Biologický termostat (bez sycení CO2)

Popis přístroje a jeho využití

Chlazený biologický termostat bez sycení CO2 slouží ke kultivaci živých buněk či mikroorganizmů v atmosféře s přirozenou koncentrací CO2.

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Přístroj je vybaven řízením teploty vnitřního prostředí tak, že minimální udržitelná teplota je nižší nebo rovna 5 °C a maximální teplota je nejméně 40 °C. Teplotu je možno nastavovat v krocích po 0,1 °C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Teplotní nehomogenita vnitřního prostředí termostatu nepřesahuje 0,5 °C při teplotě 37 °C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Přístroj je vybaven displejem zobrazujícím aktuální teplotu v inkubátoru s přesností na desetiny stupně Celsia. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj je vybaven vizuálním a/nebo zvukovým alarmem signalizujícím odchylku od nastavené teploty. Teplotní odchylka spouštějící alarm je menší nebo rovna 1 °C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Příkon přístroje během chlazení i topení je nižší nebo roven 500 W. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vnitřní objem inkubátoru je v rozmezí 45-75 l. Vnější rozměry nepřesahují 700 mm na šířku a 700 mm na hloubku. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Přístroj umožňuje naprogramování teplotní sekvence v minimálně denním intervalu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj je kromě vnějších dveří vybaven i vnitřními skleněnými dvířky oddělujícími vnitřní prostor termostatu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vnitřní povrch termostatu je nerezový, nebo nerezový s příměsí mědi, nebo měděný. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Vnitřní prostor inkubátoru je rozdělen minimálně dvěma flexibilními policemi. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj je vybaven minimálně jednou el. zásuvkou (230 V, 50/60 Hz) ve vnitřním prostoru inkubátoru. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnotu. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium B. – Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Přístroj je vybaven zvukovou signalizací odchylky aktuální vnitřní teploty oproti nastavené hodnotě. Teplotní odchylka spouštějící alarm je menší nebo rovna 1 °C. Hodnotící kritérium má hodnotu 3%=3 body | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Příkon přístroje během chlazení a topení je nižší než 200 W. Hodnotící kritérium má hodnotu 12 %=12bodů. Zadavatel bude lépe hodnotit nižší hodnotu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu, údaj je předmětem hodnocení) |
| Přístroj umožňuje propojení a řízení počítačem, ovládací software a propojovací kabel jsou součástí dodávky. Hodnotící kritérium má hodnotu 5%=5bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |