- Kaskádový impaktor pro separaci nano-částic včetně pumpy 4 x

- Popis přístroje a jeho využití

Jedná se o čtyři vzorkovače ovzduší (včetně čerpadla) umožňující separaci několika velikostních frakcí atmosférických částic (včetně nanočástic) pro jejich individuální chemickou či toxikologickou analýzu. Budou využívány zejména pro odběry vzorků vnitřního a venkovního ovzduší pro analýzu zdravotních rizik.

- Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Dodané zboží obsahuje celkem 4 plnohodnotné odběrové sestavy. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Každý vzorkovač je vybaven kaskádovým impaktorem, odběrovým čerpadlem a regulačním průtokoměrem. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přenosné zařízení – konstrukce vhodná pro kontinuální provoz ve venkovním prostředí (elektrické krytí min. IP54). | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Napájení: 230 V, 50/60 Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Odběrový průtok je mezi 28 - 100 l/min. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Počet odběrových velikostních frakcí je minimálně 10. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozsah odběrových velikostních frakcí je minimálně: 0-10 µm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Do kaskádového impaktoru lze použít i quartz filtry. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnotu. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium B. - Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Odběrové zařízení je možné dálkově ovládat a to zapnutí a vypnutí čerpadla, regulace průtoku a zjištění základních informací o podtlaku v odběrovém systému, teploty a odebraného objemu (ovládání přes připojení k ethernetu nebo sériovému modemu GSM). Hodnotící kritérium má hodnotu 20% =20 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Měření průtoku hmotnostním průtokoměrem s přepočtem na referenční hodnoty teploty a tlaku. Hodnotící kritérium má hodnotu 2% =2 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Ukládání dat (odebraný objem, průtok, teplota, tlak) do vnitřní paměti nebo na externí paměťové médium. Hodnotící kritérium má hodnotu 2% =2 body | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Při výpadku napájení se zařízení bez zásahu obsluhy samo znovu spustí a pokračuje v započatém měření (naváže na uložená data). Hodnotící kritérium má hodnotu 2% = 2 body | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Technické řešení současně umožňuje umístění filtru z PUR (polyuretanové) pěny pro odběry vzorků ovzduší v plynné fázi. Hodnotící kritérium má hodnotu 2% = 2 body | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

| Dílčí hodnotící kritérium C. – Servisní podpora | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Odborné zaškolení na místě dodání v rozsahu 4 hodin pro 2-5 osob v českém a anglickém jazyce včetně manuálů. ## Hodnotící kritérium má hodnotu 2% | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |