Systém pro kvantitativní real-time PCR v mikrodeskovém provedení

Popis přístroje a jeho využití

Systém pro kvantitativní sledování polymerázové řetězové reakce (PCR) v reálném čase bude používán v ekotoxikologické laboratoři pro studium kinetiky studovaných procesů. Je požadováno mikrodeskové provedení.

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Kompletní přístrojové řešení pro analýzu PCR v reálném čase s možností analýzy ve formátu 96-jamkových desek a jednotlivých 8-jamkových stripů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení je uzpůsobeno pro vzorky o objemu minimálně v rozsahu 10-60 µl | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Technické řešení zahrnuje využití vysoce svítivé LED diody jako zdroje světla pro excitaci | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přístroj umožňuje detekci produktu PCR pomocí Taqmanprobe a současnou detekci v jediném běhu pomocí SYBR Green I a ROX | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Teplotní neuniformita všech pozic v desce nesmí přesáhnout +/-0,25°C mezi jednotlivými pozicemi na desce | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Technické řešení umožňuje rychlost vyhřívání destičky nejméně 4°C/s | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Technické řešení umožňuje rychlost chlazení destičky nejméně 2,2°C/s | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Dodávka obsahuje tři licence na ovládací software k přístroji, který umožňuje i offline práci | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dodaný software umožňuje analýzu křivek tání produktu PCR, absolutní i relativní kvantifikaci genové exprese a vyhodnocení Ct hodnot k referenčnímu genu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je ovládací počítač včetně monitoru (min. úhlopříčka 21“ 1920 x 1080 bodů), klávesnice a myši nebo jiné ekvivalentní technické řešení | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnotu. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium B. - Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Kompletní přístrojové řešení pro analýzu PCR v reálném čase s možností analýzy jak ve formátu 96-jamkových tak i 384-jamkových desek. Hodnotící kritérium má hodnotu 12%=12 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Teplotní neuniformita v rámci všech pozic na desce menší než +/-0,25°C. Hodnotící kritérium má hodnotu 4%=4 body. Zadavatel bude lépe hodnotit nižší hodnoty. Neuniformita +/- 0,25°C bude hodnocena 0%=0 bodů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Rychlost zahřívání destičky vyšší než 4°C/s. Hodnotící kritérium má hodnotu 4%=4 body. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší hodnoty. Rychlost zahřívání destičky 4°C/s bude hodnocena 0%=0 bodů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rychlost chlazení destičky vyšší než 2,2°C. Hodnotící kritérium má hodnotu 7%=7 bodů. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší hodnoty. Rychlost chlazení destičky 2,2°C bude hodnocena 0%=0 bodů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Přístroj umožňuje využití teplotního gradientu na jedné desce. Hodnotící kritérium má hodnotu 5%=5 bodů. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší hodnotu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a maximální rozdíl teplot v rámci jedné desky) |
| Přístroj umožňuje využití nižších objemů vzorků než 10 µl. Hodnotící kritérium má hodnotu 5%=5 bodů. Zadavatel bude lépe hodnotit nižší hodnotu minimálního objemu vzorku. 10 µl bude hodnoceno 0%=0 bodů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

| Dílčí hodnotící kritérium C. –Servisní podpora | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu (např. laboratorní plast, kity,…) po dobu 4 let od podpisu smlouvy. Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |