Multiparametrická monitorovací sonda pro vzorkování vody

Popis přístroje a jeho využití

Multiparametrická přenosná ponorná sonda včetně obalu, který umožňuje transport přístroje 
do terénu. Přístroj umožňuje měření parametrů kvality vody (freshwater) v reálném čase.

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Součástí dodávky je transportní obal určený pro převoz přístroje do terénu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kompaktní ponorná sonda umožňující osazení senzory, které zajistí měření uvedených parametrů: chlorofyl a, koncentrace sinic (BGA), rozpuštěný kyslík, teplota, vodivost, hloubka ponoru, pH, redoxní potenciál (ORP), zákal vody | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Senzor nebo kombinovaný senzor umožňující měření koncentrace chlorofylu v rozsahu minimálně 0-400 mikrogramů/L | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Senzor nebo kombinovaný senzor umožňující měření koncentrací sinic (BGA) rozsah min. 150-200000 cell/mL nebo min. 0-100 ug/L fykocyaninu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Optický senzor nebo kombinovaný optický senzor umožňující měření koncentrace kyslíku - absolutní nasycení kyslíku ve vodě min. 0-25 mg/L a relativní nasycení kyslíku ve vodě min. 0-200% | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Senzor nebo kombinovaný senzor umožňující měření teploty vody v rozsahu minimálně -5 až +50 0C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnéhodnoty) |
| Senzor nebo kombinovaný senzor umožňující měření vodivosti v rozsahu minimálně 0-100 mS/cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnéhodnoty) |
| Senzor nebo kombinovaný senzor umožňující měření pH v rozsahu 0-14; senzor (kombinovaný senzor) je vybaven odpovídající integrovanou referenční elektrodou | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnéhodnoty) |
| Senzor nebo kombinovaný senzor umožňující měření redoxního potenciálu v min. rozsahu -999 až +999 mV; senzor (kombinovaný senzor) je vybaven odpovídající integrovanou referenční elektrodou | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnéhodnoty) |
| Senzor nebo kombinovaný senzor umožňující měření zákalu vody v rozsahu min. 0-3000 NTU | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnéhodnoty) |
| Technické řešení zajišťuje čištění senzoru pro měření zákalu v průběhu měření | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Senzor nebo kombinovaný senzor, který umožňuje zaznamenávat aktuální hloubku ponoru minimálně v rozmezí 0-100 m | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Sondu lze použít alespoň do hloubky ponoru 200 m | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dodávaný přístroj umožňuje sběr dat do dataloggeru a export dat do PC | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Plná funkčnost přístroje je zajištěna bez připojení k elektrické síti | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky jsou dva propojovací kabely sonda-datalogger nebo technické řešení bezdrátového přenosu dat mezi sondou a dataloggerem umožňující měření při ponoru sondy do min. 60 m. Při využití propojovacích kabelů je minimální délka jednoho z kabelů 20m, minimální délka druhého kabelu je 60 m. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečné hodnoty a technické řešení) |
| Součástí dodávky je datalogger a odpovídající propojovací kabely s PC (nebo bezdrátová technologie přenosu dat do PC) a software pro přenos dat | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnot. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium B. - Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Technické řešení umožňující měřit současně více z 9 parametrů tohoto výčtu: chlorofyl, BGA, rozpuštěný kyslík, teplota, pH, vodivost, redoxní potenciál, zákal, hloubka. Minimální počet současně měřených parametrů z tohoto výčtu je 5. Uveďte nejvyšší počet a specifikaci parametrů, které přístroj umožňuje měřit současně. Hodnotící kritérium má hodnotu 20%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší počet parametrů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a současně měřené parametry) |
| Součástí dodávky je senzor (kompatibilní se sondou) pro měření koncentrace rozpuštěné organické hmoty. Hodnotící kritérium má hodnotu 6%=6 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je senzor (kompatibilní se sondou) pro měření koncentrace dusičnanů. Hodnotící kritérium má hodnotu 6%=6 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je GPS komunikující s dataloggerem nebo GPS integrovaná v dataloggeru. Hodnotící kritérium má hodnotu 3%=3 body | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |

| Dílčí hodnotící kritérium C. – Servisní podpora | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Odborné zaškolení na místě dodání v rozsahu 1 pracovního dne (od 8:00 do16:00 hod.) pro 5 - 8 osob Hodnotící kritérium má hodnotu 1% | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Servis zařízení zdarma, který bude po dobu 4 roků sestávat z kontroly, seřízení a nakalibrování přístroje a to maximálně jednou za rok. Hodnotící kritérium má hodnotu 2% | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů a doplňků k sondě (náhradní senzory, kabely, napájecí zdroje, navijáky apod.) po dobu 4 let od podpisu smlouvy. Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu (kalibrační roztoky pro kalibraci pH, ORP, vodivosti a zákalu apod.) po dobu 4 let od podpisu smlouvy. Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |