# Kontinuální měření koncentrací TSP, PM10, PM4, PM2.5 a PM1 (počet částic) rozptylem bílého světa (2 ks)

# Popis přístroje a jeho využití

# Přístroj umožňující kontinuální monitoring prachových částic velikostních frakcí TSP, PM10, PM2,5 a PM1 a monitoring koncentrace částic na jednotku objemu v různých velikostních intervalech. Přístroj musí být přenosný a samostatně plně funkční.

Technické podmínky

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Měřící zařízení pracující na principu bílého světla nebo laseru | (Dodavatel uvede ANO/ NE a specifikuje) |
| Přenosné zařízení - odolná konstrukce vhodná pro kontinuální provoz ve venkovním prostředí, el. krytí: min. IP54 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a specifikuje) |
| Zařízení umožní současné kontinuální měření prašného aerosolu - frakcí TSP, PM10, PM2.5, PM1, a koncentrace částic na jednotku objemu (cm3) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení je vybaveno odběrovou hlavicí pro celkový prašný aerosol (TSP) a bude umožňovat výměnu za předseparační odběrovou hlavici PM10 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Metoda měření: optická | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení umožňuje měření hmotnostní koncentrace min. do 1000 μg/m3 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Velikostní rozsah měřených částic: min. 0,3 - 18 μm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rozsah měření koncentrace částic na jednotku objemu: min. 1 - 2 000 částic/cm3 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Napájení: 230 V, 50/60 Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Maximální hmotnost: 50 kg | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální spotřeba: 200 W | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Časové rozlišení i průměrování dat nastavitelné v rozsahu: 1 min. až 24 hod. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Vnitřní paměť s kapacitou min. pro měsíční kontinuální měření v intervalu 1 min. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Komunikační rozhraní umožňující připojení k PC | (Dodavatel uvede ANO/ NE a specifikuje) |
| Součástí dodávky je interní ovládací software a v případě potřeby i externí komunikační software pro přenos dat do PC | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení je automaticky vyhřívané (pro zimní provoz) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede skutečnou hodnotu. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu pro nabízený stroj. Dodavatel je oprávněn přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.

| Dílčí hodnotící kritérium B. – Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Technické řešení umožňující kontrolní gravimetrické stanovení hmotnostní koncentrace odebíraného prašného aerosolu ## Hodnotící kritérium má hodnotu 10%=10 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Zařízení je schopné detekovat a eliminovat koincidenci částic při optickém měření. ## Hodnotící kritérium má hodnotu 5%=5 bodů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Technické řešení umožňující kontinuitu měření v případě poruchy čerpadla bez zásahu obsluhy. ## Hodnotící kritérium má hodnotu 4%=4 body | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Možnost okamžité kalibrace zařízení v lokalitě měření. Vybavení nutné ke kalibraci je součástí dodávky. ## Hodnotící kritérium má hodnotu 3%=3 body | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Zařízení umožňuje i současné kontinuální měření prašného aerosolu frakce PM4 Hodnotící kritérium má hodnotu 2%=2 body | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost ovládání zařízení přes vzdálený přístup ## Hodnotící kritérium má hodnotu 1%=1 bod | (Dodavatel uvede ANO/ NE a specifikuje) |
| Možnost připojení přes USB. ## Hodnotící kritérium má hodnotu 1%=1 bod | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

| Dílčí hodnotící kritérium C. – Servisní podpora | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Odborné zaškolení na místě dodání v rozsahu 1 pracovního dne (od 8:00 do 16:00 hod.) pro 5-8 osob v českém a anglickém jazyce včetně manuálů v obou jazycích. ## Hodnotící kritérium má hodnotu 5% | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |