## priloha 2 navrhu smlouvy
Technická specifikace nabízeného plnění |  | Příloha č. 2 Kupní smlouvy
Simulační set přímého oftalmoskopu II
Model - typové/výrobní označení |  | Výrobce
vyplní dodavatel |  | vyplní dodavatel
Simulační set přímého oftalmoskopu simuluje a funguje jako reálný přímý oftalmoskop s ovládáním přes dotykovou obrazovku, na které může uživatel sledovat postupy a nálezy z 3D modelu hlavy pacienta. Simulační set (systém) přímého oftalmoskopu je tvořen těmito vzájemně propojenými a kompatibilními částmi: 1) Přímý oftalmoskop (přístroj na vyšetření sítnice) 2) 3D model hlavy pacienta 3) Ovládací PC systém s výukovým systémem (softwarem) 4) Dotyková obrazovka (display) Systém umožní popsat nález a okamžitě ho vyhodnotit, přičemž jsou tyto výsledky v systému zaznamenávány. Se systémem budou pracovat studenti a cvičitelé.
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je uchazeč povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty nebo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených uchazečem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 1 Přímý oftalmoskop (přístroj na vyšetření sítnice) |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| přímý oftalmoskop (přístroj na vyšetření sítnice) handpiece včetně držáku, rukojeti | ANO | vyplní dodavatel
| halogenové koaxiální osvětlení | ANO | vyplní dodavatel
| dioptrický rozsah minimálně v rozmezí od -20 dioptrií do +20 dioptrií, nastavitelný po jedné dioptrii | minimálně v rozmezí od -20 dioptrií do +20 dioptrií, uchazeč uvede přesné rozmezí dioptrického rozsahu | vyplní dodavatel
| propojení na ovládací PC systém | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 2 3D model hlavy pacienta |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| 3D model hlavy pacienta se dvěma vyšetřovacíma očima, který je propojen s dotykovou obrazovkou a s PC | ANO | vyplní dodavatel
| hlava otočná a reálně nastavitelná, tj. horizontálně i vertikálně, včetně do polohy ležícího pacienta, možnost aretace v libovolné poloze | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 3 Ovládací PC systém s výukovým systémem (softwarem) |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| PC systém se skládá z PC a výukového systému (softwaru) | ANO | vyplní dodavatel
| Specifikace PC systému: | uchazeč podrobně popíše a specifikuje PC systém a jeho hardware | vyplní dodavatel
| PC systém propojující jednotlivé součásti setu, tj. zejména oftalmoskop s hlavou pacienta a dotykovou obrazovkou | ANO | vyplní dodavatel
| Možnost simultánní kontroly viděného obrázku na očním pozadí a současně na dotykové obrazovce přístroje | ANO | vyplní dodavatel
| USB vstup pro manipulaci s jednotlivými případy (záloha dat) a pro servisní potřeby | ANO | vyplní dodavatel
| Operační systém Windows 7 a vyšší | ANO, uchazeč uvede verzi operačního systému | vyplní dodavatel
| ochranný kryt zařízení (model hlavy, monitor) | ANO | vyplní dodavatel
| Výukový systém (software) zejména zahrnuje: | uchazeč podrobně popíše a specifikuje výukový systém (software) | vyplní dodavatel
| fyziologické a patologické nálezy očního pozadí včetně diferenciální diagnostiky | ANO | vyplní dodavatel
| databázi jednotlivých klinických a výukových případů | ANO | vyplní dodavatel
| minimálně 30 základních případů ze 3 oblastí: glaukom, věkem podmíněná makulární degenerace, diabetes. V těchto případech je patologie zobrazena na zjednodušené sítnici. | minimálně 30 základních případů, uchazeč uvede přesný počet těchto případů | vyplní dodavatel
| možnost rozšíření o další případy | ANO | vyplní dodavatel
| nastavení rozsahu dioptrických hodnot v rozmezí +/-20 D a možnost nastavení clon a typů osvětlení | dodavatel uvede konkrétní možnosti, které simulační set umožňuje nastavit | vyplní dodavatel
výukové kurzy v nichž si studenti osvojí následující dovednosti:
| nastavení a ovládání oftalmoskopu | ANO | vyplní dodavatel
| mininálně 5 případů pro základní nastavení a ovládání oftalmoskopu | minimálně 5 těchto případů, uchazeč uvede přesný počet těchto případů | vyplní dodavatel
| vyšetření sítnice, popis nálezu a dokumentace výsledků vyšetření | ANO | vyplní dodavatel
| minimálně 5 případů pro vyšetření a nákres záznamu | minimálně 5 těchto případů, uchazeč uvede přesný počet těchto případů | vyplní dodavatel
| stanovení diagnózy a následný léčebný postup | ANO | vyplní dodavatel
| minimálně 10 případů pro diagnostiku a návrh léčebného postupu | minimálně 10 těchto případů, uchazeč uvede přesný počet těchto případů | vyplní dodavatel
| závěrečný test | ANO | vyplní dodavatel
| minimálně 10 případů pro testování a ověření znalostí | minimálně 10 těchto případů, uchazeč uvede přesný počet těchto případů | vyplní dodavatel
| simulace vyšetření ve stranovém pohledu pacienta, minimálně 9 směrů pro základních 30 případů pravého i levého oka | minimálně 9 směrů, uchazeč uvede přesný počet směrů pro základních 30 případů pravého i levého oka | vyplní dodavatel
| simulace vyšetření všech případů v i bez mydriázy | ANO | vyplní dodavatel
| garance funkčnosti systému - softwaru (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade po dobu minimálně 7 let | ANO | vyplní dodavatel
| uživatelské rozhraní v anglickém jazyce, podrobný návod v anglickém jazyce, stručný návod v českém jazyce | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 4 Dotyková obrazovka (display) |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| minimálně 19" (palcová) barevná dotyková obrazovka (display) s rozlišením minimálně 1280 x 1024 | minimálně 19" (palcová) barevná dotyková obrazovka (display), uchazeč uvede přesnou velikost úhlopříčky obrazovky (displaye) v palcích a přesné rozlišení obrazovky (displaye) | vyplní dodavatel
| Dotyková obrazovka je prostřednictvím PC systému propojená a plně kompatibilní s ostatními součástmi simulačního setu, tj. zejména s oftalmoskopem a s 3D modelem hlavy pacienta | ANO | vyplní dodavatel
| možnost simultánní kontroly viděného nálezu na očním pozadí a současně na obrazovce přístroje | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky