## technicka specifikace
Příloha C
Technické podmínky zadavatele
Simulační set přímého oftalmoskopu II
Simulační set přímého oftalmoskopu simuluje a funguje jako reálný přímý oftalmoskop s ovládáním přes dotykovou obrazovku, na které může uživatel sledovat postupy a nálezy z 3D modelu hlavy pacienta. Simulační set (systém) přímého oftalmoskopu je tvořen těmito vzájemně propojenými a kompatibilními částmi: 1) Přímý oftalmoskop (přístroj na vyšetření sítnice) 2) 3D model hlavy pacienta 3) Ovládací PC systém s výukovým systémem (softwarem) 4) Dotyková obrazovka (display) Systém umožní popsat nález a okamžitě ho vyhodnotit, přičemž jsou tyto výsledky v systému zaznamenávány. Se systémem budou pracovat studenti a cvičitelé.
Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.)
Položka č. 1 Přímý oftalmoskop (přístroj na vyšetření sítnice)
Popis parametru
přímý oftalmoskop (přístroj na vyšetření sítnice) handpiece včetně držáku, rukojeti
halogenové koaxiální osvětlení
dioptrický rozsah minimálně v rozmezí od -20 dioptrií do +20 dioptrií, nastavitelný po jedné dioptrii
propojení na ovládací PC systém
Položka č. 2 3D model hlavy pacienta
Popis parametru
3D model hlavy pacienta se dvěma vyšetřovacíma očima, který je propojen s dotykovou obrazovkou a s PC
hlava otočná a reálně nastavitelná, tj. horizontálně i vertikálně, včetně do polohy ležícího pacienta, možnost aretace v libovolné poloze
Položka č. 3 Ovládací PC systém s výukovým systémem (softwarem)
Popis parametru
PC systém se skládá z PC a výukového systému (softwaru)
Specifikace PC systému:
PC systém propojující jednotlivé součásti setu, tj. zejména oftalmoskop s hlavou pacienta a dotykovou obrazovkou
Možnost simultánní kontroly viděného obrázku na očním pozadí a současně na dotykové obrazovce přístroje
USB vstup pro manipulaci s jednotlivými případy (záloha dat) a pro servisní potřeby
Operační systém Windows 7 a vyšší
ochranný kryt zařízení (model hlavy, monitor)
Výukový systém (software) zejména zahrnuje:
fyziologické a patologické nálezy očního pozadí včetně diferenciální diagnostiky
databázi jednotlivých klinických a výukových případů
minimálně 30 základních případů ze 3 oblastí: glaukom, věkem podmíněná makulární degenerace, diabetes. V těchto případech je patologie zobrazena na zjednodušené sítnici.
možnost rozšíření o další případy
nastavení rozsahu dioptrických hodnot v rozmezí +/-20 D a možnost nastavení clon a typů osvětlení
výukové kurzy v nichž si studenti osvojí následující dovednosti:
nastavení a ovládání oftalmoskopu
mininálně 5 případů pro základní nastavení a ovládání oftalmoskopu
vyšetření sítnice, popis nálezu a dokumentace výsledků vyšetření
minimálně 5 případů pro vyšetření a nákres záznamu
stanovení diagnózy a následný léčebný postup
minimálně 10 případů pro diagnostiku a návrh léčebného postupu
závěrečný test
minimálně 10 případů pro testování a ověření znalostí
simulace vyšetření ve stranovém pohledu pacienta, minimálně 9 směrů pro základních 30 případů pravého i levého oka
simulace vyšetření všech případů v i bez mydriázy
garance funkčnosti systému - softwaru (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade po dobu minimálně 7 let
uživatelské rozhraní v anglickém jazyce, podrobný návod v anglickém jazyce, stručný návod v českém jazyce
Položka č. 4 Dotyková obrazovka (display)
Popis parametru
minimálně 19" (palcová) barevná dotyková obrazovka (display) s rozlišením minimálně 1280 x 1024
Dotyková obrazovka je prostřednictvím PC systému propojená a plně kompatibilní s ostatními součástmi simulačního setu, tj. zejména s oftalmoskopem a s 3D modelem hlavy pacienta
možnost simultánní kontroly viděného nálezu na očním pozadí a současně na obrazovce přístroje