## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky zadavatele |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Laminární box pro Biologický ústav LF MU II
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota
Laminární box |  | Zadavatelem požadovaná hodnota
Počet kusů: 1 ks
| Skříň s laminárním prouděním vzduchu | ANO
| ochranná třída II, typ 2A/B3 (třída čistoty A) | ANO
| laminární box musí splňovat požadavky ČSN EN 12469 | ANO
Rozměry pracovního prostoru (vnitřní rozměry laminárního boxu):
| šířka pracovního prostoru | minimálně 1450 mm
| hloubka pracovního prostoru v nejužším místě | minimálně 550 mm
| výška pracovního prostoru | minimálně 710 mm
Vnější rozměry laminárního boxu
| vnější šířka | maximálně 2000 mm
| vnější hloubka | maximálně 800 mm
| vnější výška | maximálně 1300 mm
| hmotnost | maximálně 350 kg
| laminární box musí být stěhovatelný dveřmi o rozměrech 890 x 1970 mm | ANO
| stojan oddělitelný od boxu (není nutný originální stojan výrobce, možno řešit jako atypickou konstrukci), podmínkou je snadný přístup pod pracovní plochu při čištění | ANO
| celonerezové provedení vnitřního prostoru, materiál musí být odolný vůči desinfekčním a dekontaminačním činidlům (70% etanol, 5% peroxid vodíku, páry formaldehydu), odolný proti poškrábání a kyselinám | ANO
| neperforovaná pracovní plocha bez svárů a podpěra rukou | ANO
| osvětlení pracovní plochy | minimálně 1200 luxů v každém místě pracovní plochy
| zkosená posuvná přední stěna boxu (okno) z netříštivého skla, možnost plného vyklopení okna (manuálně) | ANO
| zadní stěna nemusí být zkosená za předpokladu, že i při tomto řešení bude uchazeč garantovat laminaritu proudění vzduchu v boxu | ANO, dodavatel uvede, že je zadní stěna zkosená, v opačném případě potvrdí, že garantuje laminaritu proudění vzduchu v boxu
| při uzavření okna nesmí docházet k úniku aerosolů z prostoru boxu ani k vniknutí aerosolů zvnějšku | ANO
| vstup pro plyn s bezpečnostním ventilem a minimálně dvě další media (např. voda, vakuum) včetně kohoutů | ANO, uchazeč uvede počet a druhy dalších médií (minimálně 2)
| germicidní UV zářič vestavěný v zadní stěně boxu pro kompletní prosvícení celého pracovního prostoru boxu k optimální desinfekci | ANO
| časovač provozu zářičů | ANO
| bezpečnostní elektrické zásuvky 230 V | minimálně 2 ks, minimálně 5 A, uvnitř boxu
| předfiltr dle EN 779 - GF1, G3 nebo podobný | ANO
| HEPA filter systém s účinností minimálně 99,999 % při velikosti částic 0,3 μm - účinnost dle normy EN1822 | ANO, minimálně 2 HEPA filtry
| řídící systém umožňující minimálně | uchazeč podrobněji popíše řídící systém a uvede nebo píše jeho možnosti
| automatické udržování nastavené rychlosti proudění v závislosti na zanášení filtrů | ANO
| indikaci dosažení limitních stavů bezpečné práce akustickým a optickým alarmem | minimálně stav filtrů, rychlost proudění, laminarita proudění
| stand-by režim | ANO
| přípustná intenzita hluku při plném výkonu v kterémkoli bodě vzdáleném více než 15 cm od povrchu přístroje | maximálně 55 dB
!!! Kupující důrazně upozorňuje Prodávajícího, že vhledem k požadovaným rozměrům se laminární box nevleze do výtahu, z tohoto důvodu bude nutné dodávku laminárního boxu do laboratoře č. 233 realizovat přes vnitřní schodiště.!!!