## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Stomatologický RTG přístroj CBCT s kefalostatem
Obecné požadavky zadavatele na stomatologický RTG přístroj CBCT s kefalostatem na soubor jako celek:
Stomatologický RTG přístroj CBCT s kefalostatem je tvořen těmito vzájemně propojenými a kompatibilními částmi: 1) Stomatologický RTG přístroj CBCT s kefalostatem 2) Čtečka paměťových fólií G 2a) Fólie do čtečky paměťových fólií 3) Pojízdný intraorální RTG 4) Pracovní PC stanice
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota
Položka č. 1 Stomatologický RTG přístroj CBCT s kefalostatem
Počet kusů: 1 ks
| přístroj musí umožňovat snímkování stojícího pacienta i pacienta na invalidním vozíku | ANO
B.3 | rozsah anodového proudu rentgenky | minimálně v rozsahu 5-12 mA
B.5 | rozsah napětí rentgenky | minimálně v rozsahu 60-85 kVp
| přístroj musí umožňovat pulsní i kontinuální RTG expozici | ANO
| expoziční čas pro kefalometrické snímkování | co nejkratší, maximálně 1,5 sec.
| automatický záznam RTG dávky v digitální podobě k pořízenému snímku | ANO
| samostatný sensor pro kefalometrické („one-shot“) snímky: | ANO
B.1 | - maximální velikost snímku - Velikost aktivní plochy detektoru kefalostatu | minimálně 30 cm x 25 cm (minimálně 30 cm x minimálně 25 cm)
| samostatný CT senzor (flat panel) pro panoramatické a 3D snímky: | ANO
| - nejmenší možný FOV | maximálně 5 cm x 5 cm (maximálně 5cm x maximálně 5cm)
B.4 | - Maximální velikost objemu: největší možný FOV bez obrazového skládání snímků (bez "stitchingu") a s volitelným výběrem FOV | průměr minimálně 17 cm a výška minimálně 13 cm
B.2 | vysoké rozlišení CT senzoru: Maximální rozlišení 3D obrazu - velikost isotropického voxelu | maximálně 100 µm
| automatický výběr jednotlivých senzorů přístrojem dle zvoleného režimu, bez nutnosti manuální manipulace se sensory | ANO
| rekonstrukční čas u OPG snímku | maximálně 30 sec.
B.6 | rekonstrukční čas objemových - 3D snímků | maximálně 180 sec.
| spektrum snímacích režimů ve 2D (zhotovení "klasických" snímků bez přepočítávání): | minimálně: • panoramatický snímek • panoramatický snímek dítě • segmentový panoramatický snímek - levá a pravá polovina, přední zuby • temporomandibulární klouby • sinus maxillaris • antero-posteriorní a posterio-anteriorní AP/PA • boční • Carpus • Submento-vertex
| Možnost exportu libovolných snímků i na CD nebo USB flash drive | ANO
B.8 | Režim 3D expozice se sníženou dávkou: možnostmanuální volby mezi normální nebo sníženou dávkou | uchazeč uvede ANO/ NE podle skutečnosti, zda nabízený přístroj tuto funkci umoňuje či nikoliv
| Rozměry přístroje (v x š x h) | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Hmotnost přístroje | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Napájené přístroje: - napětí - příkon | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Třída zdravotnického prostředku | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
Položka č. 2 Čtečka paměťových fólií
Počet kusů: 1 ks
| Vnitřní paměť umožňující pracovat i při výpadku PC sítě | ANO, na minimálně na 20 snímků
| Automatické smazání fólie po naskenování snímku | ANO
| Připojení přímo do ethernetové sítě, bez potřeby zvláštního počítače | ANO
| Systém nesmí být zablokován v průběhu skenování pro ostatní uživatele v síti | ANO
| Zobrazení snímku | maximálně do 5 sekund
Možnost skenování paměťových fólií velikosti:
| - velikost 0 – 22 x 35 mm | ANO
| - velikost 1 (bitewing dětský) – 24 x 40 mm | ANO
| - velikost 2 – 31 x 41 mm | ANO
| - velikost 3 (bitewing dospělý) – 27 x 54 mm | ANO
| - velikost 4 – 57 x 76 mm | ANO
| Maximální rozlišení naskenované fólie | minimálně 17 lp/mm
| Display s náhledem naskenovaného snímku | ANO
Položka č. 2a Fólie do čtečky paměťových fólií
| Fólie do čtečky paměťových fólií (položka č. 2) | ANO
| fólie velikost 0 – 22 x 35 mm | 4 ks
| fólie velikost 2 – 31 x 41 mm | 8 ks
| fólie velikost 3 (bitewing dospělý) – 27 x 54 mm | 4 ks
| fólie velikost 4 – 57 x 76 mm | 2 ks
| Životnost jedné fólie uváděné výrobcem | minimálně 1000 snímků
Položka č. 3 Pojízdný intraorální RTG
Počet kusů: 1 ks
| pojízdný | ANO
| intraorální | ANO
| vysokofrekvenční RTG | ANO
| přepínání kV | ANO
| předvolba zubů | ANO
| velikost ohniska | maximálně 0,7 mm
Položka č. 4 Pracovní PC stanice
Počet kusů: 1 ks
| LCD monitor | úhlopříčka minimálně 19" (palců)
| Samostatná PC stanice | ANO
| Operační systém | Microsoft Windows 7 Professional
| Operační paměť | minimálně 4 GB RAM
| Pevný disk - interní HDD | minimálně 1 TB HDD
| Integrovaná DVD-RW mechanika | (export snímků zejména ve formátu BMP, JPG, DICOMDIR…)
| Možnost exportu dat na flash disk přes USB konektor | ANO
| Záložní zdroj – ochrana dat při výpadku el. sítě | ANO
| Import/Export snímků v běžných formátech | ANO
| Klávesnice, optická myš | ANO
Součástí PC stanice (Zboží - přístroje) bude tento software:
| software pro 3D snímky s modulem pro plánování implantátů (pro položku č.1 - Stomatologický RTG přístroj CBCT s kefalostatem ), přičemž pracovní stanice může být umístěna v jiném pavilonu než RTG přístroje (položka č. 1) | ANO, garance funkčnosti systému (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístroje, minimálně 8 let
| Dental DICOM – z důvodu kompatibility a integrace pracovní stanice do nemocniční sítě PACS - DICOM Store, Print, Worklist, Query-Retrieve | ANO, garance funkčnosti systému (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístroje, minimálně 8 let
B.7 | Software pro automatickou kefalometrickou analýzu | uchazeč uvede ANO/ NE podle skutečnosti, zda součástí dodávky přístroje bude software pro automatickou kefalometrickou analýzu. Pokud ANO, pak garance funkčnosti systému (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístroje, minimálně 8 let