## kon1
Příloha č. 1 - Technická specifikace věci (konfigurace 1)
Typové označení přístroje
Vyplní uchazeč
Základní požadavky zadavatele
Stolní centrifuga
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
rozsah nastavení otáček minimálně | 100 - 14 500 rpm | Vyplní uchazeč
maximální RCF minimálně | 20000 g | Vyplní uchazeč
krok nastavení otáček | max. 50 rpm | Vyplní uchazeč
automatický přepočet RCF ↔ RPM | ano | Vyplní uchazeč
možnost nastavení času centrifugace v rozmezí nejméně | 30 s až 9 h | Vyplní uchazeč
možnost kontinuálního chodu | ano | Vyplní uchazeč
tlačítko pro rychlé stočení vzorků (Short spin) | ano | Vyplní uchazeč
automatické otevření víka po zastavení rotoru | ano | Vyplní uchazeč
tichý provoz, hlučnost maximálně | do 55dB | Vyplní uchazeč
nastavitelná rychlost zrychlení/brždění, zrychlení do maximálních otáček a brždění při plném obsazení | do 20s | Vyplní uchazeč
možnost manuálního otevření centifugy při výpadku napájení | ano | Vyplní uchazeč
maximální pudorysné rozměry (š x h) | 30 cm x 35 cm | Vyplní uchazeč
maximální výška s otevřeným víkem | do 45 cm | Vyplní uchazeč
možnost použít rotor se zvýšeným okrajem pro ochranu víček kolonek | ano | Vyplní uchazeč
Úhlový rotor pro mikrozkumavky 1,5/2 ml
rotor autoklávovatelný při 121°C | ano | Vyplní uchazeč
požadovaná minimální kapacita | 24 x 1,5 nebo 2,0 mL mikrozkumavek | Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF úhlového rotoru | ≥ 20000 x g | Vyplní uchazeč
adaptéry pro 0,5 mL zkumavky | ano | Vyplní uchazeč
těsné víko rotoru pro biohazard vzorky | ano | Vyplní uchazeč
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle smlouvy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
| jméno a příjmení | Vyplní uchazeč
| funkce (titul) opravňující osobu zastupovat uchazeče | Vyplní uchazeč
| podpis | Vyplní uchazeč

## kon2
Příloha č. 1 - Technická specifikace věci (konfigurace 2)
Typové označení přístroje
Vyplní uchazeč
Základní požadavky zadavatele
Stolní centrifuga
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
rozsah nastavení otáček minimálně | 100 - 14 500 rpm | Vyplní uchazeč
maximální RCF minimálně | 20000 g | Vyplní uchazeč
krok nastavení otáček ma | max 50 rpm | Vyplní uchazeč
automatický přepočet RCF ↔ RPM | ano | Vyplní uchazeč
možnost nastavení času centrifugace v rozmezí nejméně | 30 s až 9 h | Vyplní uchazeč
možnost kontinuálního chodu | ano | Vyplní uchazeč
tlačítko pro rychlé stočení vzorků (Short spin) | ano | Vyplní uchazeč
automatické otevření víka po zastavení rotoru | ano | Vyplní uchazeč
tichý provoz, hlučnost max | do 55dB | Vyplní uchazeč
zrychlení do maximálních otáček a brždění při plném obsazení | do 20s | Vyplní uchazeč
možnost manuálního otevření centifugy při výpadku napájení | ano | Vyplní uchazeč
maximální pudorysné rozměry (š x h) | 30 cm x 35 cm | Vyplní uchazeč
maximální výška s otevřeným víkem | do 45 cm | Vyplní uchazeč
možnost použít rotor se zvýšeným okrajem pro ochranu víček kolonek | ano | Vyplní uchazeč
Úhlový rotor pro mikrozkumavky 1,5/2 ml
rotor autoklávovatelný při 121°C | ano | Vyplní uchazeč
požadovaná minimální kapacita | 24 x 1,5 nebo 2,0 mL mikrozkumavek | Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF úhlového rotoru | ≥ 20000 x g | Vyplní uchazeč
adaptéry pro 0,5 mL zkumavky | ano | Vyplní uchazeč
těsné víko rotoru pro biohazard vzorky | ano | Vyplní uchazeč
Úhlový rotor pro mikrozkumavky 1,5/2 ml a centrifugaci kolonek
rotor se zvýšeným okrajem pro ochranu víček kolonek s minimální kapacitou 18ks mikrozkumavek 1,5/2,0 ml nebo kolonek s maximálními dosažitelnými otáčkami | minimálně 14 500 rpm | Vyplní uchazeč
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle smlouvy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
| jméno a příjmení | Vyplní uchazeč
| funkce (titul) opravňující osobu zastupovat uchazeče | Vyplní uchazeč
| podpis | Vyplní uchazeč

## kon3
Příloha č. 1 - Technická specifikace věci (konfigurace 3)
Typové označení přístroje
Vyplní uchazeč
Základní požadavky zadavatele
Stolní chlazená centrifuga
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
rozsah nastavení otáček minimálně | 100 - 14 500 rpm | Vyplní uchazeč
maximální RCF minimálně | 20000 g | Vyplní uchazeč
krok nastavení otáček | max 50 rpm | Vyplní uchazeč
automatický přepočet RCF ↔ RPM | ano | Vyplní uchazeč
možnost nastavení času centrifugace v rozmezí nejméně | 30 s až 9 h | Vyplní uchazeč
možnost kontinuálního chodu | ano | Vyplní uchazeč
tlačítko pro rychlé stočení vzorků (Short spin) | ano | Vyplní uchazeč
nastavení teploty v rozsahu | alespoň -5°C až +40°C | Vyplní uchazeč
minimální teplota při maximální rychlosti | nejvýše 5°C | Vyplní uchazeč
funkce předchlazení | ano | Vyplní uchazeč
tichý provoz, hlučnost max | do 60dB | Vyplní uchazeč
nastavitelná rychlost zrychlení/brždění, zrychlení do maximálních otáček a brždění při plném obsazení | do 20s | Vyplní uchazeč
možnost manuálního otevření centifugy při výpadku napájení | ano | Vyplní uchazeč
maximální pudorysné rozměry (š x h) | 30 cm x 50 cm | Vyplní uchazeč
maximální výška s otevřeným víkem | do 60 cm | Vyplní uchazeč
možnost použít rotor se zvýšeným okrajem pro ochranu víček kolonek | ano | Vyplní uchazeč
Úhlový rotor pro mikrozkumavky 1,5/2 ml
Rotor autoklávovatelný při 121°C | ano | Vyplní uchazeč
požadovaná minimální kapacita | 24 x 1,5 nebo 2,0 mL mikrozkumavek | Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF úhlového rotoru | ≥ 20000 x g | Vyplní uchazeč
adaptéry pro 0,5 mL zkumavky | ano | Vyplní uchazeč
těsné víko rotoru pro biohazard vzorky | ano | Vyplní uchazeč
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle smlouvy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
| jméno a příjmení | Vyplní uchazeč
| funkce (titul) opravňující osobu zastupovat uchazeče | Vyplní uchazeč
| podpis | Vyplní uchazeč

## kon4
Příloha č. 1 - Technická specifikace věci (konfigurace 4)
Typové označení přístroje
Vyplní uchazeč
Základní požadavky zadavatele
Stolní chlazená centrifuga
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
rozsah nastavení otáček minimálně | 100 - 14 500 rpm | Vyplní uchazeč
maximální RCF minimálně | 20000 g | Vyplní uchazeč
krok nastavení otáček | Max 50 rpm | Vyplní uchazeč
automatický přepočet RCF ↔ RPM | ano | Vyplní uchazeč
možnost nastavení času centrifugace v rozmezí nejméně | 30 s až 9 h 59 min | Vyplní uchazeč
možnost kontinuálního chodu | ano | Vyplní uchazeč
tlačítko pro rychlé stočení vzorků (Short spin) | ano | Vyplní uchazeč
nastavení teploty v rozsahu | alespoň -5°C až +40°C | Vyplní uchazeč
minimální teplota při maximální rychlosti | nejvýše 5°C | Vyplní uchazeč
funkce předchlazení | ano | Vyplní uchazeč
tichý provoz, hlučnost max | do 55dB | Vyplní uchazeč
nastavitelná rychlost zrychlení/brždění, zrychlení do maximálních otáček a brždění při plném obsazení | do 20s | Vyplní uchazeč
možnost manuálního otevření centifugy při výpadku napájení | ano | Vyplní uchazeč
maximální pudorysné rozměry (š x h) | 30 cm x 50 cm | Vyplní uchazeč
maximální výška s otevřeným víkem | Do 55 cm | Vyplní uchazeč
možnost použít rotor se zvýšeným okrajem pro ochranu víček kolonek | ano | Vyplní uchazeč
Úhlový rotor pro mikrozkumavky 1,5/2 ml
Rotor autoklávovatelný při 121°C | ano | Vyplní uchazeč
zvýšená chemická odolnost rotoru - povrchová ochrana povlakem PTFE | ano | Vyplní uchazeč
požadovaná minimální kapacita | 24 x 1,5 nebo 2,0 mL mikrozkumavek | Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF úhlového rotoru | ≥ 20000 x g | Vyplní uchazeč
adaptéry pro 0,5 mL zkumavky | ano | Vyplní uchazeč
těsné víko rotoru pro biohazard vzorky | ano | Vyplní uchazeč
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle smlouvy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
| jméno a příjmení | Vyplní uchazeč
| funkce (titul) opravňující osobu zastupovat uchazeče | Vyplní uchazeč
| podpis | Vyplní uchazeč

## kon5
Příloha č. 1 - Technická specifikace věci (konfigurace 5)
Typové označení přístroje
Vyplní uchazeč
Základní požadavky zadavatele
Stolní centrifuga
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
Minimální otáčky | nejvíce 200 rpm | Vyplní uchazeč
Maximální otáčky nejméně | 17000 rpm | Vyplní uchazeč
maximální RCF minimálně | 30 000 g | Vyplní uchazeč
krok nastavení otáček | max 100 rpm | Vyplní uchazeč
možnost pomalé akcelerace/brždění | ano | Vyplní uchazeč
rychlá centrifugace po dobu držení tlačítka | ano | Vyplní uchazeč
automatická identifikace rotorů | ano | Vyplní uchazeč
výměné rotory, autoklávovatelné při 121°C, 20 minut | ano | Vyplní uchazeč
paměť na uživatelské programy | nejméně 30 programů | Vyplní uchazeč
automatický přepočet RCF ↔ RPM | ano | Vyplní uchazeč
nastavení doby centrifugace v rozsahu | nejméně 30 s až 99 h | Vyplní uchazeč
možnost kontinuálního chodu | ano | Vyplní uchazeč
funkce počítání času až po dosažení stanovených otáček | ano | Vyplní uchazeč
možnost volby alespoň 5 uživatelem definovaných programů přímo samostatnými tlačítky | ano | Vyplní uchazeč
výkyvný rotor pro mikrotitrační/PCR destičky
požadovaná minimální kapacita | 2 mikrotitrační/PCR destičky | Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF rotoru pro mikrotitrační/PCR destičky alespoň 2000g | ano | Vyplní uchazeč
možnost osazení úhlového rotoru pro nejméně 48 1,5/2 mL mikrozkumavek (max. RCF >= 17000g) | ano | Vyplní dodavatel
možnost osazení úhlového rotoru pro nejméně 6 ks 15/50mL zkumavek (max. RCF >= 7000g) | ano | Vyplní dodavatel
možnost osazení úhlového rotoru pro nejméně 16ks 5mL mikrozkumavek (max. RCF >= 20000g) | ano | Vyplní dodavatel
všechny rotory kompatibilní s centrifugami konfigurace 7 a konfigurace 8 | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle smlouvy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
| jméno a příjmení | Vyplní uchazeč
| funkce (titul) opravňující osobu zastupovat uchazeče | Vyplní uchazeč
| podpis | Vyplní uchazeč

## kon6
Příloha č. 1 - Technická specifikace věci (konfigurace 6)
Typové označení přístroje
Vyplní uchazeč
Základní požadavky zadavatele
Stolní centrifuga
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
Minimální otáčky | nejvíce 200 rpm | Vyplní uchazeč
Maximální otáčky nejméně | 17000 rpm | Vyplní uchazeč
maximální RCF minimálně | 30 000 g | Vyplní uchazeč
krok nastavení otáček | max 100 rpm | Vyplní uchazeč
možnost pomalé akcelerace/brždění | ano | Vyplní uchazeč
rychlá centrifugace po dobu držení tlačítka | ano | Vyplní uchazeč
automatická identifikace rotorů | ano | Vyplní uchazeč
výměné rotory, autoklávovatelné při 121°C, 20 minut | ano | Vyplní uchazeč
paměť na uživatelské programy | nejméně 30 programů | Vyplní uchazeč
automatický přepočet RCF ↔ RPM | ano | Vyplní uchazeč
nastavení doby centrifugace v rozsahu | nejméně 30 s až 99 h | Vyplní uchazeč
možnost kontinuálního chodu | ano | Vyplní uchazeč
funkce počítání času až po dosažení stanovených otáček | ano | Vyplní uchazeč
zrychlení do maximálních otáček | do 15 s | Vyplní uchazeč
maximální výška s otevřeným víkem | max. 57 cm | Vyplní uchazeč
možnost volby alespoň 5 uživatelem definovaných programů přímo samostatnými tlačítky | ano | Vyplní uchazeč
výkyvný rotor pro mikrotitrační/PCR destičky
požadovaná minimální kapacita | 2 mikrotitrační/PCR destičky | Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF rotoru pro mikrotitrační/PCR destičky alespoň 2000g | ano | Vyplní uchazeč
adaptér pro 96-jamkové a 384-jamkové PCR destičky | ano | Vyplní uchazeč
Úhlový rotor pro mikrozkumavky 1,5/2 ml
požadovaná minimální kapacita | 48x 1,5 nebo 2,0 mL mikrozkumavek | Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF úhlového rotoru pro 1,5mL mikrozkumavky alespoň 18000g a nejméně 12000rpm | ano | Vyplní uchazeč
víčko rotoru pro mikrozkumavky zabraňující uvolňování aerosolu | ano | Vyplní uchazeč
Úhlový rotor pro mikrozkumavky 1,5/2 ml
požadovaná minimální kapacita | 24x 1,5 nebo 2,0 mL mikrozkumavek | Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF úhlového rotoru pro 1,5mL mikrozkumavky alespoň 17000 rpm | ano | Vyplní uchazeč
adaptéry pro 0,5 ml; 0,4; 0,2 ml zkumavky | ano | Vyplní uchazeč
úhlový rotor pro strip 0,2 ml zkumavek
požadovaná minimální kapacita | 8 x 8 strip 0,2 ml zkumavek | Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF úhlového rotoru minimálně 13000g | ano | Vyplní uchazeč
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle smlouvy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
| jméno a příjmení | Vyplní uchazeč
| funkce (titul) opravňující osobu zastupovat uchazeče | Vyplní uchazeč
| podpis | Vyplní uchazeč

## kon7
Příloha č. 1 - Technická specifikace věci (konfigurace 7)
Typové označení přístroje
Vyplní uchazeč
Základní požadavky zadavatele
Stolní chlazená centrifuga
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
Minimální otáčky | nejvíce 200 rpm | Vyplní uchazeč
Maximální otáčky nejméně | 17000 rpm | Vyplní uchazeč
maximální RCF minimálně | 30 000 g | Vyplní uchazeč
krok nastavení otáček | max 100 rpm | Vyplní uchazeč
rozsah nastavení teploty | nejméně -10 až +40°C | Vyplní uchazeč
možnost pomalé akcelerace/brždění | ano | Vyplní uchazeč
funkce rychlého předchlazení | ano | Vyplní uchazeč
funkce udržování teploty při nečinnosti | ano | Vyplní uchazeč
rychlá centrifugace po dobu držení tlačítka | ano | Vyplní uchazeč
automatická identifikace rotorů | ano | Vyplní uchazeč
výměné rotory autoklávovatelné při 121°C, 20 minut | ano | Vyplní uchazeč
paměť na uživatelské programy | nejméně 30 programů | Vyplní uchazeč
automatický přepočet RCF ↔ RPM | ano | Vyplní uchazeč
nastavení doby centrifugace v rozsahu | nejméně 30 s až 99 h | Vyplní uchazeč
možnost kontinuálního chodu | ano | Vyplní uchazeč
funkce počítání času až po dosažení stanovených otáček | ano | Vyplní uchazeč
maximální hlučnost při chodu s úhlovým rotorem pro 30 mikrozkumavek 1,5ml s RCF 20000g | méně než 55dB(A) | Vyplní uchazeč
možnost volby alespoň 5 uživatelem definovaných programů přímo samostatnými tlačítky | ano | Vyplní uchazeč
Úhlový rotor pro mikrozkumavky 1,5/2 ml
požadovaná minimální kapacita | 48x 1,5 nebo 2,0 mL mikrozkumavek | Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF úhlového rotoru pro 1,5mL mikrozkumavky alespoň 18000g a nejméně 12000rpm | ano | Vyplní uchazeč
víčko rotoru pro mikrozkumavky zabraňující uvolňování aerosolu | ano | Vyplní uchazeč
úhlový rotor pro mikrozkumavky 5ml s konickým dnem
požadovaná minimální kapacita | 16x 5 mL mikrozkumavek s konickým dnem | Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF úhlového rotoru minimálně 21000g a nejméně 14000rpm | ano | Vyplní uchazeč
víčko rotoru pro mikrozkumavky zabraňující uvolňování aerosolu | ano | Vyplní uchazeč
všechny rotory kompatibilní s centrifugami konfigurace 5 a konfigurace 8 | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle smlouvy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
| jméno a příjmení | Vyplní uchazeč
| funkce (titul) opravňující osobu zastupovat uchazeče | Vyplní uchazeč
| podpis | Vyplní uchazeč

## kon8
Příloha č. 1 - Technická specifikace věci (konfigurace 8)
Typové označení přístroje
Vyplní uchazeč
Základní požadavky zadavatele
Stolní chlazená centrifuga
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
Minimální otáčky | nejvíce 200 rpm | Vyplní uchazeč
Maximální otáčky nejméně | 17000 rpm | Vyplní uchazeč
maximální RCF minimálně | 30 000 g | Vyplní uchazeč
krok nastavení otáček | max 100 rpm | Vyplní uchazeč
rozsah nastavení teploty | nejméně -10 až +40°C | Vyplní uchazeč
možnost pomalé akcelerace/brždění | ano | Vyplní uchazeč
funkce rychlého předchlazení | ano | Vyplní uchazeč
funkce udržování teploty při nečinnosti | ano | Vyplní uchazeč
rychlá centrifugace po dobu držení tlačítka | ano | Vyplní uchazeč
automatická identifikace rotorů | ano | Vyplní uchazeč
výměné rotory autoklávovatelné při 121°C, 20 minut | ano | Vyplní uchazeč
paměť na uživatelské programy | nejméně 30 programů | Vyplní uchazeč
automatický přepočet RCF ↔ RPM | ano | Vyplní uchazeč
nastavení doby centrifugace v rozsahu | nejméně 30 s až 99 h | Vyplní uchazeč
možnost kontinuálního chodu | ano | Vyplní uchazeč
funkce počítání času až po dosažení stanovených otáček | ano | Vyplní uchazeč
možnost volby alespoň 5 uživatelem definovaných programů přímo samostatnými tlačítky | ano | Vyplní uchazeč
Úhlový rotor pro mikrozkumavky 1,5/2 ml
požadovaná minimální kapacita | 48x 1,5 nebo 2,0 mL mikrozkumavek | Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF úhlového rotoru pro 1,5mL mikrozkumavky alespoň 18000g a nejméně 12000rpm | ano | Vyplní uchazeč
víčko rotoru pro mikrozkumavky zabraňující uvolňování aerosolu | ano | Vyplní uchazeč
úhlový rotor pro mikrozkumavky 5ml s konickým dnem
požadovaná minimální kapacita | 16x 5 mL mikrozkumavek s konickým dnem | Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF úhlového rotoru minimálně 21000g a nejméně 14000rpm | ano | Vyplní uchazeč
víčko rotoru pro mikrozkumavky zabraňující uvolňování aerosolu | ano | Vyplní uchazeč
úhlový rotor pro 15/50mL zkumavky
požadovaná minimální kapacita | 6 ks 15/50mL zkumavek | Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF úhlového rotoru pro 50 a 15mL zkumavky alespoň 7000g a nejméně 7000rpm | ano | Vyplní uchazeč
adaptéry pro 15 a 50mL zkumavky s konickým dnem (plné osazení rotoru) | ano | Vyplní uchazeč
výkyvný rotor pro mikrotitrační/PCR destičky
požadovaná minimální kapacita | 2 mikrotitrační/PCR destičky | Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF rotoru pro mikrotitrační/PCR destičky alespoň 2000g | ano | Vyplní uchazeč
adaptér pro 96-jamkové PCR destičky (plné osazení rotoru) | ano | Vyplní uchazeč
všechny rotory kompatibilní s centrifugami konfigurací 7 a konfigurací 5 | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle smlouvy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
| jméno a příjmení | Vyplní uchazeč
| funkce (titul) opravňující osobu zastupovat uchazeče | Vyplní uchazeč
| podpis | Vyplní uchazeč

## kon9
Příloha č. 1 - Technická specifikace věci (konfigurace 9)
Typové označení přístroje
Vyplní uchazeč
Základní požadavky zadavatele
Stolní chlazená centrifuga
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
Minimální otáčky | nejvíce 200 rpm | Vyplní uchazeč
Maximální otáčky nejméně | 17000 rpm | Vyplní uchazeč
maximální RCF minimálně | 30 000 g | Vyplní uchazeč
krok nastavení otáček | max 100 rpm | Vyplní uchazeč
rozsah nastavení teploty | nejméně -10 až +40°C | Vyplní uchazeč
možnost pomalé akcelerace/brždění | ano | Vyplní uchazeč
funkce rychlého předchlazení | ano | Vyplní uchazeč
funkce udržování teploty při nečinnosti | ano | Vyplní uchazeč
rychlá centrifugace po dobu držení tlačítka | ano | Vyplní uchazeč
automatická identifikace rotorů | ano | Vyplní uchazeč
výměné rotory odolné vůči chemikáliím, autoklávovatelné při 121°C, 20 minut | ano | Vyplní uchazeč
paměť na uživatelské programy | nejméně 30 programů | Vyplní uchazeč
automatický přepočet RCF ↔ RPM | ano | Vyplní uchazeč
nastavení doby centrifugace v rozsahu | nejméně 30 s až 99 h | Vyplní uchazeč
možnost kontinuálního chodu | ano | Vyplní uchazeč
funkce počítání času až po dosažení stanovených otáček | ano | Vyplní uchazeč
maximální hlučnost při chodu s úhlovým rotorem pro 30 mikrozkumavek 1,5ml s RCF 20000g | méně než 55dB(A) | Vyplní uchazeč
možnost volby alespoň 5 uživatelem definovaných programů přímo samostatnými tlačítky | ano | Vyplní uchazeč
Úhlový rotor pro mikrozkumavky 1,5/2 ml
požadovaná minimální kapacita | 48x 1,5 nebo 2,0 mL mikrozkumavek | Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF úhlového rotoru pro 1,5mL mikrozkumavky alespoň 18000g a nejméně 12000rpm | ano | Vyplní uchazeč
víčko rotoru pro mikrozkumavky zabraňující uvolňování aerosolu | ano | Vyplní uchazeč
Úhlový rotor pro mikrozkumavky 1,5/2 ml
požadovaná minimální kapacita | 30x 1,5 nebo 2,0 mL mikrozkumavek | Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF úhlového rotoru pro 1,5mL mikrozkumavky alespoň 20000g a nejméně 14000rpm | ano | Vyplní uchazeč
víčko rotoru pro mikrozkumavky zabraňující uvolňování aerosolu | ano | Vyplní uchazeč
úhlový rotor pro mikrozkumavky 5ml s konickým dnem
požadovaná minimální kapacita | 16x 5 mL mikrozkumavek s konickým dnem | Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF úhlového rotoru minimálně 21000g a nejméně 14000rpm | ano | Vyplní uchazeč
víčko rotoru pro mikrozkumavky zabraňující uvolňování aerosolu | ano | Vyplní uchazeč
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle smlouvy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
| jméno a příjmení | Vyplní uchazeč
| funkce (titul) opravňující osobu zastupovat uchazeče | Vyplní uchazeč
| podpis | Vyplní uchazeč

## kon10
Příloha č. 1 - Technická specifikace věci (konfigurace 10)
Typové označení přístroje
Vyplní uchazeč
Základní požadavky zadavatele
Stolní centrifuga
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
Minimální otáčky | Max. 200 | Vyplní uchazeč
Maximální otáčky | Nejméně 14000 | Vyplní uchazeč
krok nastavení otáček | Max 10 rpm | Vyplní uchazeč
nastavitelná rychlost akcelerace/brždění | ano, nejméně 10 kroků | Vyplní uchazeč
rychlá centrifugace po dobu držení tlačítka | ano | Vyplní uchazeč
výměné rotory | ano | Vyplní uchazeč
automatická detekce nevyváženosti rotoru | ano | Vyplní uchazeč
automatická identifikace rotorů | ano | Vyplní uchazeč
automatické nastavení max. otáček podle rotoru | ano | Vyplní uchazeč
paměť na uživatelské programy | Nejméně 30 programů | Vyplní uchazeč
automatický přepočet RCF ↔ RPM | ano | Vyplní uchazeč
funkce počítání času až po dosažení stanovených otáček | ano | Vyplní uchazeč
nastavení doby centrifugace v rozsahu | Nejméně 1 až 99 min | Vyplní uchazeč
výkyvný rotor se závěsy a adaptéry pro 15mL/50ml zkumavky
maximální kapacita rotoru | Alespoň 4 x 250ml | Vyplní uchazeč
maximální dosažitelné RCF | alespoň 3200g | Vyplní uchazeč
maximální dosažitelné otáčky | alespoň 4000 rpm | Vyplní uchazeč
kapacita rotoru – zkumavky 50mL | Alespoň 16 zkumavek | Vyplní uchazeč
kapacita rotoru – zkumavky 15mL | Alespoň 32 zkumavek | Vyplní uchazeč
závěsy s adaptéry pro zkumavky s konickým dnem 50 ml pro plné osazení rotoru | ano | Vyplní uchazeč
adaptéry pro zkumavky s konickým dnem 15 ml pro plné osazení rotoru | ano | Vyplní uchazeč
rotor, závěsy, adaptéry autoklavovatelné při 121°C, 20 min | ano | Vyplní uchazeč
možnost rozšíření o úhlový rotor pro alespoň 24 1.5ml mikrozkumavek | ano | Vyplní dodavatel
možnost rozšíření o úhlový rotor pro alespoň 12 15ml zkumavek | ano | Vyplní dodavatel
možnost rozšíření o úhlový rotor pro alespoň 6 50ml zkumavek | ano | Vyplní dodavatel
možnost rozšíření o výkyvný rotor pro alespoň 2 destičky MTP formátu | ano | Vyplní dodavatel
všechny rotory kompatibilní s centrifugami konfigurací 12 | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle smlouvy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
| jméno a příjmení | Vyplní uchazeč
| funkce (titul) opravňující osobu zastupovat uchazeče | Vyplní uchazeč
| podpis | Vyplní uchazeč

## kon11
Příloha č. 1 - Technická specifikace věci (konfigurace 11)
Typové označení přístroje
Vyplní uchazeč
Základní požadavky zadavatele
Stolní centrifuga
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
Minimální otáčky | Max. 200 | Vyplní uchazeč
Maximální otáčky | Nejméně 14000 | Vyplní uchazeč
krok nastavení otáček | Max 10 rpm | Vyplní uchazeč
nastavitelná rychlost akcelerace/brždění | ano, nejméně 10 kroků | Vyplní uchazeč
rychlá centrifugace po dobu držení tlačítka | ano | Vyplní uchazeč
výměné rotory | ano | Vyplní uchazeč
automatická identifikace rotorů | ano | Vyplní uchazeč
automatické nastavení max. otáček podle rotoru | ano | Vyplní uchazeč
automatická detekce nevyváženosti rotoru | ano | Vyplní uchazeč
paměť na uživatelské programy | Nejméně 30 programů | Vyplní uchazeč
automatický přepočet RCF ↔ RPM | ano | Vyplní uchazeč
funkce počítání času až po dosažení stanovených otáček | ano | Vyplní uchazeč
nastavení doby centrifugace v rozsahu | Nejméně 1 až 99 min | Vyplní uchazeč
možnost rozšíření o výkyvný rotor pro alespoň 2 destičky MTP formátu | ano | Vyplní uchazeč
rozměry: hloubka | Max. 60 cm | Vyplní uchazeč
výkyvný rotor se závěsy a adaptéry pro 15mL/50ml zkumavky
maximální kapacita rotoru | Alespoň 4 x 100ml | Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF výkyvného rotoru | min. 3000g | Vyplní uchazeč
kapacita rotoru – zkumavky 50mL | alespoň 4 zkumavky | Vyplní uchazeč
kapacita rotoru – zkumavky 15mL | alespoň 4 zkumavky | Vyplní uchazeč
Závěsy s těsnícími víky (plné osazení rotoru) | ano | Vyplní uchazeč
adaptéry pro 15ml zkumavky s kónickým dnem a šroubovacím uzávěrem | 4ks | Vyplní uchazeč
adaptéry pro 50ml zkumavky s kónickým dnem a šroubovacím uzávěrem, průměr 28mm, délka 114 | 4ks | Vyplní uchazeč
rotor, závěsy, adaptéry a těsnící víka autoklavovatelné při 121°C, 20 min | ano | Vyplní uchazeč
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle smlouvy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
| jméno a příjmení | Vyplní uchazeč
| funkce (titul) opravňující osobu zastupovat uchazeče | Vyplní uchazeč
| podpis | Vyplní uchazeč

## kon12
Příloha č. 1 - Technická specifikace věci (konfigurace 12)
Typové označení přístroje
Vyplní uchazeč
Základní požadavky zadavatele
Stolní chlazená centrifuga
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
Minimální otáčky | Max. 200 | Vyplní uchazeč
Maximální otáčky | Nejméně 14000 | Vyplní uchazeč
krok nastavení otáček | Max 10 rpm | Vyplní uchazeč
nastavitelná rychlost akcelerace/brždění | ano, nejméně 10 kroků | Vyplní uchazeč
rozsah nastavení teploty | Nejméně -7 až +35°C | Vyplní uchazeč
funkce předchlazení | ano | Vyplní uchazeč
funkce udržování teploty při nečinnosti | ano | Vyplní uchazeč
rychlá centrifugace po dobu držení tlačítka | ano | Vyplní uchazeč
výměné rotory | ano | Vyplní uchazeč
automatická detekce nevyváženosti rotoru | ano | Vyplní uchazeč
automatická identifikace rotorů | ano | Vyplní uchazeč
automatické nastavení max. otáček podle rotoru | ano | Vyplní uchazeč
paměť na uživatelské programy | Nejméně 30 programů | Vyplní uchazeč
automatický přepočet RCF ↔ RPM | ano | Vyplní uchazeč
funkce počítání času až po dosažení stanovených otáček | ano | Vyplní uchazeč
nastavení doby centrifugace v rozsahu | Nejméně 1 až 99 min | Vyplní uchazeč
rozměry: hloubka | Max. 60 cm | Vyplní uchazeč
výkyvný rotor se závěsy a adaptéry pro 15mL/50ml zkumavky
maximální kapacita rotoru | Alespoň 4 x 250ml | Vyplní uchazeč
maximální dosažitelné RCF | alespoň 3200g | Vyplní uchazeč
maximální dosažitelné otáčky | alespoň 4000 rpm | Vyplní uchazeč
kapacita rotoru – zkumavky 50mL | Alespoň 16 zkumavek | Vyplní uchazeč
kapacita rotoru – zkumavky 15mL | Alespoň 32 zkumavek | Vyplní uchazeč
závěsy s adaptéry pro zkumavky s konickým dnem 50 ml pro plné osazení rotoru | ano | Vyplní uchazeč
adaptéry pro zkumavky s konickým dnem 15 ml pro plné osazení rotoru | ano | Vyplní uchazeč
rotor, závěsy, adaptéry autoklavovatelné při 121°C, 20 min | ano | Vyplní uchazeč
možnost rozšíření o úhlový rotor pro alespoň 24 1.5ml mikrozkumavek | ano | Vyplní dodavatel
možnost rozšíření o úhlový rotor pro alespoň 12 15ml zkumavek | ano | Vyplní dodavatel
možnost rozšíření o úhlový rotor pro alespoň 6 50ml zkumavek | ano | Vyplní dodavatel
možnost rozšíření o výkyvný rotor pro alespoň 2 destičky MTP formátu | ano | Vyplní dodavatel
všechny rotory kompatibilní s centrifugami konfigurací 10 | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle smlouvy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
| jméno a příjmení | Vyplní uchazeč
| funkce (titul) opravňující osobu zastupovat uchazeče | Vyplní uchazeč
| podpis | Vyplní uchazeč

## kon13
Příloha č. 1 - Technická specifikace věci (konfigurace 13)
Typové označení přístroje
Vyplní uchazeč
Základní požadavky zadavatele
Stolní chlazená centrifuga
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
Minimální otáčky | Max. 200 | Vyplní uchazeč
Maximální otáčky | Nejméně 14000 | Vyplní uchazeč
krok nastavení otáček | Max 10 rpm | Vyplní uchazeč
nastavitelná rychlost akcelerace/brždění | ano, nejméně 10 kroků | Vyplní uchazeč
rozsah nastavení teploty | Nejméně +4 až +35°C | Vyplní uchazeč
funkce předchlazení | ano | Vyplní uchazeč
funkce udržování teploty při nečinnosti | ano | Vyplní uchazeč
rychlá centrifugace po dobu držení tlačítka | ano | Vyplní uchazeč
výměné rotory | ano | Vyplní uchazeč
automatická detekce nevyváženosti rotoru | ano | Vyplní uchazeč
automatická identifikace rotorů | ano | Vyplní uchazeč
automatické nastavení max. otáček podle rotoru | ano | Vyplní uchazeč
paměť na uživatelské programy | Nejméně 30 programů | Vyplní uchazeč
automatický přepočet RCF ↔ RPM | ano | Vyplní uchazeč
funkce počítání času až po dosažení stanovených otáček | ano | Vyplní uchazeč
nastavení doby centrifugace v rozsahu | Nejméně 1 až 99 min | Vyplní uchazeč
rozměry: hloubka | Max. 60 cm | Vyplní uchazeč
výkyvný rotor se závěsy a adaptéry pro 15mL/50ml zkumavky
maximální kapacita rotoru | alespoň 4 x 100ml | Vyplní uchazeč
maximální dosažitelné RCF | alespoň 4000 g | Vyplní uchazeč
maximální dosažitelné otáčky | alespoň 5000 rpm | Vyplní uchazeč
kapacita rotoru – zkumavky 50mL | alespoň 4 zkumavky | Vyplní uchazeč
kapacita rotoru – zkumavky 15mL | alespoň 16 zkumavek | Vyplní uchazeč
závěsy s adaptéry pro zkumavky s konickým dnem 50 ml pro plné osazení rotoru | ano | Vyplní uchazeč
adaptéry pro zkumavky s konickým dnem 15 ml pro plné osazení rotoru | ano | Vyplní uchazeč
možnost rozšíření o úhlový rotor pro alespoň 36 1.5ml mikrozkumavek | ano | Vyplní dodavatel
možnost rozšíření o úhlový rotor pro alespoň 36 15ml zkumavek | ano | Vyplní dodavatel
možnost rozšíření o úhlový rotor pro alespoň 6 50ml zkumavek | ano | Vyplní dodavatel
možnost rozšíření o výkyvný rotor pro alespoň 2 destičky MTP formátu | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle smlouvy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
| jméno a příjmení | Vyplní uchazeč
| funkce (titul) opravňující osobu zastupovat uchazeče | Vyplní uchazeč
| podpis | Vyplní uchazeč

## kon14
Příloha č. 1 - Technická specifikace věci (konfigurace 14)
Typové označení přístroje
Vyplní uchazeč
Základní požadavky zadavatele
Stolní chlazená centrifuga
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
Minimální otáčky | nejvíce 200 rpm | Vyplní uchazeč
Maximální otáčky nejméně | 14000 rpm | Vyplní uchazeč
maximální RCF minimálně | 20000 g | Vyplní uchazeč
krok nastavení otáček | max 10 rpm | Vyplní uchazeč
rozsah nastavení teploty | nejméně -9 až +40°C | Vyplní uchazeč
maximální kapacita s výkyvným rotorem nejméně | 4 x 750 ml | Vyplní uchazeč
nastavitelná rychlost akcelerace/brždění alespoň v 10/10 krocích | ano | Vyplní uchazeč
paměť na uživatelské programy | nejméně 30 programů | Vyplní uchazeč
nastavení doby centrifugace v rozsahu | nejméně 1 až 99 min | Vyplní uchazeč
možnost kontinuálního chodu | ano | Vyplní uchazeč
automatický přepočet RCF ↔ RPM | ano | Vyplní uchazeč
funkce rychlého předchlazení | ano | Vyplní uchazeč
rychlá centrifugace po dobu držení tlačítka | ano | Vyplní uchazeč
funkce udržování teploty při nečinnosti | ano | Vyplní uchazeč
možnost manuálního otevření centrifugy při výpadku napájení | ano | Vyplní uchazeč
automatická detekce nevyváženosti rotoru | ano | Vyplní uchazeč
automatická identifikace rotorů | ano | Vyplní uchazeč
rotory autoklávovatelné při 121°C, 20 minut | ano | Vyplní uchazeč
funkce počítání času až po dosažení stanovených otáček | ano | Vyplní uchazeč
výkyvný rotor se závěsy a adaptéry pro 15mL/50ml zkumavky a MTP/DWP
maximální kapacita rotoru | 4 x 750ml | Vyplní uchazeč
maximální dosažitelné RCF | alespoň 3200g | Vyplní uchazeč
maximální dosažitelné otáčky | alespoň 3800 rpm | Vyplní uchazeč
kapacita rotoru – zkumavky 50mL | alespoň 28 zkumavek | Vyplní uchazeč
kapacita rotoru – zkumavky 15mL | alespoň 56 zkumavek | Vyplní uchazeč
závěsy s adaptéry pro zkumavky s konickým dnem 50 ml pro plné osazení rotoru | ano | Vyplní uchazeč
adaptéry pro zkumavky s konickým dnem 15 ml pro plné osazení rotoru | ano | Vyplní uchazeč
závěsy pro centrifugaci MTP/DWP (plné osazení rotoru) | ano | Vyplní uchazeč
možnost kombinacec závěsů pro zkumavky a pro MTP/DWP | ano | Vyplní uchazeč
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle smlouvy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
| jméno a příjmení | Vyplní uchazeč
| funkce (titul) opravňující osobu zastupovat uchazeče | Vyplní uchazeč
| podpis | Vyplní uchazeč

## kon15
Příloha č. 1 - Technická specifikace věci (konfigurace 15)
Typové označení přístroje
Vyplní uchazeč
Základní požadavky zadavatele
Chlazená vysokootáčková centrifuga s bezkartáčovým elektromotorem s magnetickou identifikací rotorů, včetně rotorů.
Požadované technické a funkční vlastnosti(nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče(Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
vysokootáčková stolní chlazená centrifuga s maximální dosažitelnou rychlostí alespoň | 30 000 rpm | Vyplní uchazeč
Maximální dosažitelné zrychlení centrifugy alespoň | 65 000 x g | Vyplní uchazeč
současné zobrazení otáček (rpm) i zrychlení (g) při běhu centrifugy | ano | Vyplní uchazeč
Minimální otáčky nejméně | 100 rpm | Vyplní uchazeč
Krok nastavení otáček nejvíce | 10 rpm | Vyplní uchazeč
Programovatelná centrifuga s možností programování vlastních rozběhových a brzdicích křivek | ano | Vyplní uchazeč
Možnost uložení nejméně 50 programů | ano | Vyplní uchazeč
Rozsah nastavení teploty | nejméně -20°C až +40°C | Vyplní uchazeč
Nastavení doby centrifugace v rozsahu | 30s až 99h 59min | Vyplní uchazeč
Možnost kontinuálního chodu | ano | Vyplní uchazeč
Rychlá centrifugace po dobu držení tlačítka | ano | Vyplní uchazeč
Automatická identifikace rotorů | ano | Vyplní uchazeč
úhlový rotor pro mikrozkumavky 1,5/2 ml
požadovaná minimální kapacita | 24 mikrozkumavek 1,5/2 ml | Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF úhlového rotoru pro 1,5/2ml mikrozkumavky alespoň 61000g a nejméně 26000rpm | ano | Vyplní uchazeč
adaptery pro 1,5ml mikrozkumavky pro možnost stáčení při více než 20000g | ano | Vyplní uchazeč
úhlový rotor pro mikrozkumavky 1,5/2 ml
požadovaná minimální kapacita | 48 mikrozkumavek 1,5/2 ml | Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF úhlového rotoru pro 1,5/2ml mikrozkumavky alespoň 25000g a nejméně 15000rpm | ano | Vyplní uchazeč
adaptery pro 1,5ml mikrozkumavky pro možnost stáčení při více než 20000g | ano | Vyplní uchazeč
úhlový rotor pro zkumavky 50ml s konickým dnem
požadovaná minimální kapacita | 6 zkumavek 50ml s konickým dnem | Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF úhlového rotoru alespoň 20000g a nejméně 14000rpm | ano | Vyplní uchazeč
adaptery pro zkumavky 15ml | ano | Vyplní uchazeč
úhlový rotor pro zkumavky 15ml s konickým dnem
požadovaná minimální kapacita | 12 zkumavek 15ml s konickým dnem | Vyplní uchazeč
dosažitelné RCF úhlového rotoru alespoň 20000g a nejméně 13500rpm | ano | Vyplní uchazeč
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle smlouvy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
| jméno a příjmení | Vyplní uchazeč
| funkce (titul) opravňující osobu zastupovat uchazeče | Vyplní uchazeč
| podpis | Vyplní uchazeč

## kon16
Příloha č. 1 - Technická specifikace věci (konfigurace 16)
Typové označení přístroje
Vyplní uchazeč
Základní požadavky zadavatele
Stolní centrifuga pro mikrodestičky 96 jamek
Požadované technické a funkční vlastnosti(nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče(Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
rotor pro dvě PCR destičky | ano | Vyplní uchazeč
maximální otáčky alespoň | 2100rpm | Vyplní uchazeč
adaptér na 0,2 ml PCR zkumavky, na stripy | ano | Vyplní uchazeč
rotor na deep well desky (35mm) | ano | Vyplní uchazeč
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle smlouvy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
| jméno a příjmení | Vyplní uchazeč
| funkce (titul) opravňující osobu zastupovat uchazeče | Vyplní uchazeč
| podpis | Vyplní uchazeč

## kon17
Příloha č. 1 - Technická specifikace věci (konfigurace 17)
Typové označení přístroje
Vyplní uchazeč
Základní požadavky zadavatele
Stolní centrifuga pro cytologické preparáty
Požadované technické a funkční vlastnosti(nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče(Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
kompaktní centrifuga pro odstředění vzorků pro cytologické preparáty | ano | Vyplní uchazeč
nastavení otáček v rozsahu alespoň | 600 - 4400 ot/min. | Vyplní uchazeč
variabilní objemy vzorků v rozsahu alespoň | 50 až 400Цl | Vyplní uchazeč
Startovací sada příslušenství pro nanášení vzorků na skla - koncentrátory buněk, těsnění klipsy | ano | Vyplní uchazeč
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle smlouvy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
| jméno a příjmení | Vyplní uchazeč
| funkce (titul) opravňující osobu zastupovat uchazeče | Vyplní uchazeč
| podpis | Vyplní uchazeč

## Cenova kalkulace
Konfigurace | Předpokládaná hodnota konfigurace v Kč bez DPH za 1 kus | Cena v Kč bez DPH za 1 ks centrifugy dané konfigurace (věci pro MU) | Cena v Kč bez DPH za 1 ks centrifugy dané konfigurace (věci pro VFU) | Počet kusů centrifugy dané konfigurace | Cena celkem v Kč bez DPH za danou konfiguraci
1 | 45000 | Vyplní uchazeč |  | 15 | #VALUE! | centrifugy konfigurace 1 jsou dodávány pro oba zadavatele, uchazeči vyplní cenu v Kč bez DPH za 1 ks centrifugy konfigurace 1 do prvních dvou řádků cenové kalkulace
1 | 45000 |  | Vyplní uchazeč | 1 | #VALUE!
2 | 62000 | Vyplní uchazeč |  | 1 | #VALUE!
3 | 80000 | Vyplní uchazeč |  | 6 | #VALUE!
4 | 150000 | Vyplní uchazeč |  | 1 | #VALUE!
5 | 70000 | Vyplní uchazeč |  | 2 | #VALUE!
6 | 120000 |  | Vyplní uchazeč | 1 | #VALUE!
7 | 125000 | Vyplní uchazeč |  | 2 | #VALUE!
8 | 170000 | Vyplní uchazeč |  | 1 | #VALUE!
9 | 170000 | Vyplní uchazeč |  | 1 | #VALUE!
10 | 100000 | Vyplní uchazeč |  | 2 | #VALUE!
11 | 125000 |  | Vyplní uchazeč | 1 | #VALUE!
12 | 150000 | Vyplní uchazeč |  | 2 | #VALUE!
13 | 190000 | Vyplní uchazeč |  | 1 | #VALUE!
14 | 190000 | Vyplní uchazeč |  | 3 | #VALUE!
15 | 450000 | Vyplní uchazeč |  | 1 | #VALUE!
16 | 35000 | Vyplní uchazeč |  | 2 | #VALUE!
17 | 75000 | Vyplní uchazeč |  | 1 | #VALUE!
Nabídková cena celkem |  |  |  |  | #VALUE!

## Prehled_1
Název | Typ, osoba | Číslo dle rozpočtu projektu | Konfigurace | Zadavatel | Místo odevzdání věci | Osoba odpovědná za převzetí, kontakt
Mikrocentrifuga | Hořín | 892 | 1 | Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (dále jen "VFU") | místnosti 209 a 212, budova č. 14 VFU Brno Ústav genetiky FVL, na adrese Palackého tř. 1-3, 612 42 Brno | Mgr. Futas, Ph.D., tel.: 541 56 22 95, e-mail: JFutas@VFU.cz
Centrifuga chlazená | Hořín | 893 | 11 | VFU
Stolní chlazená centrifuga | Blažek | 965 | 3 | Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut (CEITEC) (dále jen "CEITEC MU") | pavilon A35 v objektu projektu CEITEC MU, na adrese Kamenice 753/5, 625 00 Brno (dále jen "CEITEC MU") (místnost bude upřesněny před odevzdáním věci) | Mgr. Blažek, Ph.D., tel.: 549 49 6649, e-mail: dblazek@med.muni.cz
Centrifuga pro cytologická sklíčka | Mokroš | 1025 | 17 | CEITEC MU | místnost č. 329, pavilon A26 CEITEC MU | Mgr. Mokroš, Ph.D., tel.: 549 494 537, e-mail: mokros@sci.muni.cz
Minicentrifuga | Mokroš | 1031 | 16
Minicentrifuga | Mokroš | 1032 | 16
Stolní chlazená centrifuga vysokootáčková | Mokroš | 1219 | 15
Chlazená stolní centrifuga | Mokroš | 1231 | 9
Stolní centrifuga malá | Mokroš | 1232 | 1
Stolní centrifuga malá | Mokroš | 1233 | 1
Stolní centrifuga malá | Mokroš | 1234 | 1
Stolní centrifuga malá | Mokroš | 1235 | 2
PZ43_Centrifuga | Tichý | 1250 | 1 | CEITEC MU | pavilon A35 CEITEC MU (místnosti budou upřesněny před odevzdáním věci) | MVDr. Tichý, Ph.D., tel.: 549 49 8317, e-mail: boris.tichy@ceitec.muni.cz
PZ43_Centrifuga | Tichý | 1251 | 1
PZ43_Centrifuga | Tichý | 1252 | 1
PZ43_Centrifuga | Tichý | 1253 | 1
PZ43_Centrifuga | Tichý | 1254 | 1
PZ43_Centrifuga | Tichý | 1255 | 1
PZ43_Centrifuga | Tichý | 1256 | 1
PZ43_Centrifuga | Tichý | 1257 | 3
PZ43_Centrifuga | Tichý | 1258 | 10
PZ43_Centrifuga | Tichý | 1259 | 3
PZ43_Centrifuga | Tichý | 1260 | 3
PZ43_Centrifuga | Tichý | 1261 | 12
PZ43_Centrifuga | Tichý | 1262 | 12
PZ43_Centrifuga | Tichý | 1263 | 14
PZ43_Centrifuga | Tichý | 1264 | 14
PZ43_Centrifuga | Tichý | 1303 | 10
PZ43_Centrifuga | Tichý | 1304 | 7
PZ43_Centrifuga | Tichý | 1313 | 1
PZ43_Centrifuga | Tichý | 1314 | 7
PZ43_Centrifuga | Tichý | 1324 | 1
PZ43_Centrifuga | Tichý | 1325 | 3
PZ43_Centrifuga | Tichý | 1326 | 5
PZ43_Centrifuga | Tichý | 1327 | 5
Centrifuga s chlazením | Vaňáčová | 1333 | 4 | CEITEC MU | místnost 2S 054 pavilon A35 CEITEC MU | Mgr. Andrea Fořtová, Ph.D., tel.: 549 49 2614, e-mail: andrea.fortova@ceitec.muni.cz
Chlazená stolní centrifuga pro 15 a 50 mL zkumavky | Němeček | 1344 | 13 | CEITEC MU | místnost 1S 118, pavilon A35 CEITEC MU | RNDr. Němeček, Ph.D., tel.: 549 49 4591, e-mail: daniel.nemecek@ceitec.muni.cz
Stolní chlazená centrifuga pro 2,0 mL ependorfky | Němeček | 1345 | 3
Stolní centrifuga pro real-time PCR a AFLP analýzu | Bořilová | 1 354 | 6 | VFU | místnost 55, budova 13 VFU Brno, Ústav hygieny a technologie masa, na adrese Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno | Ing. Bořilová, Ph.D., tel.: 541 562 751 , e-mail: gborilova@vfu.cz
Centrifuga (ERA Chair) | Tichý | 1475 | 14 | CEITEC MU | pavilon A35 CEITEC MU (místnosti budou upřesněny před odevzdáním věci) | MVDr. Tichý, Ph.D., tel.: 549 49 8317, e-mail: boris.tichy@ceitec.muni.cz
Centrifuga (ERA Chair) | Tichý | 1476 | 8
Centrifuga (ERA Chair) | Tichý | 1477 | 1
Centrifuga (ERA Chair) | Tichý | 1478 | 1
Centrifuga (ERA Chair) | Tichý | 1479 | 1