## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Dentální simulační jednotky pro LF MU 2015
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota
Dentální simulační jednotka
Počet kusů: 5 ks
| Jednotka musí být mobilní a složitelná (parkovací poloha) pro použití do stávajícího nábytku | ANO
| jednotka musí být schopná plného provozu bez připojení na vodovodní řád a odpad | ANO
Konstrukce
| pojízdná konstrukce s možností aretace pojezdu a složení do parkovací pozice | ANO
| konstrukce DSE simulátoru v parkovací poloze o rozměrech | jednotlivé maximální rozměry: • výška max. 750 mm • šířka max. 460 mm • hloubka max. 640 mm
| Připojení – média: tlakový vzduch | ANO
| Figurína pacienta | ANO
| připevněná na jednotce DSE | ANO
| složení figuríny do parkovací pozice | ANO
| možnost polohování pacienta s aretací | ANO
| natáčení hlavy do všech směrů s aretací | ANO
| odnímatelné a lehce demontovatelné zubní čelisti | ANO
| výměnné jednotlivé zuby | ANO
| maska ústní dutiny přizpůsobena na práci s chladícím sprejem | ANO
| Rameno asistenta | ANO
| otočné | ANO
| velká a malá sací hadice | ANO
| pozice | alespoň 4 pozice, a to zejména pro: • turbinu (turbina součástí dodávky) • bezuhlíkový mikromotor (bezuhlíkový mikromotor součástí dodávky) • funkční stříkačku (funkční stříkačka součástí dodávky) • jedna pozice jako rezerva
| Rameno lékaře | ANO
| otočné | ANO
| pozice | alespoň 4 pozice, a to zejména pro: • turbinu (turbina součástí dodávky) • bezuhlíkový mikromotor (bezuhlíkový mikromotor součástí dodávky) • funkční stříkačku (funkční stříkačka součástí dodávky) • jedna pozice jako rezerva
| Stolek lékaře | ANO
| s dolním vedením hadic - parkování pod pracovní desku | ANO
| Nožní ovladač | ANO
| možností plynulé regulace otáček motoru | ANO
| Chipblower | ANO
| ovládání spreje pro instrumenty | ANO
| přepínání levé/pravé otáčky mikromotoru | ANO
| Zdroj chladící vody: tlaková láhev – integrovaná v DSE simulátoru | ANO
| Zdroj sání – podtlaku: integrovaný v DSE pneumatický injektor sacího výkonu (není možné využít externí sací výkon) | ANO
| Odpad: integrovaná odpadní a separační nádoba pro odpadní vodu (není možné připojit na centrální odpad) | ANO
| Jmenovité napětí: 220 - 230V / 50/60 Hz | ANO
| Tlak vody | v rozmezí 1,2 až 3,5 bar
| Zdroj chladící vody pro instrumenty - z integrované tlakové láhve | ANO
| Průtok vody | v rozmezí 75 až 200 ml/ min
| Proudění vzduchu | v rozmezí 10 až 20 nl / min
| Minimální tlak vzduchu | v rozmezí 5 až 7 bar
| Minimální tlak vody | v rozmezí 2 až 3 bar
| Maximální spotřeba vzduchu s vnitřním (integrovaným ) odsáváním | do 170 litrů/min.
Sací a odsávací výkony
| velká sací hadice | v rozmezí 220 až 300 litrů / min
| Sliny - malá sací hadice | v rozmezí 35 až 50 litrů/ min