## Příloha č. 2 Smlouvy
Technická specifikace nabízeného plnění |  | Příloha č. 2 Kupní smlouvy
Hmotnostní spektrometr typu trojitý kvadrupól s kapalinovou chromatografií
Obecné požadavky zadavatele na Hmotnostní spektrometr typu trojitý kvadrupól s kapalinovou chromatografií na soubor jako celek:
Hmotnostní spektrometr typu trojitý kvadrupól s kapalinovou chromatografií je tvořen těmito vzájemně propojenými a plně kompatibilními částmi: 1) UHPLC systém 2) Hmotnostní spektrometr 3) Pracovní PC stanice s ovládacím softwarem 4) Monitor 5) Generátor dusíku
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je uchazeč povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených uchazečem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 1 UHPLC systém |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
Kvarterní gradientová pumpa |  | ANO | vyplní dodavatel
| Nízkotlaké míchání mobilní fáze | ANO | vyplní dodavatel
| Průtok mobilní fáze | nastavitelný minimálně v rozmezí 0,001 – 10 ml/min v 0,001 ml krocích | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Tlaková odolnost v celém rozsahu průtoků pump | minimálně 620 bar | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Přesnost míchání gradientu | < 0.15% SD a přesnější | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| integrovaný vakuový degasser | ANO | vyplní dodavatel
| Senzor úniku mobilní fáze | ANO | vyplní dodavatel
Autosampler |  | ANO | vyplní dodavatel
| Objem nástřiku | nastavitelný minimálně v rozmezí 1-100 μl bez výměny dávkovací smyčky | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Opakovatelnost objemu nástřiku | < 0.15% RSD pro 5 μl | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Termostatování vzorků | minimálně v rozsahu 4 – 45°C | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Možnost programování dávkovacího cyklu (zejména derivatizace, příprava vzorku, ředění, atd.) | ANO | vyplní dodavatel
| Počet pozic pro 2 ml vialky | minimálně 120 pozic | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Tlaková odolnost | minimálně do 620 bar | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Senzor úniku mobilní fáze | ANO | vyplní dodavatel
Termostat kolon |  | ANO | vyplní dodavatel
| Teplotní rozsah | minimáně v rozsahu od 18°C pod okolní teplotu až do +80°C | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Teplotní stabilita | minimálně ±0.1 °C | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Kapacita | pro minimálně tři 30 cm kolony | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| přepínací ventil | minimálně 6 portů, minimálně 2 pozice | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Senzor úniku mobilní fáze | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Hmotnostní spektrometr |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Hmotnostní spektrometr s analyzátorem na principu trojitého kvadrupólu | ANO | vyplní dodavatel - uvedením konkrétních hodnot a údajů
| Kombinovaný ESI / HESI / APCI iontový zdroj v ortogonálním uspořádání | ANO | vyplní dodavatel
| Vyhřívání HESI a APCI | minimálně do 750°C | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Aktivní odtah z iontového zdroje | ANO | vyplní dodavatel
| Čištění iontového vstupu bez zrušení vakua | ANO | vyplní dodavatel
| Přepínání polarity | maximálně do 25ms | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| přepínací ventil pro odklon mobilní fáze integrovaný v MS a ovládaný ze software LC-MS | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Automatická kalibrace a automatické ladění včetně LC-MS systémové kontroly | ANO | vyplní dodavatel
| Rozsah měření | minimálně v rozsahu 10-1250 amu | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Rozlišení obou selekčních kvadrupólu | minimálně v rozsahu 0,7 – 4 amu | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Citlivost v ESI+ MRM | S/N minimálně 10 000:1 pro 1 pg reserpine na koloně (m/z 609→195) | HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM vyplní dodavatel - uvedením konkrétních hodnot a údajů uvedený parametr/ požadavek bude předmětem hodnocení
| Rychlost skenování kvadrupólů | minimálně 20 000 amu/s | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Minimální pozorovací čas („dwell time“) | 1 ms | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Počet MRM přechodů | alespoň 600 MRM/s | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Kolizní energie | alespoň v rozsahu 0 – 75 eV | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Kolizní cela s ohybem 180°pro eliminaci matričních efektů | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Lineární dynamický rozsah | alespoň 5 řádů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Dostupné režimy: - základní sken - sken produktů - sken prekurzorů - neutrální ztráta - neutrální zisk - režim MRM (multiple reaction monitoring) - SIM režim (selected ion monitoring) - kombinace režimů | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 3 Pracovní PC stanice se softwarem pro řízení a sběr dat |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Samostatná Pracovní PC stanice | ANO | vyplní dodavatel
| USB port | minimálně 2 USB porty | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Procesor | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Operační paměť | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Datový disk | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Grafická karta | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit bližší informace | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Grafická karta s podporou dvou monitorů | ANO | vyplní dodavatel
| Operační systém | Win 7 Pro CZ 64 bit (může být řešeno také downgradem vyšší verze Windows na Win 7 Pro CZ 64 bit) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Klávesnice, optická myš | ANO | vyplní dodavatel
| Součástí Pracovní PC stanice (Zboží - přístroje) bude tento software: | ANO, uchazeč uvede název softwaru | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Jednotný software pro řízení a zároveň sběr dat LC-MS systému jako jednotného celku | ANO | vyplní dodavatel
| Cílená kvantifikace s úplnou, plně automaticky řízenou kontrolou volitelných limitních parametrů, zejména | ANO | vyplní dodavatel
| poměr relativních intenzit vybraných iontů (až pro 5 iontů najednou) | ANO | vyplní dodavatel
| kontrola reprodukovatelnosti retenčních časů | ANO | vyplní dodavatel
| kontrola poměru S/N | ANO | vyplní dodavatel
| výpočet a kontrola nadlimitních hodnot maximálních reziduálních limitů | ANO | vyplní dodavatel
| výpočet a kontrola podlimitních hodnot koncentrací analytů, které jsou pod mezí detekce (LOD) a/nebo pod mezí stanovitelnosti (LOQ) | ANO | vyplní dodavatel
| výpočet a kontrola směrodatné odchylky standardů | ANO | vyplní dodavatel
| kontrola nadlimitní hodnoty odezvy signálu slepého pokusu (blank) | ANO | vyplní dodavatel
| výpočet výtěžnosti analýzy | ANO | vyplní dodavatel
| výpočet variačního koeficientu kalibrační křivky s kontrolou nadlimitních hodnot r2 | ANO | vyplní dodavatel
| garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístroje, minimálně 8 let | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 4 Monitor |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Plně kompatibilní s dodávaným PC | ANO | vyplní dodavatel
| Technologie LED | ANO | vyplní dodavatel
| Rozlišení: | minimálně 1440x900 | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Úhlopříčka: | minimálně 24" (palců) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Formát | 16:9 nebo 16:10 | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Položka č. 5 Generátor dusíku |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| plně kompatibilní a s průtokem odpovídajícím požadavkům hmotnostního detektoru | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky