## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Hmotnostní spektrometr typu trojitý kvadrupól s kapalinovou chromatografií
Obecné požadavky zadavatele na Hmotnostní spektrometr typu trojitý kvadrupól s kapalinovou chromatografií na soubor jako celek:
Hmotnostní spektrometr typu trojitý kvadrupól s kapalinovou chromatografií je tvořen těmito vzájemně propojenými a plně kompatibilními částmi: 1) UHPLC systém 2) Hmotnostní spektrometr 3) Pracovní PC stanice s ovládacím softwarem 4) Monitor 5) Generátor dusíku
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota
Položka č. 1 UHPLC systém
Počet kusů: 1 ks
Kvarterní gradientová pumpa |  | ANO
| Nízkotlaké míchání mobilní fáze | ANO
| Průtok mobilní fáze | nastavitelný minimálně v rozmezí 0,001 – 10 ml/min v 0,001 ml krocích
| Tlaková odolnost v celém rozsahu průtoků pump | minimálně 620 bar
| Přesnost míchání gradientu | < 0.15% SD a přesnější
| integrovaný vakuový degasser | ANO
| Senzor úniku mobilní fáze | ANO
Autosampler |  | ANO
| Objem nástřiku | nastavitelný minimálně v rozmezí 1-100 μl bez výměny dávkovací smyčky
| Opakovatelnost objemu nástřiku | < 0.15% RSD pro 5 μl
| Termostatování vzorků | minimálně v rozsahu 4 – 45°C
| Možnost programování dávkovacího cyklu (zejména derivatizace, příprava vzorku, ředění, atd.) | ANO
| Počet pozic pro 2 ml vialky | minimálně 120 pozic
| Tlaková odolnost | minimálně do 620 bar
| Senzor úniku mobilní fáze | ANO
Termostat kolon |  | ANO
| Teplotní rozsah | minimáně v rozsahu od 18°C pod okolní teplotu až do +80°C
| Teplotní stabilita | minimálně ±0.1 °C
| Kapacita | pro minimálně tři 30 cm kolony
| přepínací ventil | minimálně 6 portů, minimálně 2 pozice
| Senzor úniku mobilní fáze | ANO
Položka č. 2 Hmotnostní spektrometr
Počet kusů: 1 ks
| Hmotnostní spektrometr s analyzátorem na principu trojitého kvadrupólu | ANO
| Kombinovaný ESI / HESI / APCI iontový zdroj v ortogonálním uspořádání | ANO
| Vyhřívání HESI a APCI | minimálně do 750°C
| Aktivní odtah z iontového zdroje | ANO
| Čištění iontového vstupu bez zrušení vakua | ANO
| Přepínání polarity | maximálně do 25ms
| přepínací ventil pro odklon mobilní fáze integrovaný v MS a ovládaný ze software LC-MS | ANO
| Automatická kalibrace a automatické ladění včetně LC-MS systémové kontroly | ANO
| Rozsah měření | minimálně v rozsahu 10-1250 amu
| Rozlišení obou selekčních kvadrupólu | minimálně v rozsahu 0,7 – 4 amu
| Citlivost v ESI+ MRM | S/N minimálně 10 000:1 pro 1 pg reserpine na koloně (m/z 609→195)
| Rychlost skenování kvadrupólů | minimálně 20 000 amu/s
| Minimální pozorovací čas („dwell time“) | 1 ms
| Počet MRM přechodů | alespoň 600 MRM/s
| Kolizní energie | alespoň v rozsahu 0 – 75 eV
| Kolizní cela s ohybem 180°pro eliminaci matričních efektů | ANO
| Lineární dynamický rozsah | alespoň 5 řádů
| Dostupné režimy: - základní sken - sken produktů - sken prekurzorů - neutrální ztráta - neutrální zisk - režim MRM (multiple reaction monitoring) - SIM režim (selected ion monitoring) - kombinace režimů | ANO
Položka č. 3 Pracovní PC stanice se softwarem pro řízení a sběr dat
Počet kusů: 1 ks
| Samostatná Pracovní PC stanice | ANO
| USB port | minimálně 2 USB porty
| Procesor | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit bližší informace
| Operační paměť | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit bližší informace
| Datový disk | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit bližší informace
| Grafická karta | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit bližší informace
| Grafická karta s podporou dvou monitorů | ANO
| Operační systém | Win 7 Pro CZ 64 bit (může být řešeno také downgradem vyšší verze Windows na Win 7 Pro CZ 64 bit)
| Klávesnice, optická myš | ANO
| Součástí Pracovní PC stanice (Zboží - přístroje) bude tento software: | ANO, uchazeč uvede název softwaru
| Jednotný software pro řízení a zároveň sběr dat LC-MS systému jako jednotného celku | ANO
| Cílená kvantifikace s úplnou, plně automaticky řízenou kontrolou volitelných limitních parametrů, zejména | ANO
| poměr relativních intenzit vybraných iontů (až pro 5 iontů najednou) | ANO
| kontrola reprodukovatelnosti retenčních časů | ANO
| kontrola poměru S/N | ANO
| výpočet a kontrola nadlimitních hodnot maximálních reziduálních limitů | ANO
| výpočet a kontrola podlimitních hodnot koncentrací analytů, které jsou pod mezí detekce (LOD) a/nebo pod mezí stanovitelnosti (LOQ) | ANO
| výpočet a kontrola směrodatné odchylky standardů | ANO
| kontrola nadlimitní hodnoty odezvy signálu slepého pokusu (blank) | ANO
| výpočet výtěžnosti analýzy | ANO
| výpočet variačního koeficientu kalibrační křivky s kontrolou nadlimitních hodnot r2 | ANO
| garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístroje, minimálně 8 let | ANO
Položka č. 4 Monitor
Počet kusů: 2 ks
| Plně kompatibilní s dodávaným PC | ANO
| Technologie LED | ANO
| Rozlišení: | minimálně 1440x900
| Úhlopříčka: | minimálně 24" (palců)
| Formát | 16:9 nebo 16:10
Položka č. 5 Generátor dusíku
Počet kusů: 1 ks
| plně kompatibilní a s průtokem odpovídajícím požadavkům hmotnostního detektoru | ANO