## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky |  | Příloha č. 1 Smlouvy
Simulátory pro LF MU 2016
část č. 3 VZ Simulátor dospělého člověka pro nácvik rozšířené KPR včetně zajištění dýchacích cest a defibrilace
Obecné požadavky zadavatele na Simulátor dospělého člověka pro nácvik rozšířené KPR včetně zajištění dýchacích cest a defibrilace na soubor jako celek:
Model dospělého člověka pro nácvik rozšířené KPR včetně zajištění dýchacích cest a defibrilace je tvořen těmito vzájemně propojenými a kompatibilními částmi: 1) Model dospělého člověka pro nácvik rozšířené KPR včetně zajištění dýchacích cest a defibrilace 2) Řídící (ovládací) zařízení s nainstalovaným softwarem pro ovládání modelu
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota
Položka č. 1 Simulátor dospělého člověka pro nácvik rozšířené KPR včetně zajištění dýchacích cest a defibrilace
Počet kusů: 1 ks
| Torzo trupu s hlavou nebo model celé postavy člověka vč. končetin | ANO, uchazeč uvede nabízené řešení
| Očekávané běžné zatížení modelu - model musí být konstruován na nárazové zatížení | minimálně 500 studentů za semestr (opakovaný nácvik), minimálně 6x 60 minut výuky denně, 5 dnů v týdnu
| Materiál | měkký na omak, syntetický, omyvatelný, nealergizující, s možností dezinfekce povrchu modelu
| Lubrikace dýchacích cest k zavedení pomůcek pomocí jiného než silikonového lubrikantu | ANO
| Nastavení pevnosti hrudníku pro simulaci různých tělesných konstrukcí hrudníku | ANO, alespoň 2 stupně nastavení pevnosti
| Zprůchodnění dýchacích cest polohou – dýchací cesty jsou zprůchodněny pouze, když je hlava správně zakloněná | ANO
| Zprůchodnění dýchacích cest polohou – dýchací cesty jsou zprůchodněny tahem za bradu (jaw thrust) | ANO
| Možnost supraglotického zajištění dýchacích cest laryngeální maskou (LMA Teleflex) | ANO, uchazeč uvede typ a velikost
| Možnost zavedení tracheální rourky mezi hlasové vazy při přímé laryngoskopii. | ANO
| Umělá plicní ventilace | minimálně v rozsahu: 1. pomocí obličejové masky a samorozpínacího vaku; 2. přes zavedenou supraglotickou pomůcku v dýchacích cestách a samorozpínacím vakem
| Simulace pulzu na krční tepně | minimálně v rozsahu: - aktivovaný instruktorem
| Stlačení hrudníku více než 61 mm | ANO
| Bezdrátové připojení k řídící jednotce | ANO
| Nácvik defibrilace: - místo pro přiložení pádel defibrilátoru, nalepení samolepících elektrod, nebo připojení kabelu simulujícího samolepící elektrody | parasternálně vpravo (napravo od sterna, pod klíčkem) a laterální plocha hrudníku vlevo ve střední axilární čáře (v místě EKG elektrody V6). Uchazeč přiloží fotografii levé laterální stěny hrudíku (z boku horizonálně). Levá elektroda nesmí být v místě srdečního hrotu (před horní axilární čárou).
| Nastavení poruch srdečního rytmu, signál je snímán pomocí defibrilačních elektrod defibrilátorem. | minimálně v rozsahu: 1. srdeční rytmy ovlivnitelné defibrilací: a. fibrilace komor, b. bezpulzová komorová tachykardie; 2. srdeční rytmy neovlivnitelné defibrilací: a. asystolie b. sinusový rytmus s normální srdeční frekvencí c. pomalá komorová tachykardie (široké QRS, frekvence pod 120/min)
| Nácvik defibrilace reálnou aplikací defibrilačního výboje předo-bočně. | Model absorbuje až 360J (Joule), alespoň 3 plné výboje během 1 minuty, s využitím zejména: 1. automatizovaného externího defibrilátoru; 2. manuálně ovládaného externího defibrilátoru. kompatibilní s defibrilátorem značek: Philips a LifePack
| Kabel simulující samolepící elektrody defibrilátoru (pro opakované použití) | kabel kompatibilní na jedné straně s modelem a na druhé straně s defibrilátorem Philips a LifePack
| Detekovat aplikovaný defibrilační výboj | ANO
| Provoz na integrovaný zdroj energie, tj. provoz je umožněn bez připojení k síti napájecím kabelem | ANO
| Hmotnost samotného modelu | maximálně 20 kilogramů
| Transportní obal (kufr, brašna apod.) | ANO, součástí dodávky
Položka č. 2 Řídící (ovládací) zařízení s nainstalovaným softwarem pro ovládání modelu
Počet kusů: 1 ks
| Ovládací zařízení - Tablet – odolný proti pádu | ANO
| Zařízení bude dodané již s nainstalovaným softwarem pro ovládání simulátoru (položka č. 1) | ANO
| bezdrátově propojitelný se simulátorem(položka č. 1) | ANO, uchazeč uvede technologii nabízeného řešení
| Velikost displeje | v rozmezí od 5" do 8"
| Hmotnost | maximálně 1,5 kilogramů
| Operační systém | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Procesor | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Rozlišení displeje | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Technologie displeje | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Operační paměť | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Vnitřní paměť | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
| Výstupy | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit
Software (SW) pro ovládání modelu musí umožnit zejména
| sledovat průběh KPR na ovládací jednotce v reálném čase: frekvence stlačování, hloubka a uvolnění komprese hrudníku (zpětná vazba pro studenta v reálném čase) | ANO
| SW umožní učiteli naplánovat EKG rytmus, který bude detekovatelný po provedeném defibrilačním výboji | ANO
| automaticky vyhodnotit kvalitu KPR (správné stlačování hrudníku a správnou ventilaci) | ANO
| Zaznamenat časový sled událostí a umožnit rozbor prováděných úkonů (debriefing) | ANO
| uložení tiskové sestavy hodnocení kvality provedené KPR | ANO
| SW musí umožnit monitorovat a zaznamenat tyto parametry KPR, včetně záznamu času událostí | minimálně v rozsahu: 1. dechový objem (v mililitrech), 2. aktuální hloubka komprese hrudníku (v centimetrech nebo milimetrech) 3. nedostatečné uvolnění hrudníku 4. nafouknutí (insuflace) žaludku, 5. správná nebo špatná poloha rukou při kompresích hrudníku, 6. frekvence srdeční masáže, 7. podání defibrilačního výboje 8. typ EKG rytmu v okamžiku defibrilace
| Pro rozbor sledu událostí (po nácviku) SW umožní učiteli zobrazit v čase: | minimálně v rozsahu: 1. umělé plicní ventilace (objem dechu), 2. nafouknutí (insuflace) žaludku, 3. hloubky komprese hrudníku, 4. frekvence kompresí hrudníku, 5. polohy horních končetin zachránce na hrudníku modelu při stlačování hrudníku. 6. nedostatečné uvolnění hrudníku 7. měřit dobu bez efektivní masáže (vyjádřeno v sekundách či procentech celkového času)
| garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu živostnosti přístroje, minimálně 8 let | ANO