## část č. 4 VZ
Technická specifikace nabízeného plnění |  | Příloha č. 2 Smlouvy
Simulátory pro LF MU 2016
část č. 4 VZ Simulátory – různé simulátory
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je uchazeč povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených uchazečem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 1 Simulátor k nácviku hrudní drenáže a hrudní punkce |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| simulátor umožňuje provádět hrudní drenáž různými technikami včetně technik využívajících ultrazvuk | ANO | vyplní dodavatel
| na simulátoru je jasně patrný sternální úhel, klíční kosti, žebra, velký prsní sval a široký sval zádový | ANO | vyplní dodavatel
| model vhodný k provádění zákroků v poloze vleže, vsedě nebo v předklonu | ANO | vyplní dodavatel
| vnitřní strukturu modelu lze snímat ultrazvukem - zejména membránové struktury a pneumotorax | ANO | vyplní dodavatel
| speciální nádržky lze naplnit tekutinou nebo falešnou krví a simulovat tak plicní výpotek, díky nádržkám se vzduchem je hrudní punkce ještě realističtější, protože skutečně dochází k jeho odsátí | ANO | vyplní dodavatel
| lze provádět nácvik snížení intrapleurálního tlaku odsátím vzduchu punkční jehlou v případě tenzního pneumotoraxu, zavádění hrudního drénu s pomocí ultrazvuku, vpich jehly pozorovaný přímo, ultrazvukové zobrazení hrudi | ANO | vyplní dodavatel
| fixace drénu k hrudní stěně kožním stehem | ANO | vyplní dodavatel
| zavádění hrudního drénu – schopnost rozeznat správnou pozici, incize, průnik hrudní stěnou, perforace pohrudnice | ANO | vyplní dodavatel
| Simulátor zahrnuje: |  | vyplní dodavatel
| 2x vložka k provádění hrudní punkce | ANO | vyplní dodavatel
| 2x vylepšená vložka k provádění hrudní drenáže | ANO | vyplní dodavatel
| 2x standardní vložka k provádění hrudní drenáže | ANO | vyplní dodavatel
| 1x žebra k provádění hrudní drenáže | ANO | vyplní dodavatel
| 1x torzo | ANO | vyplní dodavatel
| 1x pouzdro | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Trenažér na vyšetření konečníku |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Reálně vypadající hýždě s konečníkem umožňuje nacvičovat diagnostické schopnosti spojené s vyšetřením konečníku | ANO | vyplní dodavatel
| hráz pro vyšetření konečníku - normální | ANO | vyplní dodavatel
| hráz pro vyšetření konečníku - patologická | ANO | vyplní dodavatel
| prostaty pro vyšetření konečníku (sada pěti kusů s různými typy patologie a normálním nálezem) | ANO | vyplní dodavatel
| lubrikant | ANO | vyplní dodavatel
| dolní torzo (hýždě) | ANO | vyplní dodavatel
| základna | ANO | vyplní dodavatel
| přenosný kufřík | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 3 Model dospělého pacienta pro nácvik intubace |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Model dospělého pacienta pro nácvik zajištění dýchacích cest včetně intubace | ANO | vyplní dodavatel
| realistický model s detaily provedení jednotlivých anatomických struktur – průdušky včetně průduškového stromu, vytvarovaných plicních alveolů a základních cévních struktur včetně trachey a flexibilních plic. | ANO | vyplní dodavatel
| realistický povrch kůže, věrná simulace tuhosti a velikosti otevření úst a pohyblivosti dolní čelisti | ANO | vyplní dodavatel
| při vlastní intubaci věrné znázornění anatomických struktur dutiny ústní, orofaryngu, hrtanu a hltanu, včetně věrného zvedání příklopky hrtanové | ANO | vyplní dodavatel
Model bude umožňovat:
| realistický nácvik intubace a zavedení supraglotických způsobů zajištění dýchacích cest – laryngeální maska, kombirourka | ANO | vyplní dodavatel
| před intubací možnost nácviku uvolnění dýchacích cest a čištění s možností odsávání | ANO | vyplní dodavatel
| reálná možnost procvičování prodýchávání obličejovou maskou s ambu-vakem | ANO | vyplní dodavatel
| po intubaci nebo zajištění dýchacích cest jiným způsobem by měla být možná umělá plicní ventilace modelu, buď s použitím ambu-vaku nebo napojení na ventilátor s následným poslechem dýchacích zvuků a vizuální kontrolu ventilace plic | ANO | vyplní dodavatel
| je nutné, aby byla možná demonstrace manévrů používaných při intubaci – Sellickův hmat a další. | ANO | vyplní dodavatel
| simulaci tzv. laryngospazmu | ANO | vyplní dodavatel
| je nutné, aby se při nadměrném tlaku při zavádění laryngoskopu ulomily horní řezáky eventuálně i další části při neobratné intubaci | ANO | vyplní dodavatel
| simulování nafouknutí žaludku a zvracení | ANO | vyplní dodavatel
| model musí být přenosný, v tuhém obalu - kufr (obal součástí dodávky) | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 4 Resuscitační figurína dospělého člověka |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Realistický na pohled a na dotek | ANO | vyplní dodavatel
| s elektronikou, která monitoruje počet stlačení hrudníku | ANO | vyplní dodavatel
| KPR monitor součástí dodávky | ANO | vyplní dodavatel
| KPR monitor počítá a průměruje počet stlačení hrudníku v přepočtu na minutu a okamžitě danou rychlost signlizuje | ANO | vyplní dodavatel
| reálně simulována nutnost záklonu hlavy při provádění umělého dýchání | ANO | vyplní dodavatel
| při neprovedení záklonu hlavy, budou dýchací cesty blokovány | ANO | vyplní dodavatel
| zvuková signalizace pro určení správné hloubky stlačení - při stlačení hrudníku do požadované hloubky | ANO | vyplní dodavatel
| model plně vyhovující Guidelines 2015 | ANO
| plicní vaky součástí dodávky | alespoň 10 vaků součástí dodávky | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| přenosný obal pro figurínu | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 5 Sada simulátorů pro kardiopulmonální resuscitaci s monitorem KPR |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Sada by měla obsahovat torza: | ANO | vyplní dodavatel
| • 1× dospělou figurínu, • 1× dětskou figurínu, • 1× figurínu kojence | ANO | vyplní dodavatel
| každá figurína s KPR monitorem | ANO | vyplní dodavatel
| Monitor monitoruje počet stlačení hrudníku | ANO | vyplní dodavatel
| KPR monitor počítá a průměruje počet stlačení hrudníku v přepočtu na minutu a okamžitě danou rychlost signlizuje | ANO | vyplní dodavatel
| plicní vaky součástí dodávky | alespoň • 10 plicních vaků pro dospělou figurínu • 10 plicních vaků pro dítě • 10 plicních vaků pro kojence | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| přenosný obal součástí dodávky | ANO | vyplní dodavatel
| všechny simuátory plně vyhovující Guidelines 2015 | ANO | vyplní dodavatel
| všechny simulátory realistický na pohled (torza) i na dotek určená pro nácvikové účely základních oživovacích technik | ANO | vyplní dodavatel
| na každém simulátoru musí jít simulovat záklon hlavy při provádění umělého dýchání | ANO | vyplní dodavatel
| reálně simulována nutnost záklonu hlavy při provádění umělého dýchání | ANO | vyplní dodavatel
| při neprovedení záklonu hlavy, budou dýchací cesty blokovány | ANO | vyplní dodavatel
| KPR monitor počítá a průměruje počet stlačení hrudníku v přepočtu na minutu a okamžitě danou rychlost signlizuje | ANO | vyplní dodavatel
| zvuková signalizace pro určení správné hloubky stlačení - při stlačení hrudníku do požadované hloubky | ANO | vyplní dodavatel
Položka č. 6 Resuscitační simulátor – torzo pro kardiopulmonální resuscitaci |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| figurína vzhledem připomínající staršího pacienta | ANO | vyplní dodavatel
| tělo s extra „tukovou“ vrstvou | ANO | vyplní dodavatel
| realistický záklon hlavy a zvednutí brady pro uvolnění dýchacích cest | ANO | vyplní dodavatel
| hmatné a viditelné anatomické orientační body včetně kosti hrudní, žeber a suprasternální jamky | ANO | vyplní dodavatel
| na modelu musí jít vykonávat kardiopulmonální resuscitace | ANO | vyplní dodavatel
| s dýchacími cestami, musí jít pohybovat a nastavit tak simulaci ucpání dýchacích cest nebo dušení | ANO | vyplní dodavatel
| simulátormusí obsahovat alespoň tři ústní části a alespoň tři odstranitelné systémy plic/dýchacích cest | ANO | vyplní dodavatel
| přenosný obal součástí dodávky | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní uchazeč v rámci zpracování své nabídky