## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Stomatologický laserový systém pro zákroky na tvrdých i měkkých tkáních ve stomatologii
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Stomatologický laserový systém pro zákroky na tvrdých i měkkých tkáních |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Uchazečem nabízená hodnota
| Vlnová délka | 2780 nm ± 10nm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Výkon | minimálně v rozsahu 0,1 - 10,00 W | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Energie pulzu | minimálně v rozsahu 0 - 600 mJ | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Volba pulzu pro měkké a tvrdé tkáně | ANO | vyplní dodavatel
| Délka pulzu | minimálně v rozsahu 60 μs a 700 μs | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Frekvenze pulzů | do 100 Hz | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Pevnolátkový laser Er,Cr:YSGG | ANO | vyplní dodavatel
| Barevný dotykový displej | ANO | vyplní dodavatel
| Grafické uživatelské rozhraní - volba indikace | ANO | vyplní dodavatel
| Naprogramované předvolby zákroků | ANO | vyplní dodavatel
| Naprogramovaný klinický protokol | ANO | vyplní dodavatel
| Flexibilní optický kabel pro přenos laserového paprsku | ANO | vyplní dodavatel
| Možnost výměny ochranné koncovky optického kabelu | ANO | vyplní dodavatel
| Operační hroty pro Endo s radiálním vyzařováním | ANO | vyplní dodavatel
| Operační hroty pro Paro s radiálně axiálním vyzařováním | ANO | vyplní dodavatel
| Nožní ovládací pedál | ANO | vyplní dodavatel
| Ochranné brýle | 3 ks | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Rozměry přístroje - základní jednotka (v x š x h) | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Hmotnost přístroje | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| prohlášení o shodě dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů - doklad prokazující shodu nabízeného přístroje s technickými požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (prohlášení o shodě). | ANO účastník prostou kopii tohoto prohlášení doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník uvede, a prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
| Registrace přístroje jako zdravotnického prostředku na SUKL | ANO, účastník uvede registrační číslo, případně doloží kopii dokladu o provedené registraci nebo kopii podané žádosti o registraci účastník doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník uvede, a prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
| dokument/ dokumenty prokazující, že se jedná o zdravotnický prostředek dle zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů s uvedením klasifikační třídy | ANO účastník prostou kopii tohoto dokumentu doloží v rámci technické specifikace | vyplní dodavatel - účastník uvede, a prostou kopii dokumentů prokazujících tyto skutečnosti doloží v rámci technické specifikace
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky