Technické podmínky

Mikrovlnný rozkladný systém

Popis přístroje a jeho využití

Vysokotlaký uzavřený systém umožňuje provádět kyselé mikrovlnné rozklady. Dále umožňuje provádět mikrovlnné extrakce polárními i nepolárními organickými rozpouštědly (např. acetonem, dichlormetanem, toluenem, hexanem, metanolem apod.) Reaktor umožňuje bezpečné provádění rozkladů v pracovním režimu 
při tlaku od 30 barů a teplotách nad 240 °C. Přístroj je schopen měřit nejen teplotu reakční nádoby, ale i teplotu reakční směsi. Přístroj je zabezpečen tak, aby v případě vzniku mimořádné události nedošlo k ohrožení obsluhy 
a majetku zadavatele. Součástí je řídící a ovládací systém včetně software umožňující sledovat a zaznamenávat průběh probíhajících procesů. Předmětem dodávky je nový, kompletní a zcela funkční systém.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Mikrovlnný výkon je min. 1800 W s homogenním magnetickým polem a dvěma magnetrony. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Stolní provedení - vnitřní objem systému je max. 90 litrů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Celý vnitřní povrch systému je chráněn inertním materiálem, který bezpečně odolává kyselinovým parám. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Pro zvýšení správnosti a přesnosti měření systém obsahuje duální způsob měření teploty. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém obsahuje zařízení pro měření tlaku uvnitř nádobek. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém umožňuje míchání vzorku s plynule nastavitelnými otáčkami každé jednotlivé nádobky. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Všechny nádobky využívají technologii s automatickým odvětráním při dosažení kritického tlaku bez ztráty analytu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

I. Požadavky pro kyselý mikrovlnný rozklad

I. a Systém pro náročnější rozklady využívající vyšší tlaky, teploty a větší navážky vzorků

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Vysokotlaký uzavřený systém umožňuje rozklad min. 15 vzorků současně. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Nádobky pro rozklad jsou zhotoveny z inertního materiálu vhodného pro kyselinový rozklad a mají vnitřní objem v rozmezí 90 - 110 ml. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Technické řešení umožňuje provádět mikrovlnný rozklad s min. objemem rozkladných činidel 6 - 10 ml. Navážky vzorků se pohybují v rozmezí 0,1 –1 g organické matrice. | (Dodavatel uvede ANO/NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Součástí dodávky jsou dvě sady (min. 2 x 15) rozkladných nádobek, které jsou určeny pro kyselý mikrovlnný rozklad v pracovním režimu při tlaku od 30 bar a teplotách nad 240 °C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

I. b Systém vhodný pro rozklad biotických materiálů využívající nižší tlaky a teploty a menší navážku vzorků

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Technické řešení umožňuje provádět mikrovlnný rozklad s min. objemem rozkladných činidel 2 - 5 ml. Navážky vzorků se pohybují v rozmezí 50 - 250 mg org. matrice. Systém umožňuje rozklad min. 15 vzorků současně, přičemž je použito nádobek s vnitřním objemem v rozmezí 20 - 45 ml. Bez nároku na duální měření teploty. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Součástí dodávky jsou dvě sady (min. 2 x 15) rozkladných nádobek, které jsou určeny pro kyselý mikrovlnný rozklad v pracovním režimu při tlaku od 18 bar a teplotách nad 190 °C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

II. Požadavky pro mikrovlnnou extrakci organickými rozpouštědly

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Technické řešení umožňuje provádět mikrovlnou extrakci organickými rozpouštědly min. 15 vzorků současně, přičemž je použito nádobek s vnitřním objemem v rozmezí 90 - 110 ml. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Součástí dodávky je jedna sada (min. 15) extrakčních nádobek, které jsou určeny pro mikrovlnou extrakci organickými rozpouštědly v pracovním režimu při tlaku od 18 bar a teplotách nad 190 °C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Technické řešení umožňuje extrakci vzorků i v nepolárních rozpouštědlech. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Technické řešení umožňuje provádět extrakci vzorků, ve kterých budou stanovovány perfluorované látky. Musí být použit materiál bez obsahu teflonu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní specifikaci či svůj popis zařízení.