## List1
Příloha č. 1. - Technická specifikace
Účastník je povinen vyplnit všechna žlutě podbarvená pole!!!
Přesné typové označení nabízeného mikroskopu:
Mikroskop a všechny jeho periferní součástí (mimo chladícího zařízení) musí být umístitelné do místnosti 1S116 tak, aby byly dodrženy nejnižší povolené vzdálenosti jednotlivých periferních zařízení od mikroskopu. Celý mikroskop musí být umístěn na oddělený betonový blok o maximální nosnosti 10 tun a rozměrech 2000 x 2000 mm (maximální přípustná velikost půdorysu mikroskopu je 1900 x 1900 mm
Obecné parametry | ANO/NE | Popis nabízeného mirkoskopu (dodavatel doplní přesné technické parametry nabízeného řešení, bez ohledu na to, zda jsou totožné s požadavkem zadavatele)
Velikost půdorysu mikroskopu je max. 1900 x 1900 mm.
Celkový tepelný výkon mikroskopu včentě všech periferních součástí umístěných v místnosti 1S116 musí být nižší než 4,5 kW.
Mikroskop bude zapojen do elektrické sítě pomocí zásuvky 230 V s maximálním celkovým příkonem 8.28 kVA.
Pro připojení k vysokotlakému rozvodu vzduchu zdroje o tlaku 4 bar a 6 bar.
Systém pro uložení a přenos vzorků v mikroskopu musí být plně kompatibilní se systémem nainstalovaným na dalších zařízeních (FIB/SEM mikroskop, 300 kV TEM) v laboratoři kupujícího. Mikroskop musí zejména akceptovat 3 mm TEM mřížky umístěné ve FEI C-Clip Ring zajištěné pomocí FEI C-Clip.
Požadované technické vlastnosti | ANO/NE | Popis nabízeného mirkoskopu (dodavatel doplní přesné technické parametry nabízeného řešení, bez ohledu na to, zda jsou totožné s požadavkem zadavatele)
Mikroskop musí být umístěn v celomikroskopovém krytu pro zajištění stabilních pracovních podmínek.
Mikroskop musí být vybaven bezolejovým vakuovým systémem (v popisu nabízeného řešení musí být uvedeny detaily jednotlivých součástí vakuového systému mikroskopu) schopným poskytnout stabilní podmínky pro pozorování za kryo-podmínek po dobu minimálně 24 hodin nebo delší. Uvedený parametr bude doložen výsledkem testu nárustu kontaminace na povrchu vzorku realizované formou měření snížení transmise při zobrazování při teplotě ~100K během 24 hodin.
Mikroskop musí být osazen zdrojem field-emission gun (FEG) schopným generovat vysoce koherentní elektronový svazek s vysokým jasem a velkou stabilitou pro zobrazování s vysokým rozlišením: spot size < 1nm, probe current > 1.2n. Intenzita elektronového paprsku by měla být stabilní s maximální variací <±5% během 24 hodin při zobrazování v low-dose režimu (20-70e-A-2). Uvedený parametr bude doložen výsledkem testu stability zdroje realizovaného formou kontinuálního měření intenzity elektronového paprsku během 24 hodin (doba mezi jednotlivými body měření nepřesáhne 5 minut).
Mikroskop musí pracovat při urychlovacích napětích minimálně v rozmezí 80 kV a 200 kV s možností uložení nastavení mikroskopu pro jednotlivá urychlovací napětí.
Mikroskop musí být vybaven čtyř-stupňovým systémem čoček skládajícím se z čočky kondenzoru, čočky objektivu, polarizační čočky a čočky stigmatoru.
Minimální bodové rozlišení mikroskopu 0.25 nm nebo lepší .
Sférická aberace objektivové čočky musí být 2.7 mm nebo lepší.
Stolek mikroskopu musí umožňovat počítačem řízené naklánění vzorku v jedné ose pro účely kryo-elektronové tomografie. Vzorek musí být možné naklánět v jedné ose minimálně v rozsahu - 70⁰ až + 70⁰. V popisu nabízeného řešení musí být uveden maximální drift stolku mikroskopu při měření za kryo-podmínek (~100K) naměřený 15 minut, 30 minut a 60 minut po vložení vzorku na stolek mikroskopu. Tyto výsledky musí být doloženy popisem metodologie použité k získání uvedených hodnot.
Mikroskop musí být vybaven automatickým systémem pro vkládání minimálně 4 vzorků najednou během jediného narušení vakuového systému mikroskopu, který umožňuje dlouhodobé uchování vzorku uvnitř vakuového systému mikroskopu po dobu minimálně 7 dní a více. V popisu nabízeného řešení musí být uvedeno, kolik vzorků lze maximálně do mikroskopu vložit během jednoho narušení vakuového systému mikroskopu.
Zvětšovací systém mikroskopu by měl být schopen poskytnout neotočený obraz se zvětšním v rozmezí minimálně 10.000x - 450.000x
Mikroskop musí být vybaven přímým detektorem elektronů schopným pracovat jak v integrujícím režimu (integrating mode), tak v režimu počítání elektronů (electron counting mode). Uvedený parametr bude doložen výsledkem měření DQE (detective quantum efficiency) v integrujícím režimu a režimu počítání elektronů včetně popisu metodologie použité pro měření DQE, velikost zorného pole (field of view) a fyzickou velikost pixelu (physical pixel size). Přímý detektor elektronů musí být dodán se zařízením pro dočasné uložení dat s kapacitou alespoň 50 TB, které bude k detektoru připojeno optickými vlákny pro rychlý přenos dat (10 Gb).
Mimo přímý detektor elektronů musí být mikroskop dále vybaven alespoň jedním CMOS detektorem umožňujícím zobrazování v režimu malého zvětšení (low magnification) a v difrakčním režimu.
Mikroskop musí být dodán se software pro automatické měření dat pro single particle cryo-TEM a kryo-elektronovou tomografii.
Součástí dodávky budou obsáhlé dokumenty s operaními postupy a manuály k mikroskopu a jednotlivým periferním zařízením.
Bude poskytována podpora při používání či standardní údržbě mikroskopu v době kratší než 24 hodin. Podpora bude realizována formou help desk nebo podobného systému pro identifikaci a diagnostiku jakýchkoliv problémů spojených s provozem mikroskopu.
Doplňkové technické parametry (jejich nesplnění nemá vliv na splnění požadované technické specifikace mikroskopu) | ANO/NE | Popis nabízeného mirkoskopu (dodavatel doplní přesné technické parametry nabízeného řešení, bez ohledu na to, zda jsou totožné s požadavkem zadavatele)
Mikroskop umožňuje měnit urychlovací napětí v rozmezí 80 kV - 200 kV kontinuálně.
Objektivová čočka pracuje při konstantním výkonu.
Zařízení pro dočasné ukládání dat je integrální částí mikroskopu.
Software pro automatické měření dat pro single particle cryo-TEM a kryo-elektronovou tomografii umožňuje:
a) naměření přehledového obrazu celého vzorku;
b) funkce automatického ostření;
c) funkce automatického měření driftu;
d) funkce automatického určení eucentrické výšky v průběhu měření dat pro single particle analysis;
e) funkce automatizující nastavení (alignment).