Dobré odpoledne oběma,

v příloze zasílám finální verzi technické specifikace s ex-ante kontrolou: kód AC 1701: Hmotnostní detektor na bázi trojitého kvadrupólu možný ve spojení s  kapalinovým chromatografem

Předpokládaná hodnota  9 927 600 Kč s DPH 8 204 628 Kč bez dph

Projekt: ACTRIS - CZ - RI (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001315)

Záruka: 2 roky

Dodací lhůta: Prodávající věc odevzdá kupujícímu nejpozději do 15.12. 2017.

Umístění: pavilon A29/1S28

Jinak vše podle již odsouhlaseného vzoru ZD od Jany Zikmundové na pipetor.

Hmotnostní detektor na bázi trojitého kvadrupólu  ve spojení s kapalinovým chromatografem

Popis přístroje a jeho využití

Systém složený z ultra-účinného kapalinového chromatografu (UHPLC) a hmotnostního analyzátoru na bázi trojitého kvadrupólu (QqQ) je zařízení určené k vysoce účinné separaci, kvalitativní a kvantitativní analýze organických látek a biomolekul zejména metabolitů (tj. aminokyselin, organických kyselin, hormonů, vitamínů), lipidů a peptidů. Hlavním využitím přístroje bude cílená analýza metabolitů a absolutní kvantifikace peptidů v komplexních biologických materiálech z rozsáhlých kohortových studií, což vyžaduje velmi vysokou citlivost, prostupnost a kapacitu systému pro velký počet vzorků. UHPLC zařízení sestává z vysokotlakého binárního čerpadla mobilních fází se směšováním za vysokého tlaku; in-line odplyňovače mobilních fází; temperovaného automatického dávkovače vzorků a temperovaného prostoru pro analytické kolony. QqQ hmotnostní spektrometr včetně nezbytného příslušenství zahrnuje iontový zdroj pro ionizaci v pozitivním a negativním módu za atmosférického tlaku, dva hmotnostní filtry na bázi kvadrupólu spojené kolizní celou a vakuový systém. Předmětem dodávky je nový, kompletní a zcela funkční systém.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Dodavatel |  |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Iontový zdroj na principu ionizace elektrosprejem (ESI), včetně dodání kompletní hardwarové a softwarové přípravy pro dodatečnou instalaci a použití zdroje APCI | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Konstrukce iontového zdroje hmotnostního analyzátoru umožňuje využívat pouze dusík jako zmlžovací a sušící plyn bez nutnosti připojení jiného plynu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost čištění iontového zdroje a vstupní iontové optiky bez nutnosti porušení vakua (zavzdušnění systému) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Iontová optika před prvním kvadrupólovým hmotnostním filtrem zajišťuje zakřivení iontového svazku z důvodu účinné eliminace nežádoucího šumu způsobeného neutrálními chemickými látkami přítomnými v plynné fázi | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Čas potřebný na přepínání polarity ionizace v průběhu sběru dat ≤ 25 ms | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Plně automatická kalibrace hmotnostního analyzátoru pomocí zabudované nádobky s kalibračním roztokem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Plně automatická optimalizace parametrů iontového zdroje a vstupní iontové optiky pro cílové analyty pomocí nástřiků z vialky se standardem, popř. vzorkem po předchozí chromatografické separaci | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Plně automatická optimalizace parametrů záznamu reakcí prekurzor-produkt (SRM) pro cílové analyty, zejména optimalizace kolizní energie (CE), pomocí nástřiků z vialky se standardem, popř. vzorkem po předchozí chromatografické separaci | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém umožňuje sběr dat v režimech: záznam celého hmotnostního spektra (full scan MS) záznam vybraného iontu (SIM) záznam reakcí prekurzor-produkt (SRM) záznam neutrálních ztrát (NL) záznam prekurzorových iontů (Precursor ion scan) záznam produktových iontů (Product ion scan) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Citlivost ESI v pozitivním módu pro reserpin (1 pg na kolonu), záznam reakce prekurzor-produkt (SRM; 609→195 m/z) - poměr signálu k šumu minimálně 150000:1 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Detekční limit přístroje (DLP)† pro ESI v pozitivním módu (SRM; 609→195 m/z), ≤1 fg na kolonu pro reserpin | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Citlivost ESI v negativním módu pro chloramfenikol (1 pg na kolonu), záznam reakce prekurzor-produkt (SRM; 321→152 m/z) - poměr signálu k šumu minimálně 150000:1 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Detekční limit přístroje (DLP)† pro ESI v negativním módu (SRM; 321→152 m/z), ≤1 fg na kolonu pro chloramfenikol | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Lineární dynamický rozsah detektoru minimálně v rozmezí 6 řádů | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Záznam iontů v hmotnostním rozsahu minimálně 5 – 2000 m/z | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rychlost záznamu reakcí prekurzor-produkt (SRM) minimálně 500 SRM přechodů/sec s minimální tzv. „dobou setrvání“ (dwell time) pro záznam každého jednotlivého SRM ≤1 msec | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Rychlost skenování hmotnostního spektra minimálně 15000 Da/s | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Plná hardwarová a softwarová kompatibilita hmotnostního spektrometru s dodaným kapalinovým chromatografem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Čerpadlo mobilních fází: vysokotlaké binární čerpadlo vestavěný selekční ventil pro výběr mezi minimálně dvěma zásobníky mobilní fáze pro každý z průtokových kanálů pracovní tlak binárního čerpadla a zároveň celého UHPLC systému minimálně 1300 bar v rozmezí průtoků mobilní fáze minimálně 0,01 – 2,0 ml/min přesnost průtoku mobilní fáze < 0,15 % RSD přesnost složení mobilní fáze < 0,2% RSD mrtvý objem včetně směšovače ≤ 50μl | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Automatický dávkovač vzorků: minimální rozsah nástřiku 0,1 – 20 μl s krokem po 0,1 μl bez nutnosti výměny dávkovací smyčky programovatelný nástřik vzorku přenos analytu (tzv. carry-over) mezi nástřiky ≤0,001% minimální kapacita pro 400 vialek (2ml) nebo 4 mikrotitračních destiček (96 jamek) prostor vzorků temperovatelný minimálně od +4ºC | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Kolonový termostat: temperovatelný minimálně v rozsahu +5 ºC až + 90ºC stabilita teploty ± 0,05ºC přesnost teploty ± 0,05ºC kapacita pro současné uložení minimálně 2 analytických kolon v délce minimálně 150 mm vysokotlaký ventil (minimálně 1300 bar) pro přepínání průtoku mobilní fáze mezi kolonami umístěný v temperovaném prostoru kolonového termostatu a ovladatelný v rámci dodaného řídícího a akvizičního softwaru ohřev kolony bez cirkulace vzduchu tzv. „still air“ | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| PC stanice pro ovládání dodaného systému, sběr a zpracování dat s výkonem CPU min. 3,6 GHz, 64bit, paměť RAM min. 16 GB DDR4, min. 4 x 4 TB HDD SATA 6Gb/s, grafická karta s pamětí minimálně 2GB DDR3, síťová karta, operační systém Windows 7 Professional, (včetně příslušenství: 2 ks monitorů, IPS min. 27“, rozlišení minimálně 2560x1440, klávesnice, polohovacího zařízení a barevné laserové tiskárny s oboustranným tiskem) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Software: 3 licence jednotného software pro kvalitativníi kvantitativní zpracování a vyhodnocování dat, řízení činnosti všech součástí systému, optimalizace a sběr dat. Plně automatická kvantifikace včetně nastavení a kontroly volitelných limitních parametrů. Bezplatná aktualizace softwaru po dobu 4 let od dodání zařízení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Odborné pokročilé zaškolení práce se systémem na místě dodání v rozsahu 2 pracovních dní pro 8 -10 osob v českém i anglickém jazyce na vyzvání v průběhu trvání záruční doby | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Podpora aplikačního technika v rozsahu 10 pracovních dnů (od 8:00 do 16:00 hodin) na místě u přístroje a podpora pomocí vzdáleného přístupu v rozsahu 100 hodin po dobu 2 let od dodání zařízení. Komunikace v českém i anglickém jazyce. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení

†Detekční limit přístroje (DLP) musí být součástí originálního datového (specifikačního) listu výrobce, nebo dokumentu sloužícímu k obdobnému účelu.

Postup  stanovení detekčního limitu přístroje (DLP):

DLP (fg) = t x (%RSD / 100) x množství uvedené na kolonu (fg)

, kde t je kritická hodnota Studentova rozdělení pro 99% hladinu spolehlivosti s n – 1 stupni volnosti, n je počet měření, %RSD je relativní směrodatná odchylka integrované plochy chromatografického píku získaná z n opakovaných po sobě jdoucích měření (požadováno n≥10). Výše uvedený výpočet je v souladu s metodikou doporučenou Agenturou pro ochranu životního prostředí Spojených států (U.S. Environmental Protection Agency; https://www.epa.gov/cwa-methods/method-detection-limit-frequent-questions)

| Dílčí hodnotící kritérium B. - Technická úroveň nabízeného plnění | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Záznam iontů v hmotnostním rozsahu nad 2000 m/z (z důvodu analýzy větších biomolekul zejména peptidů a lipidů) Hodnotící kritérium má hodnotu 20 % = 20 bodů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Během záznamu reakcí prekursor-produkt (SRM) a při nastavení hodnoty „dwell time“ ≤1 msec není možné detekovat nežádoucí přenos signálu z jednoho SRM kanálu na jiný SRM kanál, takzvaný „cross-talk“ Hodnotící kritérium má hodnotu 20 % = 20 bodů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Konstrukce iontového zdroje využívá přehřátý dusík jako pomocný koaxiální fokusační plyn a umožňuje vložit napětí v místě vyústění plynu pro účinnou elektrofokusaci nepolárních analytů Hodnotící kritérium má hodnotu 10 %=10 bodů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

| Dílčí hodnotící kritérium C. – Servisní a aplikační podpora | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů po dobu 4 let od podpisu smlouvy Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od podpisu smlouvy Hodnotící kritérium má hodnotu 2%. Zadavatel bude lépe hodnotit vyšší % slevu. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |