## Technicke_podminky
Příloha č. 1 - Technické podmínky
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Vysoce citlivá vodou chlazená kamera včetně objektivu a komory pro stabilizaci pracovních podmínek - upgrade stávajícího systému AFM Nanowizard3 JPK a IX-81 konfokální mikroskop Olympus (ZP 42187 a ZP 42188) - nutná kompatibilita na úrovni hardware i software
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
modul kamery
CMOS vodou chlazená kamera s vysokým rozlišením | ano | Vyplní dodavatel
Prostorové rozlišení | min. 4,2 meagpixelů | Vyplní dodavatel
Snímací rychlost v základním rozlišení | min. 53 snímků za sekundu | Vyplní dodavatel
Kvantová účinnost na 580 nm | min. 82% | Vyplní dodavatel
Typ snímacího čipu | CMOS | Vyplní dodavatel
Typ výstupu pro optickou část | C-mount | Vyplní dodavatel
Chlazení | min. na -300C | Vyplní dodavatel
Digitalizace s rozlišením | 16 bit a vyšší | Vyplní dodavatel
Rozhraní komunikace s počítačem | USB 3.0 | Vyplní dodavatel
Závěrka musí umožňovat volbu mezi závěrkou typu „rolling“ a „global“ | ano | Vyplní dodavatel
Dynamický rozsah | min. 33000:1 | Vyplní dodavatel
Čítací přenosová rychlost (pixel readout rate) | 216 nebo 540 MHz | Vyplní dodavatel
Předvedení přístroje a ověření parametrů u objednavatele | na vyžádání | Vyplní dodavatel
Ovládací software musí zajišťovat řízení kamery, akvizici dat, výběr oblasti zájmu, volbu rozlišení | ano | Vyplní dodavatel
Kamera musí být podporována v ovládacím software stávajícího AFM mikroskopu Nanowizard3 JPK | ano | Vyplní dodavatel
Objektiv
Objektiv s vysokou numerickou aperturou kompatibilní s mikroskopem Olympus IX-81 | ano | Vyplní dodavatel
Optické zvětšení objektivu | 60x | Vyplní dodavatel
Hodnota numerické apertury NA | min. 1.40 | Vyplní dodavatel
Pracovní vzdálenost | 0.15 mm | Vyplní dodavatel
Schopnost práce v olejové imerzi | ano | Vyplní dodavatel
Kompatibilní s mikroskopickými módy "brightfield" (BF), diferenciální kontrastní mód (DIC), polarizované světlo, fluorescence, UV fluorescence při 365 nm | ano | Vyplní dodavatel
Voděodolnost, izolace proti proniknutí oleje | ano | Vyplní dodavatel
Pracovní komora |  | Vyplní dodavatel
Komůrka pro udržení konstantní koncentrace CO2 v okolí aktivní části AFM mikroskopu | ano | Vyplní dodavatel
Kompatibilita se standardní AFM hlavou JPK Nanowizard3 včetně držáku Petriho misek JPK PetriDish heater | ano | Vyplní dodavatel
Komůrka musí zcela uzavírat prostor mezi AFM hlavou a Petriho miskou umístěnou v uvedeném držáku, průtok vzduchu s definovaným obsahem CO2 zajištěn vstupním a výstupním otvorem | ano | Vyplní dodavatel
Zařízení pro přípravu a transport atmosféry s obsahem CO2 | ano | Vyplní dodavatel
Jednotka pro mísení CO2 ze zásobní tlakové lahve se vzduchem, průtok vzduchu a vzniklé směsi zajištěn pumpou | ano | Vyplní dodavatel
Rozsah koncentrace CO2 | min. 0-15% | Vyplní dodavatel
Přesnost nastavení koncentrace | 1% | Vyplní dodavatel
Rozsah rychlosti průtoku směsi | min. 0.1 – 1 l/min | Vyplní dodavatel
Regulace průtoku vzduchu a CO2 | 2 plovoucí průtokoměry | Vyplní dodavatel
Velikost a typ vstupu a výstupu do pracovní komůrky | Konektor pro opakované vsunutí a vysunutí spojovací hadičky, vnější průměr 6 mm | Vyplní dodavatel
Ovládání směšovače se 2 manuálními regulačními ventily | ano | Vyplní dodavatel
Filtrace směsi přes PTFE filtr s velikostí pórů | max. 0,2 µm | Vyplní dodavatel
Ovládací počítač
počítač s nainstalovaným software pro kameru (alespoň 8 GB RAM, alespoň 4-jádrový procesor na min. 2,4 GHz pracovní frekvence, alespoň 250 GB SSD systémový disk a alespoň 2 GB datový disk | ano | Vyplní dodavatel
LCD monitor o úhlopříčce nejméně 27“ a širokými pozorovacími úhly, rozlišení 2560x1440 pixel nebo lepší | ano | Vyplní dodavatel
Další podmínky
Zadavatel požaduje dodání nových, nepoužitých či nerepasovaných přístrojů. V dodávce budou obsaženy přístroje, příslušenství i spotřební materiál (který je součástí dodávky) ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední). | ano | Vyplní dodavatel
Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje | ano | Vyplní dodavatel
Dodání na místo určení, instalace a zprovoznění zařízení součástí dodávky a ceny | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).