## Technicke_podminky
Příloha č. 1 - Technické podmínky
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Upgrade SAXS kamery Rigaku Bio-SAXS 1000 ve dvou funkčních/výkonostních parametrech/možnostech: 1. modifikace/náhrada/výměna stávající RTG optiky „Confocal Max-Flux (CMF) SAXS“ za optiku s přinejmenším dvojnásobným optickým výkonem (kritériem optického výkonu = fyzikálního parametru tok/„flux“ RTG fotonů bude elektrický proud generovaný detektorem RTG fotonů typu PIN DIODE a monitorovaný nano/piko Ampérmetrem). 2. doplnění HW+SW konfigurace stávající SAXS kamery o HW a SW poskytující novou funkčnost „autosampler“
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
Modul modifikace/náhrada/výměna RTG optiky „Confocal Max-Flux (CMF) SAXS“ |  | Vyplní dodavatel
HW kompatibilita s RTG generátorem MicroMAX-007HF s Cu rotační anodou provozovanou na výkonu 1.2 kW (40 kV, 30 mA) | ano | Vyplní dodavatel
HW kompatibilita se SAXS kamerou RIGAKU BioSAXS-1000 2D Kratky s detektorem Pilatus 100K | ano | Vyplní dodavatel
Navýšení fyzikálního parametru "flux" (určovaného pomocí elektrického proudu generovaného detektorem RTG fotonů typu PIN DIODE a následně monitorovaného nano/piko Ampérmetrem) oproti stávající konfiguraci používající RTG optiku „Confocal Max-Flux (CMF) SAXS“ | >2 | Vyplní dodavatel
Modul AUTOSAMPLER
HW kompatibilita se SAXS kamerou RIGAKU BioSAXS-1000 2D Kratky s detektorem Pilatus 100K | ano | Vyplní dodavatel
HW a SW kompatibilita s programem SAXLab | ano | Vyplní dodavatel
Skladovací kapacita (počet vzorků uložitelných do) autosampleru | >=96 | Vyplní dodavatel
Úložiště vzorků autosampleru s časově stabilizovanou teplotou | ano | Vyplní dodavatel
Úložiště vzorků autosampleru s řízenou/modifikovatelnou teplotou | ano | Vyplní dodavatel
Nejnižší nastavitelná teplota úložiště vzorků autosampleru (°C) | <=5 | Vyplní dodavatel
Nejvyšší nastavitelná teplota úložiště vzorků autosampleru (°C) | >=45 | Vyplní dodavatel
Možnost nastavit rozdílné časově stabilizované teploty v úložišti vzorků autosampleru a v měřícím místě SAXS kamery | ano | Vyplní dodavatel
Potřeba tlakových plynů | ne | Vyplní dodavatel
Nutnost připojení modulu Autosampler k rozvodu technických plynů | ne anebo ano, technický vzduch | Vyplní dodavatel
Nutnost připojení modulu Autosampler k rozvodu suchého technického vzduchu | ne | Vyplní dodavatel
Funkčnost "automatické, SW řízené zavedení vzorku" z úložiště do pracovního místa SAXS kamery | ano | Vyplní dodavatel
Funkčnost "automatické, SW řízené mytí/proplach" pracovního místa SAXS kamery | ano | Vyplní dodavatel
Počet čistících/mycích roztoků použitelných pro automatické mytí/proplach pracovního místa SAXS kamery | >=4 | Vyplní dodavatel
Autosampler HW připravený přečerpávat čistící roztoky na bázi chemických zásad (= hydroxidy přinejmenším do koncentrace 1M včetně) | ano | Vyplní dodavatel
Možnost programování vlastních proplachovacích protokolů | ano | Vyplní dodavatel
Možnost programování individuálních proplachovacích protokolů pro jednotlivé vzorky | ano | Vyplní dodavatel
Možnost nastavení různých rychlostí zavádění/čerpání tekutin pro vzorek a pro proplachovací roztoky | ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).