Technická specifikace:

Laminární box (2 ks)

Laminární box  A (1ks)

Popis přístroje a jeho využití

Bezpečnostní box s HEPA filtry a laminárním (vertikálním) prouděním vzduchu, zajišťující sterilitu pracovního prostoru a ochranu vzorku před kontaminací a zároveň chránící obsluhu a okolní prostředí. Box musí splňovat normu EN ISO 12469:2000 a třídu bezpečnosti II.

Biohazard box bude využíván pro vědecko-výzkumné účely v laboratoři pro práci se vzorky s vyšším biologickým rizikem. Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Biohazard box třídy II má rozměry vnitřní pracovní plochy min. 1800 x 600 mm (š × h) a vnější rozměry jsou max. 2300 mm x 2000 mm × 900 mm (v × š × h) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Skosené přední netříštivé sklo zasazené do přední stěny boxu se spodní hranou bez rámu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Motorický posun skleněné části přední stěny, jehož ovládání je viditelné a dosažitelné z pozice sedícího uživatele | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Nerezová kompaktní zadní stěna | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Celonerezová bezešvá pracovní plocha odolná vůči desinfekčním prostředkům (min. 96% etanol, 5% peroxid vodíku, páry formaldehydu) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Neperforovaná pracovní plocha | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dezinfikovatelná opěrka pro ruce po celé šířce pracovní plochy | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Minimálně jedna UV výbojka s programovatelným časováním včetně náhradní trubice umístěné, tak aby nerušily laminární proudění a homogenně ozařovaly pracovní plochu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí boxu je osvětlení celé pracovní plochy | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Certifikát o splnění normy EN ISO 12469:2000 | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Prachový filtr | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| 2x HEPA filtr H14 s účinností filtrace 99,995% | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dva nezávislé ventilátory s možností nastavení rychlosti laminárního proudění | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém při plném výkonu ventilátorů nevydává vyšší hluk než 65 dB | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém umožňuje automatické udržování nastavené rychlosti laminárního proudění v závislosti na zanášení filtrů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém umožňuje hermetické uzavření boxu pro dekontaminaci zařízení | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Systém boxu indikuje chybová hlášení v případě nedodržení specifikací pro biohazard box třídy II a normu EN ISO 12469 (indikuje stav filtrů, rychlost proudění, laminaritu proudění) akustickým nebo/a optickým alarmem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí boxu jsou min čtyři bezpečnostní vnitřní elektrické zásuvky o min. krytí IP 40 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí boxu je uzavíratelný přívod plynu pro kahan s vizuální kontrolou uzavření přívodu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí boxu je plynový kahan kompatibilní s boxem zapalovaný nožním spínačem včetně automatické pojistky uzavírající ventil kahanu při vypnutí boxu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí boxu je vakuová odsávačka s min. 4 litrovou nádobou (odolnou podtlaku) včetně instalačního materiálu | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Box musí být snadno stěhovatelný dveřmi 90 x 197 cm pro instalaci i možnou deinstalaci. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky je stojan se zabrzditelnými kolečky pod laminární box, výškou vhodný pro sedící osobu | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.

Laminární box B (1ks)

Popis přístroje a jeho využití

Laminární box bude využíván pro vědecko-výzkumné účely v laboratoři a bude využíván zejména pro práci s biologickým materiálem. Box je třídy bezpečnosti II se speciální ochranou produktu a personálu. Předmětem dodávky je kompletní, nový a zcela funkční systém.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Laminární box má pracovní plochu min. 170 x 60 cm (š × h) a vnější rozměry jsou max. 230 cm × 190 cm × 90 cm (v × š × h) | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky je stojan se zabrzditelnými kolečky pod laminární box, výškou vhodný pro sedící osobu | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Box musí být snadno stěhovatelný dveřmi 90 x 197 cm pro instalaci i možnou deinstalaci | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Zabudovaná UV lampa s časovačem | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Technické řešení umožňuje účinnou inaktivace nukleových kyselin v celém pracovním prostoru laminárního boxu během max. 30 min. | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Neperforovaná pracovní plocha | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Nerezová kompaktní zadní stěna | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Celá pracovní plocha boxu je z nerezu, který je odolný vůči desinfekčním a dekontaminačním prostředkům (min. 96% etanol, 5% peroxid vodíku, páry formaldehydu) | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Součástí boxu je osvětlení celé pracovní plochy | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Motorický posun přední stěny, jehož ovládání je viditelné a dosažitelné z pozice sedícího uživatele | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Možnost hermetického uzavření boxu pro dekontaminaci zařízení | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Min. 4x bezpečnostní vnitřní elektrické zásuvky o min. krytí IP 40 | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí boxu je uzavíratelný přívod plynu pro kahan s vizuální kontrolou uzavření přívodu | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Součástí boxu je plynový kahan kompatibilní s boxem zapalovaný nožním spínačem včetně automatické pojistky uzavírající ventil kahanu při vypnutí boxu. | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Technické řešení vyhovuje boxu biohazardu třídy II včetně filtrace | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Systém boxu umožňuje automatické udržování nastavené rychlosti proudění v závislosti na zanášení filtrů | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Systém boxu indikuje chybová hlášení v případě nedodržení specifikací pro biohazard box třídy II (indikuje minimální stav filtrů, rychlost proudění, laminaritu proudění) akustickým nebo/a optickým alarmem | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky je veškerý spotřební materiál podle popisu technického řešení zařízení pro provoz po dobu 4000 pracovních hodin | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.