Technická specifikace:

Vakuová odparka včetně vývěvy a recirkulačního chladiče – 1 ks

Popis přístroje a jeho využití

Zařízení slouží na nízkoztrátové odpařování větších objemů organických rozpouštědel z extraktů a eluátů vzorků 
v ultrastopové analýze životního prostředí. Zařízení umožňuje paralelní odpařování velkých objemů rozpouštědel do malých zbytkových objemů vzorků. Odpařování probíhá pod vakuem a při teplotě lázně nižší než 50°C, 
aby nedocházelo k tepelnému rozkladu termolabilních látek. Technické řešení zabraňuje vzájemné kontaminaci mezi vzorky. Zařízení, kromě recirkulačního chladiče, bude umístěno v digestoři. Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Min. 6-ti pozicový vakuový systém | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Elektrické napájení: 230 V, 50/60 Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Odparku a další přídávná zařízení, kromě recirkulačního chladiče, lze umístit na pracovní plochu digestoře o rozměrech (šířka × výška × hloubka): 120 x 80 x 50 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Technické řešení umožňuje jímání par rozpouštědel kondenzací v chladiči a odtok kondenzátu do sběrné nádoby s min. objemem 2000 ml, která je součástí dodávky | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| Pracovní objem odpařovacích nádobek min. 250 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Technické řešení umožňuje rotaci odpařovacích nádobek během odpařování | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Technické řešení umožňuje zpětný oplach stěn odpařovacích nádobek kondenzovaným rozpouštědlem za účelem snížení ztrát analytů ulpěných na stěnách odpařovacích nádobek | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Zbytkový objem rozpouštědla po odpaření na objem ≥ 1 ml je chlazen v dolní části nádob z důvodu snížení ztrát analytů ze vzorku | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Technické řešení umožňuje vizuální kontrolu stavu probíhajících procesů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je startovací sada 12 odpařovacích nádobek s pracovním objemem min. 250 ml se stupnicí, včetně 2 stojanů, každý pro 6 nádobek, pro přípravu vzorků | Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky je membránová vývěva kompatibilní s dodávanou odparkou. Vývěva je chemicky rezistentní vůči parám organických rozpouštědel, jako je aceton, methanol, hexan, toluen. Vývěva umožňuje gradientové nastavení hodnot podtlaku v systému s kontrolou vakua a min. dosažitelný tlak v systému (vakuum) 5 mbar | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečnou hodnotu) |
| Součástí technického řešení je recirkulační chladič kompatibilní s dodávanou odparkou. Chladící kapacita zařízení umožňuje kondenzaci organického rozpouštědla methanol odpařovaného ze všech paralelně umístěných odpařovacích nádobek při sníženém tlaku a teplotě 50 °C. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Minimální rozsah pracovních teplot recirkulačního chladiče je -10 °C do 25°C. | Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Maximální rozměry recirkulačního chladiče (šířka × výška × hloubka): 42 × 64 × 60 cm pro umístění zařízení pod digestoř | Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Minimální chladící kapacita recirkulačního chladiče při 15°C: 900 W | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Recirkulační chladič nevyžaduje připojení na rozvod SUV a TUV | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Technické řešení obsahuje ovládací jednotku odparky pro nastavení a zobrazení min. hodnoty tlaku a teploty v systému | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Technické řešení ovládací jednotky odparky umožňuje předvolbu min. pracovního tlaku při vakuové destilaci z knihovny rozpouštědel integrované v kontrolní jednotce (min. nastavení pracovního tlaku podle varu rozpouštědla při zvolené teplotě) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Odborné pokročilé zaškolení práce s přístrojem na místě dodání v rozsahu 1 pracovního dne (od 8 do 16:00 hodin) pro 2 - 5 osob v českém a anglickém jazyce v záruční době na vyzvání | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.