Minimální technické požadavky

Název technologie / vybavení:

Vícekomponentní siloměrná plošina včetně softwaru

Stručný popis technologie:

Vícekomponentní siloměrná plošina fungující na piezoelektrickém principu (2 kusy)

Požadovány jsou dva kusy siloměrných plošin pro bilaterální měření s možností využití obou plošin rovněž pro unilaterální měření.

| Dodavatel | Doplní dodavatel do nabídky |
| --- | --- |
| Výrobce | Doplní dodavatel do nabídky |
| Typ/model | Doplní dodavatel do nabídky |
| Základní parametry / charakteristiky: |
| Rozměr jedné plošiny min. 500 délka, min. 500 mm šířka |
| Přenosnost a použití bez nutnosti fixace k podložce |
| Hmotnost max. 10 kg |
| Maximální přeslechy mezi osami ... 2,5 % |
| Minimální vlastní frekvence v ose z ... 200 Hz |
| Vstupy pro připojení alespoň dvou kamer pro synchronní sběr silových a obrazových dat |
| Měření reakčních sil Fx, Fy, Fz a momentů |
| Měření COP, center of pressure |
| Měření třecích sil a momentů |
| Měření frekvenčních spekter |
| Měření a výpočty min těchto veličin: zrychlení, rychlosti a dráhy těžiště síly |
| Minimální vzorkovací frekvence dat ze silové plošiny je 1000 vzorků/s |
| Výpočet min. těchto veličin: práce, energie, impulzu síly |
| Systém sběru dat: |
| S výše uvedenou plošinou komunikuje systém sběru dat, který převádí analogové signály z plošiny na digitální formu dat. |
| Systém sběru dat umožňuje připojení alespoň dvou siloměrných plošin a je připojitelný k ovládacímu počítači s, nímž komunikuje přes USB port. |
| Ovládání systému je pomocí uživatelského software, viz níže. |
| Software pro měření výkonových a stabilitních parametrů: |
| Ovládací a vizualizační software umožňující správu databáze naměřených dat v rámci jednotlivých projektů, kampaní měření a individuálních měření. |
| Software umožňuje porovnávání dat uskutečněných v průběhu kampaně či projektu a monitorovat tak změny v čase, např. před soustředěním a po soustředění, na začátku soutěžní sezony, v průběhu a na konci. |
| Naměřená data jsou uspořádána v databázi. |
| Software kompletně ovládá měření a komunikuje s měřicím hardware a rovněž zajišťuje konfiguraci a zadání kalibračních hodnot a všech dalších potřebných údajů pro správné vyhodnocení dat. |
| Software umožňuje synchronizaci silových měření se snímáním kamerami a nabízí porovnání okamžitých silových dat se snímky tzv. snímek po snímku ze záznamu kamerou. |
| Software umožní analýzu naměřených dat pomocí grafů, tabulkových dat naměřených křivek a automaticky vypočtených základních parametrů pro jednotlivé testy viz. níže |
| Z měření je možno vytvářet uživatelské zprávy obsahující grafy, tabulky vypočtených parametrů a jejich porovnání. Zprávy jsou generovány do formátu pdf. |
| Software obsahuje následující měřicí moduly pro jednoznačné a opakovatelné provádění min. těchto testů: Výskok ze dřepu Výskok s podřepem Doskok Výskok s přidanou zátěží Opakovaný výskok Dřep Maximální dobrovolná kontrakce Měření svalové únavy Vývoj síly na základě zpětné vazby, tzv. tracking Skok do dálky Laterální skoky Měření rovnováhy Měření výpadů vpřed Měření vstyku ze sedu Měření manévru otáčení Limity stability Sledování resp následování tvarů křivek změnou těžiště Test posturální symetrie |
| Další požadavky |
| Zadavatel požaduje dodání nových, nepoužitých či nerepasovaných přístrojů. V dodávce budou obsaženy přístroje, příslušenství i spotřební materiál (který je součástí dodávky) ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední) |
| Zadavatel požaduje předvedení přístroje, ověření parametrů u objednavatele a zaškolení obsluhy přístroje na pracovišti objednatele v českém nebo anglickém jazyce |
| Zadavatel požaduje zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje |