## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Real-time cycler PCR pro Ústav patologické fyziologie LF MU
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 1 Real-time cycler PCR |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Uchazečem nabízená hodnota
| Real-time cycler PCR: kvantifikace nukleových kyselin v reálném čase | ANO | vyplní dodavatel
| Kapacita bloku | minimálně 96 vzorků v jednom běhu | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Technologie ohřevu bloku | Peltierův systém | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Formát | 96-ti jamkové destičky kryté optickou fólií o objemu maximálně 0,2 ml | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Blok s možností nastavení teplotního gradientu | ANO, minimálně ve 3 samostatně nastavitelných zónách s maximálním odstupem 5 stupňů mezi zónami | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Maximální teplotní ramping bloku | alespoň 6.5°C/sec | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Rozsah ohřevu bloku minimálně | 4°C-99.9°C | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Výrobcem doporučený objem reakce | minimálně v rozsahu 10-100 ul | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Zdroj excitačního světla LED diody | ANO. Bílé LED diody | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Zpúsob detekce | CMOS kamera,nebo ekvivalent | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| dynamický rozsah | minimálně 10 log | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Možnost detekce | minimálně FAM, VIC, HEX, Texas Red, ROX, SYBRGreen | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Počet snímacích kanálú | minimálně 4 | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Kvantifikace i genotypizace pomocí TaqMan sond | ANO | vyplní dodavatel
| Simultánní snímání všech pozic nikoliv postupné | ANO | vyplní dodavatel
| Multikomponentovací algoritmus pro dodatečnou reanalýzu sesbíraných dat | ANO | vyplní dodavatel
| Otevřený systém nezávislý na jednom dodavateli chemikálií | ANO | vyplní dodavatel
| Možnost multipexu | ANO, minimálně triplex | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Možnost obsluhy bez připojeného PC (spouštění programu z USB flash disku) | ANO | vyplní dodavatel
| Připojitelnost | Minimálně rozhraní LAN,USB, Wi-Fi přímo na cykléru | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Napájení, napětí 230 V, 50 Hz | ANO | vyplní dodavatel
| Stěhovatelný vstupním otvorem (dveřmi) o rozměrech 197 x 90 cm | ANO | vyplní dodavatel
| Rozměry přístroje (v x š x h) | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Hmotnost přístroje | pouze Informativní charakter - uchazeč je povinen vyplnit | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Položka č. 2 Pracovní stanice s ovládacím a vyhodnocovacím softwarem |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Uchazečem nabízená hodnota
| Samostatná Pracovní stanice - notebook nebo PC s monitorem (monitor minimálně 24" palců) | ANO, součástí dodávky, dodavatel uvede název a výrobce a bližší technickou specifikaci pracovní PC stanice, tj. notebooku nebo PC a monitoru - podle nabízeného řešení | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Možnost využití cloudového prostředí k programování experimentů a sekundární analýze dat - volně dostupné | ANO | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Pokročilý ovládací a vyhodnocovací software jako nedílná součást dodávky nainstalovaný na Pracovní PC stanice (Zboží - přístroje) | ANO, dodavatel uvede přesný název softwaru | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Možnost instalace ovládacího SW na jakýkoliv PC a bezplatný update | ANO | vyplní dodavatel
| garance funkčnosti systému (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru minimálně po dobu životnosti přístroje, minimálně 8 let | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky