## Technicke_podminky
Příloha č. 1 - Technické podmínky
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Jedná se o upgrade horizontálního konfokálního systému Nikon AZ-C1-H, instalovaného v laboratoři doc. Jana Hejátka, UKB, Kamenice 5, budova A2, místnost č. 0.13. Systém je v současnosti vybaven pouze manuálním posuvem preparátu. Upgrade musí umožnit posuv preparátu na základě řízení prostřednictvím software pro ovládání mikroskopu pomocí motorizovaného posuvu stolku a to jak v ose X/Y, tak jeho podélné naklánění v ose Z. Systém musí být hardwarově i softwarově vybaven tak, aby dokázal automaticky sledovat špičku, resp. zvolenou část kořene rostliny rostoucí jak na velké hranaté misce o rozměru 125 x 125 x 15 mm (š x d x v), tak na kulaté Petriho misce o průměru 90 mm a výšce 15 mm s MS médiem a agarem. Systém musí být schopen v celém rozsahu zvětšení mikroskopu automaticky udržovat při snímání pomocí fluorescence zkoumaný objekt v rovině ostrosti nastavené na počátku snímání (v čase T0) po celou dobu sledování růstu na výše uvedených miskách. Zároveň musí být systém schopen automaticky získávat optické řezy v ose Z v rozsahu alespoň +/- 80 µm od nastavené roviny ostrosti s minimální velikosti posunu 0,1 µm s rozlišením alespoň 512 x 512 pixelů a rychlostí alespoň 1 obrázku za sekundu. Součástí dodávky budou tyto funkční, navzájem kompatibilní celky:
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
1. Motorizace posuvu preparátu v osách X, Y a rotace kolem osy Z
Rozsah posuvu v osách X a Y minimálně 100 mm, s přesností posuvu minimálně 2,5 µm, minimální zatížení ve vertikální poloze 4 kg. Ovládání motorického XY posuvu dálkovým ovladačem a nezávisle i prostřednictvím nástrojů řídícího SW. Motorizovaný rotační posuv, rozsah rotace kolem osy Z 360o, s přesností rotace min. 1o řízený z PC (viz níže), minimální zatížení ve vertikální poloze 0,6kg. | minimálně 100 mm s přesností posuvu +/- 2,5 2,5 µm | Vyplní dodavatel
maximální zatížení ve vertikální poloze | min 4 kg | Vyplní dodavatel
Ovládání motorického XY posuvu dálkovým ovladačem a nezávisle i prostřednictvím nástrojů řídícího SW | ANO | Vyplní dodavatel
Motorizovaný rotační posuv kolem osy Z řízený z PC | rozsah 360° přesnost rotace min +/- 1° | Vyplní dodavatel
maximální zatížení ve vertikální poloze | min 0,6 kg | Vyplní dodavatel
2. Speciální držák pro uchycení preparátů
adaptéry pro uchycení hranatých misek 125 x 125 x 15 mm (š x d x v), tak na kulaté Petriho misce o průměru 90 mm a výšce 15 mm. | min. 125 x 125 x 15 mm (š x d x v) | Vyplní dodavatel
adaptéry pro uchycení kulatých Petriho misek | min. průměr 90 mm a výšce 15mm
3. SW pro konfokální jednotku Nikon C1 včetně těchto modulů:
a. JOBS, GA3 a 6D imaging | ANO | Vyplní dodavatel
b. Extended depth of focus | ANO
c. Drivery pro XY řízení motorického posuvu | ANO
4. Vzduchotěsný velkoprostorový inkubátor
Inkubátor umožňující provádění pozorování v atmosféře s definovaným složením, zejména obsahem etylénu (vhodná směs plynu obsahuje 1% C2H4 a 99% N2) | koncentrační rozsah 5 - 100 ppm | Vyplní dodavatel
Systém pro přesné dávkování plynu prostřednictvím plynulého průtoku (gas mixing) zajišťující požadovaný koncentrační rozsah etylénu s přesností minimálně 2%. | rozsahu 50 mL – 1000 mL za minutu | Vyplní dodavatel
Inkubátor je z materiálu plně transparentního pro všechny složky viditelného spektra (390 – 790 nm) a dostatečně velký tak, aby do něj bylo možno umístit stativ motorizovaného XY posuvu a motorizovaného rotačního posuvu v ose Z. | ANO | Vyplní dodavatel
Plná kompatibilita se stávajícím konfokálním systémem AZ-C1-H. | ANO | Vyplní dodavatel
5. Řídící počítač včetně monitorů
PC - desktop,min 32GB RAM; 512GB SSD + 2TB HDD; OS Win7Pro, DisplayPort, HDMI USB 3.0 | ANO | Vyplní dodavatel
2x LCD monitor vhodný pro práci s mikroskopickými preparáty (LCD LED monitor - antireflexní, rozlišení min. 2560 x 1440 bodů, poměr stran 16:9, jas min. 350 Cd/m2, DisplayPort, HDMI, nastavitelná výška, pivot) o úhlopříčce minimálně 27 palců. | ANO | Vyplní dodavatel
6. Clona světlotěsně oddělující mikroskop od okolní místnosti
Clona může být instalována např. formou světlo nepropustného závěsu úchyceného např. kolejnicí do stropu v úrovni podhledu nebo přímo na podhled (pokud to konstrukce umožní) tak, aby nedocházelo k pronikání světla z okolního prostoru do oblasti snímání mikroskopu. | 250 cm x 250 cm x 250 cm v rohu místnosti | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).