## Technicke_podminky
Příloha č. 1 - Technické podmínky
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Je požadována kombinace mikroskopu atomárních sil (AFM) a Ramanovského spektrometru pro paralelní měření fyzikálních a chemických charakteristik vzorků kovových i nekovových materiálů, buněčných struktur a imobilizovaných biomolekul.
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
Modul AFM
skenování měřícím hrotem pro možnost měření rozměrných vzorků | ano | Vyplní dodavatel
automatizovaný a softwarově řízený skenovací mechanismus s jedinou svislou osou | ano | Vyplní dodavatel
v zobrazovacím pásmu minimálně 600 Hz efektivní hodnota šumu lepší než | 60 pm | Vyplní dodavatel
softwarově řízený horizontální stolek s vakuovým přichycením vzorku ze spodu a možností rotace | ano | Vyplní dodavatel
rozsah posuvu stolku v horizontální rovině minimálně | 140 µm x 140 mm | Vyplní dodavatel
opakovatelnost nastavení polohy vzorku lepší než | 10 µm | Vyplní dodavatel
možnost umístit na stolek vzorky s tloušťkou alespoň | 35 mm | Vyplní dodavatel
skenovací hlava s nízkošumovým červeným laserem | ano | Vyplní dodavatel
skenovací systém pro všechny zahrnuté aplikace bez nutnosti výměny skeneru | ano | Vyplní dodavatel
horizontální skenovací rozsah alespoň | 85 µm | Vyplní dodavatel
vertikální skenovací rozsah alespoň | 9 µm | Vyplní dodavatel
skenovací systém vybavený snímači namontovanými na skener, schopen fungovat v otevřené i uzavřené smyčce pro XY a Z osy | ano | Vyplní dodavatel
šum pohybu v XY osách (střední hodnota odchylky v zobrazovacím pásmu min. 600 Hz) při uzavřené smyčce menší než | 0,5 nm | Vyplní dodavatel
možnost vypnutí uzavřené smyčky během měření při zachování XY registru | ano | Vyplní dodavatel
šum pohybu v Z ose (střední hodnota odchylky v zobrazovacím pásmu min. 600 Hz) při uzavřené smyčce menší než | 0,2 nm | Vyplní dodavatel
schopnost horizontálního skenu v rozsahu pod 350 nm v režimu uzavřené smyčky při zachování přesnosti polohy lepší než | 0,5 nm | Vyplní dodavatel
automatické nalezení rezonanční frekvence skenovací hlavy a nastavení fáze; musí mít dvojí "lock-in", který poskytuje X nebo Y oscilace nosníku | ano | Vyplní dodavatel
možnost provádět kontaktní a semikontaktní mód na vzduchu a v kapalině | ano | Vyplní dodavatel
možnost použít jednoduchý AFM mód s automatickým nastavením všech parametrů (zesílení, rychlost, setpoint, rozsah v ose Z) pro topografická měření i měření mechanických vlastností jak na vzduchu, tak i v kapalinách | ano | Vyplní dodavatel
bez změny skenovací hlavy možnost provádět následující zobrazovací techniky: kontaktní a semikontaktní AFM, STM, podélnou silovou mikroskopii (LFM), silovou modulační mikroskopii (FMM), vodivostní AFM (CAFM) | ano | Vyplní dodavatel
řídící elektronika musí mít digitálně-analogové převodníky pro kontrolu skenu v X, Y, Z osách s rozlišením alespoň | 20 bitů | Vyplní dodavatel
řídící elektronika musí další dedikované analogově-digitální převodníky (100 kHz, 16 bit) v počtu alespoň | 8 | Vyplní dodavatel
řídící elektronika musí mít nezávislé softwarem řízené digitální lock-in zesilovače s oddělenými amplitudovým a fázovými výstupy, v počtu alespoň | 2 | Vyplní dodavatel
řídící elektronika musí umožnit přístup k signálům kontroleru | ano | Vyplní dodavatel
optické zobrazení vzorku shora s motorizovaným nastavením ohniska | ano | Vyplní dodavatel
softwarově nastavitelný rozsah nastavení zorného pole v mezích alespoň | od 0,2 do 1,2 mm | Vyplní dodavatel
optické zobrazení vzorku s rozlišením alespoň | 1,8 um | Vyplní dodavatel
osvětlení softwarově nastavitelné pomocí LED zdroje | ano | Vyplní dodavatel
propojení s kamerou poskytující obraz provázaný se softwarem AFM modulu, s rozlišením alespoň | 5 megapixelů | Vyplní dodavatel
Modul disperzního konfokálního Ramanského spektrometru
spektrální rozsah přístroje od VIS po IR v rozsahu minimálně | od 400 nm do 1050 nm | Vyplní dodavatel
možnost dalšího budoucího rozšíření až do | 2100 nm | Vyplní dodavatel
spektrální rozlišení přístroje FWHM minimálně (měřeno na spektrech neonové lampy při použití mřížky 1800 l/mm) | 1 cm-1 | Vyplní dodavatel
monochromátor s optickou propustností alespoň | 30% | Vyplní dodavatel
monochromátor s ohniskovou vzdáleností | ≤ 300 mm | Vyplní dodavatel
použití motorizovaných optických čoček | ano | Vyplní dodavatel
citlivost monochromátoru umožňující detekci 4-tého řádu křemíku, poměr signálu k šumu alespoň 2:1 | ano | Vyplní dodavatel
možnost spojitého skenování Ramanského spektra v širokém spektrálním rozsahu (bez nutnosti spojování více spekter v softwaru z různých spektrálních rozsahů při zachování vysokého spektrálního rozlišení) alespoň | od 100 cm-1 do 9000 cm-1 | Vyplní dodavatel
CCD detektor s čipem o velikosti alespoň | 1024 x 256 pixelů | Vyplní dodavatel
CCD detektor termoelektricky chlazený na teplotu alespoň | -70ºC | Vyplní dodavatel
rychlost načítání spekter alespoň | 1800 spekter / 1 s | Vyplní dodavatel
excitační laser o vlnové délce 633nm o výkonu alespoň | 15 mW | Vyplní dodavatel
propojení laseru se spektrometrem realizováno jako pevné pomocí zrcadlové optiky, použití vláknové optiky je nepřípusné z důvodu větších optických ztrát | ano | Vyplní dodavatel
přístroj obsahuje 3 dráhy optimalizované pro VIS, NIR nebo UV excitaci pro dosažení co nejlepšího poměru signálu k šumu v Ramanských spektrech | ano | Vyplní dodavatel
možnost budoucího rozšíření přístroje o další druhý laser 785nm , připravený vstup pro tento laser | ano | Vyplní dodavatel
automatizace přepínání mezi lasery, filtry a difrakčními mřížkami pomocí ovládacího software | ano | Vyplní dodavatel
pro excitační lasery 633 nm požadován Rayleighův hranový filtr s hranou minimálně - 100 cm-1 od excitačních linií laserů s možností měření Ramanských spekter v detekčním rozsahu CCD | ano | Vyplní dodavatel
osazení přístroje ND filtry pro tlumení intenzity excitačních laserů s minimálne 15 různými stupni tlumení intenzity v rozsahu 0 až 100% intensity laserů, ovládaných ze softwaru | ano | Vyplní dodavatel
vzpřímený mikroskop s binokulárem a vestavěnou barevnou videokamerou a nosičem s 6 volnými pozicemi pro objektivy | ano | Vyplní dodavatel
součástí alespoň tři objektivy se zvětšeními 5x, 20x, 100x | ano | Vyplní dodavatel
mikroskop musí umožňovat pozorování vzorku v odraženém světle | ano | Vyplní dodavatel
propojeni Ramanova spektrometru s AFM modulem pro kolokalizovaná měření Raman-AFM, přepínání mezi oběma moduly mikroskopů musí být realizováno ze softwaru s možností výběru konfigurace mikroskopů v softwaru | ano | Vyplní dodavatel
propojeni pomocí optického ramene uloženého na motorizovanám stolku pro polohování objektivu nad AFM stolkem v XYZ směrech s přesností alespoň | 100 nm | Vyplní dodavatel
motorizovaný stolek k mikroskopu umožňující posun v osách X a Y v rozsahu alespoň | 110 mm x 75 mm (X a Y) | Vyplní dodavatel
stolek s minimálním krokem v osách X, Y, a Z alespoň | 100 nm, 100 nm a 20 nm (X, Y, Z) | Vyplní dodavatel
stolek s ovládáním pomocí software, joysticku a ručně | ano | Vyplní dodavatel
v případě ručního posunu požadujeme rychlé plynulé polohování stolku v XY v rychlostech až 50 mm/s | ano | Vyplní dodavatel
stolek si i při ručním posuvu zachovává zpětnou vazbu své polohy se softwarem - po ručním posunu v XY je schopen se vrátit do předem definovaného bodu na vzorku s opakovatelností alespoň | 1 µm | Vyplní dodavatel
ruční polohování pomocí mikrometrických šroubů a/nebo proti odporu motoru na jednotlivých osách XY není akceptovatelné | ano | Vyplní dodavatel
požadovány difrakční mřížky o hustotě 1200 l/mm a 1800 l/mm |  | Vyplní dodavatel
osazení nosičem pro 2 difrakční mřížky a musí být umožněno automatické přepínání mezi mřížkami pomocí software | ano | Vyplní dodavatel
možnost automatické kalibrace přístroje ze softwaru s využitím vestavěných vzorků křemíku, neonové lampy a kalibrovaného zdroje bílého světla pro měření spektrální odezvy přístroje | ano | Vyplní dodavatel
požadována upgradovatelnost přístroje – přidání dalších laserů a až 3 detektorů | ano | Vyplní dodavatel
možnost měření Ramanských spekter metodou SORS (spatially offset Raman spectroscopy | ano | Vyplní dodavatel
možnost měření Ramanských map v rychlostech 1000 spekter / 1s v rozsahu pohybu motorizovaného stolku 110 x 75mm v X,Y osách | ano | Vyplní dodavatel
software pro automatizované ovládání přístroje, vyhodnocování a prezentaci naměřených dat, včetně možnost ovládání ze vzdáleného připojení k počítači pro servisní účely | ano | Vyplní dodavatel
Ovládací počítač a softwarové vybavení
počítač s dostatečným výkonem pro plný běh ovládacího programu | ano | Vyplní dodavatel
kapacita operační paměti RAM alespoň | 8 GByte
grafická karta pro současnou podporu dvou monitorů | ano | Vyplní dodavatel
operační systém Windows, ve verzi alespoň | 7 | Vyplní dodavatel
pevný disk pro operační systém a ovládací programy typu SSD | ano | Vyplní dodavatel
ovládací program schopný zobrazit grafická okna v počtu alespoň | 15 | Vyplní dodavatel
pří skenování v reálném čase s průběžným zobrazením parametrů během snímání obrázku včetně zisku zpětné vazby, amplitudy pohonu bodu nastavení, lock-in filtru, rozměru skenu, lock-in zisku, ofsetu | ano | Vyplní dodavatel
možnost ukazovat externí signály jako obrázky nebo spektroskopická data | ano | Vyplní dodavatel
přenos dílčích skenovaných obrázků do analytických balíčků pro okamžitou úplnou analýzu průběhu sběru dat na jeden klik | ano | Vyplní dodavatel
Dodání, záruční a pozáruční servis
součástí dodávky zařízení s příslušenstvím je jeho instalace, uvedení do provozu, základní předvedení jeho funkčnosti odpovědné osobě kupujícího a uskutečnění zkušebních měření | ano | Vyplní dodavatel
záruční doba začíná běžet dnem předání předmětu zakázky kupujícímu, doba trvání záruční doby alespoň | 12 měsíců | Vyplní dodavatel
záruční servis se servisním zásahem do 3 pracovních dnů od nahlášení závady | ano | Vyplní dodavatel
garance opravitelnosti přístroje od uvedení přístroje do provozu po dobu alespoň | 10 roků | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).