## NTB A
„Dodávka zoomovacího mikroskopu se strukturovanou iluminací pro CEITEC MU" Příloha č. 1 - Technická specifikace požadovaného plnění
Typové označení přístroje
Vyplní uchazeč
Základní požadavky zadavatele
Plně motorizovaný fluorescenční mikroskop s velkým zorným polem a zoomovací optikou, umožnující snímat velké preparáty v procházejícím světle i ve fluorescenci. Systém je vybaven zařízením volně vložitelným do optické dráhy, které je schopno odfiltrovat světlo pocházející mimo rovinu ostrosti a tím vytvářet optické řezy. Mikroskop musí být vybaven softwarem pro následnou analýzu a 3D rekonstrukci získaných optických řezů.
Požadované technické a funkční vlastnosti(Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče(Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené plnění dosahuje. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené plnění dosahuje minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
Revolver pro výměnu objektivů s počtem pozic alespoň | 2 | Vyplní dodavatel
Plně motorizovaný plynulý zoom, změna zvětšení v poměru minimálně 16:1, resp. 0.7x - 11x. | ano | Vyplní dodavatel
Objektiv se zvětšením 1x a s numerickou aperturou (NA) minimálně 0.25 a pracovní vzdáleností (FWD) minimálně 55 mm | ano | Vyplní dodavatel
Objektiv se zvětšením 2-3x a s numerickou aperturou (NA) minimálně 0.55 a pracovní vzdáleností (FWD) minimálně 10 mm | ano | Vyplní dodavatel
Naklápěcí tubus v rozsahu minimálně 0-30 stupňů s motorizovaným přepínáním mezi tubusem a výstupem na kameru | ano | Vyplní dodavatel
Okuláry 10x se zorným polem alespoň 23 mm, oba s korekcí dioptrií, včetně očnic | ano | Vyplní dodavatel
Plně motorizovaný stolek s rozsahem pohybu alespoň 150 x 100 mm, pro maximální zatížení alespoň 2 kg, koaxiální ovladač na samostatném stojanu připojeno kabelem. Absolutní přesnost +/- 2 µm nebo lepší, opakovatelnost +/- 1 µm nebo lepší. | ano | Vyplní dodavatel
Průchozí světlo se sklopným zrcátkem pro světlé pole, tmavé pole, šikmé nasvícení včetně výkonného LED zdroje (alespoň 900 lumenů), teplota světla v rozmezí 6000K - 6400K, s životností alespoň 50 000 hodin | ano | Vyplní dodavatel
Dopadající světlo - dva osvětlovací husí krky s fokusačními nástavci včetně výkonného LED zdroje (alespoň 900 lumenů), teplota světla v rozmezí 6000K - 6400K, s životností alespoň 50 000 hodin | ano | Vyplní dodavatel
Kruhové osvětlení s možností segmentačního zapínaní a vypínání jednotlivých částí. | ano | Vyplní dodavatel
Plně motorizovaný posun v ose Z. | ano | Vyplní dodavatel
Zdroj světla pro fluorescenci s výbojkou s životností alespoň 2000 hodin, umístění a propojení bránící přenosu světla na stativ mikroskopu, atenuátor zdroje s možností změny intenzity v minimálně 20 krocích, ovládaných manuálně i přes software. | ano | Vyplní dodavatel
Motorizovaný karusel pro minimálně 4 filtrkostky s automatickým rozpoznáváním druhu kostky a výměnou dle požadavku experimentálního nastavení. Sety fluorescenčních filtrů v kostce (excitace, dichroické zrcátko, emise) pro snímání těchto fluoroforů, nebo podobných: DAPI, GFP, mCherry, Alexa-647. | ano | Vyplní dodavatel
Modul strukturovaného osvětlení zahrnující minimálně 3 mřížky optimalizované pro různá zvětšení a excitační vlnové délky. | ano | Vyplní dodavatel
Automatické přepínání mřížky podle nastaveného zvětšení a fluorescenčního filtru. | ano | Vyplní dodavatel
Projekce mřížky na vzorek s přesným posunem v rozsahu 3-15 kroků pro volbu různé kvality výpočtu optického řezu. | ano | Vyplní dodavatel
Výstup na dvě kamery, 100%/0% a 0%/100%. | ano | Vyplní dodavatel
Barevná kamera s rozlišením alespoň 5 MPix. Velikost jednotlivého pixelu maximálně 3.45 µm x 3.45 µm. Snímání živého obrazu minimálně 36 obrázků za vteřinu při plném rozlišení. Funkce binning až 5 x 5. | ano | Vyplní dodavatel
Monochromatická kamera s chlazením a rozlišením alespoň 12 Mpix pro snímání fluorescence. Velikost jednotlivého pixelu maximálně 3.1 µm x 3.1µm. Funkce binning až do 5 x 5. Minimální rychlost snímání 10 snímků za sekundu při plném rozlišení. | ano | Vyplní dodavatel
Aktivní antivibrační stůl pro minimalizaci vibrace během snímání. Minimální rozměr vrchní desky 90 x 75 cm. Pneumatické tlumení vibrací, pevná kovová konstrukce. | ano | Vyplní dodavatel
Výkonná pracovní stanice pro ovládání mikroskopu s minimálně 32" LED monitorem s rozlišením alespoň 3840×2160 bodů. Stanice obsahuje software pro snímání a ovládání mikroskopu s funkcemi snímání více kanálů, Z-stack, více pozic, mozaika, časosběrné snímání, snímání obrázků se zvýšenou hloubkou ostrosti a pro heterogenní experimenty. Pokročilé 3D zobrazování, modelování různých typů 3D modelů. Možnost zasílání obrazových dat na offline stanici již v průběhu snímání. | ano | Vyplní dodavatel
Výkonná offline pracovní stanice pro simultánní 3D analýzu získaných dat. Minimálně 4-jádrový procesor, 128 GB RAM, výkonná grafická karta s CUDA technologií a pamětí minimálně 24 GB a minimálně 32" LED monitorem s rozlišením alespoň 3840×2160 bodů. Offline stanice obsahuje stejný software jako ovládací počítač a je schopná přijímat a zpracovávat data z ovládacího počítače během snímání. Možnosti překládání obrázků s malým a velkým zvětšením a tvoření video prezentací. | ano | Vyplní dodavatel