## kamera
Příloha č. 1 - Technické podmínky - Kamera pro LUC analyzér
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Požadovaná vysoce citlivá kamera bude součástí systému pro in vivo zobrazování luminiscence. Systém bude tvořen světlotěsným boxem (není součástí dodávky) osazeným vysoce citlivou kamerou s vysokou QE v rozsahu spekter alespoň 390 nm –1100 nm. Součástí kamery musí být obrazový zesilovač fotonů s fotonásobičem.
Požadované technické a funkční vlastnosti | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. detailním popisem vlastností, konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Kamera s vysokou citlivostí s minimálním rozlišením alespoň | 1360 x 1024 px | Vyplní uchazeč
monochromatický senzor typu progressive scan CCD o minimální velikosti | 2/3” | Vyplní uchazeč
kamera snímá nejméně v rozsahu vlnových délek | 390 nm až 1100 nm | Vyplní uchazeč
Binning 2x2 | ano | Vyplní uchazeč
minimální bitová hloubka | 16 bit | Vyplní uchazeč
citlivost | schopnost detekovat 3 × 10–21 mol luciferázy | Vyplní uchazeč
dynamický rozsah alespoň | 65dB | Vyplní uchazeč
saturační kapacita alespoň | 23000e- | Vyplní uchazeč
šum nejvíce | 8e- | Vyplní uchazeč
přípojení ethernet | Gigabit | Vyplní uchazeč
vnitřní paměť alespoň | 1GB | Vyplní uchazeč
Požadovaná kvantová účinnost při 500 nm a okolní teplotě alespoň | 70% | Vyplní uchazeč
obrazový zesilovač fotonů s fotonásobičem součástí kamery | ano | Vyplní uchazeč
typ obrazového zesilovače fotonů | 2 stupňový MCP se zesílením 10^6 a typem fosforu s maximální emisí 548 nm | Vyplní uchazeč
velikost obrazového zesilovače nejméně | 25 mm | Vyplní uchazeč
rozlišení obrazového zesilovače alespoň | 6 μm | Vyplní uchazeč
požadovaná uniformita pro obrazový zesilovač | ±12% nebo lepší | Vyplní uchazeč
ovládací software kamery - umožní zpracování zaznamenaných obrazových dat (uložení jednotlivých snímků nebo jejich sekvencí, identifikace a separace objektů, určení průměrné hodnoty signálu a jeho heterogenity v jednotlivch objektech) a řízení sběru snímků prostřednictvím definice měřícího protokolu. | ano | Vyplní uchazeč
Počítač s LCD monitorem 21" součástí dodávky | ano | Vyplní uchazeč
požadované minimální parametry PC | 16 GB RAM, vícejádrový procesor s hodnotou PassMark CPU Mark alespoň 4400 viz http://www.cpubenchmark.net, SSD 256 GB, HDD 2 TB, | Vyplní uchazeč
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).