Plazmová čistička vzorků

Popis přístroje a jeho využití

Plazmová čistička vzorků do laboratoře polovodičů – čistých bezprašných prostorů pro křemíkovou technologii (třída čistoty 1000 – ISO M4.5 dle ISO 14644-1) Ústavu fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Nové zařízení proto musí být slučitelné s vybudovanou infrastrukturou v čistých prostorách, tj. s parametry bezprašnosti a se vstupy (rozvody čistých plynů) a výstupy (rozvod odtahů).

Zařízení, připojené na rozvody plynů O2 a N2, bude pomocí plazmatu udržovaného MHz zdrojem sloužit k odstraňování (stripování) fotolaků a k čištění a funkcionalizaci povrchů vzorků před depozicí laků či jiných (zejména organických) látek. Zařízení musí být schopnost zpracovávat křemíkové desky až do průměru 100 mm, malé křemíkové vzorky a skleněné destičky.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Zařízení je určeno pro plazmové čištění vzorků, funkcionalizaci povrchů a stripování pozitivních fotorezistů pomocí O2 plazmy | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Dalším procesním plynem bude N2, např. pro zavzdušnění komory | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení má minimálně tři vstupy (MFC) pro čisté plyny, a to O2, N2 a další dopředu nespecifikovaný plyn | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Generátor s frekvenčním zdrojem 13.56 MHz s řiditelným výkonem v rozsahu 0 W až nejméně 200 W | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečný rozsah výkonu zdroje) |
| Elektroda je kulatá, materiály hliník a nerez | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení je stolní (table-top), vakuová pumpa umístěna pod stolem či v jeho blízkosti | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení (včetně vakuové pumpy) je kompatibilní s čistými bezprašnými prostorami třídy čistoty 1000 (třída M4.5 dle ISO 14644-1) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení se připojuje k elektrickému rozvodu 230 V, max 16 A | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Vakuová pumpa, minimální rychlost čerpání 5 m3/hod, automaticky ovládaná plazmovým zařízením, s filtrem pro olejové páry, s hadicí k odtahu o délce nejméně 5 m | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu čerpací rychlosti) |
| Zařízení obsahuje nezbytné vakuové komponenty včetně vakuové měrky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení je řízené zabudovaným počítačem a obsahuje zabudovaný displej o úhlopříčce minimálně 7 palců | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu velikosti úhlopříčky) |
| Zařízení během práce zaznamenává procesní parametry, data je možné uložit a přenést k externímu zpracování | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Zařízení je možné připojit k internetu, umožňuje vzdálené ovládání uživatelem a technickou podporou výrobce | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Kulatá vakuová komora je z křemenného skla (quartz glass), přístup (vkládání vzorků) přes zavěšená dvířka, vnitřní průměr minimálně 125 mm a vnitřní délka minimálně 300 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné vnitřní rozměry) |
| Komora zařízení umožňuje zpracovávat vzorky o velikosti od jednotek cm čtverečních (např. mikroskopická sklíčka) až po křemíkové desky o průměru 100 mm (možnost vložení lodičky s křemíkovými deskami) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dodávka obsahuje alespoň jednu lodičku z křemenného skla jako držák pro minimálně 15 ks křemíkových desek o průměru 100 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu počtu dodávaných lodiček) |
| Dodávka obsahuje alespoň jednu polici z křemenného skla jako držák pro další tvary vzorků | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu počtu dodávaných polic) |
| Dodávka obsahuje indikátory k detekci účinnosti a stálosti plazmového procesu, pro různé intenzity, minimálně 150 ks | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu počtu dodávaných indikátorů) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.