Formulář nabídky

| Identifikace veřejné zakázky |  |
| --- | --- |
| Název: | CP 2004 C Imunochemický analyzátor a analyzátor klinické chemie |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |
| Adresa veřejné zakázky: | HYPERLINK "https://zakazky.muni.cz/vz00005621"https://zakazky.muni.cz/vz00005621 |
| Identifikační údaje účastníka |  |
| Název/Obchodní firma/Jméno : | Vepište název. |
| Sídlo: | Vepište sídlo |
| IČ (je-li přiděleno): | Vepište IČ |
| Zastoupen: | Jméno, funkce |
| Kontaktní osoba: | Jméno, příjmení |
| Tel. číslo kontaktní osoby: | číslo |
| E-mail kontaktní osoby: | e-mail |
| ☐ O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů: | Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ, Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ. |
| Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele. |  |

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

# ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,

- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,

- má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,

- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení; kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje odpovídají těm, jaké dodavatel uvádí v elektronickém nástroji E-ZAK, případně jaké v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvede, a že

- je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli.

# požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že

- je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

# údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

| a) Kritérium Nabídková cena |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Váha | Nabídka účastníka |
| Nabídková cena | 92 % | Nabídková cena za imunochemický analyzátor činí 0000 Kč bez DPH Nabídková cena za analyzátor klinické chemie činí 0000 Kč bez DPH Celková nabídková cena činí 0000 Kč bez DPH Zadavatel v této souvislosti stanovuje maximálně přípustnou celkovou nabídkovou cenu ve výši 2.479.338,84 Kč bez DPH, přičemž cena ani jednoho z analyzátorů nesmí překročit částku 1.239.669,42 Kč bez DPH |
| b) Kritérium Výše slevy z ceny náhradních dílů k imunochemickému analyzátoru | Váha | Nabídka účastníka |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů k zařízení po dobu 4 let od nabytí účinnosti smlouvy | 2 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| c) Kritérium Výše slevy z ceny spotřebního materiálu k imunochemickému analyzátoru | Váha | Nabídka účastníka |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od nabytí účinnosti smlouvy | 2 % | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| d) Kritérium Výše slevy z ceny náhradních dílů k analyzátoru klinické chemie | Váha | Nabídka účastníka |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen náhradních dílů k zařízení po dobu 4 let od nabytí účinnosti smlouvy | 2% | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| e) Kritérium Výše slevy z ceny spotřebního materiálu k analyzátoru klinické chemie | Váha | Nabídka účastníka |
| Garantovaná procentuální sleva z aktuálních katalogových cen spotřebního materiálu po dobu 4 let od nabytí účinnosti smlouvy | 2% | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |

# kvalifikacE

| Technická kvalifikace – referenční zakázky |  |
| --- | --- |
| Účastník čestně prohlašuje, že realizoval alespoň 1 referenční zakázku či referenční zakázky, které splňují alespoň následující: - předmětem referenční zakázky či referenčních zakázek byla dodávka zařízení sloužícího obdobnému účelu, jak je uveden v ust. I.2) smlouvy, nebo alespoň dodávka samostatného imunochemického analyzátoru nebo analyzátoru klinické chemie. - hodnota referenční zakázky či referenčních zakázek (max. 3) byla v součtu alespoň 619 834,71 Kč bez DPH; - dodávka či dodávky byly v předcházejících 3 letech před zahájením zadávacího řízení předány objednateli. Informace o jednotlivých referenčních zakázkách uvádí níže: |  |
| Referenční zakázka č. 1: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka č. 2: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení zakázky: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |
| Referenční zakázka č. 3: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení zakázky: vyplňte datum Hodnota: vepište částku a měnu Kontaktní osoba objednatele: Jméno, e-mail, tel. |

# věc a MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Účastník čestně prohlašuje, že

- nabízí následující věc

| Parametr | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| Dodavatel | Doplňte |
| Výrobce | Doplňte |
| Typ/Model | Doplňte |

- věc splňuje všechny níže uvedené minimální technické požadavky,

- věc dosahuje níže uvedených skutečných hodnot a odpovídá níže uvedenému technickému řešení.

| Minimální technické požadavky | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Imunochemický analyzátor |  |
| Kompaktní rozměry zařízení s maximální délkou 180 cm, maximální hloubkou 100 cm. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Zařízení umožňuje automatické a rutinní stanovení minimálně níže uvedených biomarkerů v různých kombinacích (Anti-TPO, IGF-1, FT3, FT4, T3, T4, TSH, IL-6, Ig-E, Anti-CCp, vitamin (25OH)D total, vitamin B12, Anti Muellerian Hormone, DHEA-S, Estradiol, FSH, LH, Progesterone, Prolactin, SHBG, Testosterone, RBC folát, Folát, Osteocalcin, Cortisol) metodou chemiluminiscence nebo elektrochemiluminiscence minimálně ve vzorcích séra nebo plasmy s rychlostí analýzy minimálně 80 testů za hodinu. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu, popište technické řešení |
| Zařízení využívá kazety s reagenčními soupravami v kapalné formě, které lze po vyjmutí z obalu bez dalších laboratorních příprav použít pro jednotlivá měření. Změnu testovacích kazet lze provést bez zásahu servisního technika. | Vyberte ANO/NE |
| Zařízení obsahuje zásobník s minimálně 15 pozicemi pro kazety s kapalnými reagenciemi pro jednotlivé testy. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Technické řešení umožňuje automatické otevírání a zavírání kazet před a po provedení testu. | Vyberte ANO/NE |
| Zařízení obsahuje podavač pro analytické zkumavky s minimální kapacitou 25 zkumavek. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Zařízení je možné provozovat bez napojení na rozvod vody a odpad (zařízení obsahuje vlastní zásobník vody a zásobník na kapalný odpad s ochranou proti přetečení). | Vyberte ANO/NE |
| Zařízení je vybaveno softwarem a hardwarem, který umožňuje plně funkční využití zařízení. | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Zařízení využívá pro stanovení jednoho biomarkeru maximálně 100 µL vzorku. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Zařízení umožnuje postupné vkládání primárních analytických zkumavek během měření ostatních vzorků. | Vyberte ANO/NE |
| Technické řešení zamezuje vzájemným kontaminacím mezi vzorky v primárních analytických zkumavkách. | Vyberte ANO/NE |
| Reagenční soupravy jsou identifikované čárovým kódem a propojené se softwarem, který na základě čárového kódu přiřadí ke kazetě definované informace. | Vyberte ANO/NE |
| Součástí dodávky je i set kazet pro analýzu níže uvedených biomarkerů v séru (FT4, TSH, Anti Muellerian Hormone). | Vyberte ANO/NE |
| Součástí dodávky je i základní set reagencií a spotřebního materiálu pro spuštění přístroje a provedení nejméně 25 testů – kalibrátory, kontroly a reagencie pro výše uvedené testy. | Vyberte ANO/NE |
| Součástí dodávky je i minimálně 250 primárních analytických zkumavek s inserty pro redukci mrtvého objemu. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Technické řešení umožňuje export dat minimálně v tabulární podobě ve formátu csv. nebo txt. | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Součástí dodávky je kontrolní jednotka s odpovídajícím hardwarem (včetně tiskárny) pro plně funkční využití systému. | Vyberte ANO/NE |
| Součástí dodávky je stabilní stolek s kolečky umožňující posun zařízení např. při jeho servisu, na kterém bude zařízení trvale umístěno. | Vyberte ANO/NE |
| Součástí dodávky je i „Site acceptance test“, v rámci kterého bude měřen referenční materiál s jedním ze třech výše uvedených analytů třikrát po sobě. Minimální odchylka mezi jednotlivými měřeními nebude vyšší než 5%. Minimální odchylka průměru výsledků tří testů se bude od výsledku referenčního testu lišit minimálně o +/-5%. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Odborné pokročilé zaškolení práce se systémem na místě dodání v rozsahu dvakrát 8 hodin v pracovní den pro 2 - 5 osob v českém jazyce v prvních dvou letech po dodání systému na vyzvání. | Vyberte ANO/NE |
| Analyzátor klinické chemie |  |
| Kompaktní rozměry zařízení s maximální délkou 150 cm, maximální hloubkou 75 cm. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Zařízení umožňuje automatické stanovení minimálně níže uvedených biomarkerů (Sodium, Potassium, Chloride, Magnesium, Calcium, Cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, ALT, AST, GGT, Glucosa, HbA1c, Triglyceridy, Albumin, Kreatinin, Total Protein, Urea, ASLO, CRP (Latex), IgA, IgG, celkový bilirubin) minimálně ve vzorcích séra nebo plazmy nebo moči s rychlostí analýzy minimálně 350 testů za hodinu. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Zařízení využívá pro stanovení koncentrací jednotlivých analytů minimálně tyto fyzikálně-chemické metody: absorpční fotometrie, turbidimetrie, fluorescenční polarimetrie, iontově-selektivní potenciometrie. | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Zařízení obsahuje chlazený prostor (min rozsah chlazení 10-15°C) s minimálně 30 pozicemi pro kazety s reagenčními soupravami. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Zařízení využívá kazety s reagenčními soupravami, které lze po vyjmutí z obalu bez dalších laboratorních příprav použít pro jednotlivá měření. Změnu testovacích kazet lze provést bez zásahu servisního technika. | Vyberte ANO/NE |
| Zařízení obsahuje minimálně 70 pozic pro primární analytické zkumavky nebo kalibrační roztoky. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Zařízení obsahuje minimálně 10 pozic pro primární analytické zkumavky nebo kalibrační roztoky v chlazeném prostředí. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Zařízení je možné provozovat bez napojení na rozvod vody a odpad (zařízení obsahuje vlastní zásobník vody a zásobník na kapalný odpad s ochranou proti přetečení). | Vyberte ANO/NE |
| Technické řešení zamezuje vzájemným kontaminacím mezi vzorky v primárních analytických zkumavkách. | Vyberte ANO/NE |
| Součástí dodávky je i set kazet pro zavedení analýz níže uvedených biomarkerů (Na, K, Cl, Mg, Cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, Triglyceridy, Albumin, Total Protein, UREA/BUN). | Vyberte ANO/NE |
| Součástí dodávky je i základní set reagencií a spotřebního materiálu pro spuštění přístroje a provedení minimálně 25 testů – kalibrátory, kontroly a reagencie pro výše uvedené testy včetně pročišťovacího roztoku (cleaneru). | Vyberte ANO/NE |
| Zařízení obsahuje prostor pro umístění kyvet. | Vyberte ANO/NE |
| Součástí dodávky je minimálně 1000 kyvet s optickou dráhou 5 mm a sada náhradních elektrod nutných pro provozování iontově-selektivní potenciometrie. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Součástí dodávky je i minimálně 250 primárních analytických zkumavek s inserty pro redukci mrtvého objemu. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Technické řešení umožňuje export dat v minimálně tabulární podobě ve formátu csv. nebo txt. | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Součástí dodávky je kontrolní jednotka s odpovídajícím hardwarem (včetně tiskárny) pro plně funkční využití systému. | Vyberte ANO/NE Popište technické řešení |
| Součástí dodávky je stabilní stolek s kolečky umožňující posun zařízení např. při jeho servisu, na kterém bude zařízení trvale umístěno. | Vyberte ANO/NE |
| Součástí dodávky je i „Site acceptance test“, v rámci kterého bude měřen referenční materiál s jedním z výše uvedených analytů třikrát po sobě. Minimální odchylka mezi jednotlivými měřeními nebude vyšší než 5%. Minimální odchylka průměru výsledků tří testů se bude od výsledku referenčního testu lišit minimálně o +/-5%. | Vyberte ANO/NE Doplňte skutečnou hodnotu |
| Odborné pokročilé zaškolení práce se systémem na místě dodání v rozsahu dvakrát 8 hodin v pracovní den pro 2 - 5 osob v českém jazyce v prvních dvou letech po dodání systému na vyzvání. | Vyberte ANO/NE |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

# vlastní technická specifikace věci

Jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky je účastník povinen přiložit vlastní technickou specifikaci věci (v českém, slovenském nebo anglickém jazyce) či svůj vlastní technický popis věci, která se stane přílohou č. 2 Smlouvy.

# Cena pozáručního servisu

Ve smyslu ust. VI. 9) a) smlouvy na veřejnou zakázku účastník uvádí, že maximální výše ceny za hodinu pozáručního servisu činí 0000 Kč bez DPH.

Vyhotovil: Jméno, funkce