## Koehler
„Koehlerovo osvětlení pro Titan Krios“ Příloha č. 1 - Technické podmínky
Typové označení přístroje
Vyplní uchazeč
Základní požadavky zadavatele
Předmětem plnění veřejné zakázky je technické zhodnocení prozařovacího elektronového mikroskopu Titan Krios ve vlastnictví CEITEC MU (pořízeného pro laboratoř kryo-elektronové mikroskopie a tomografie na základě kupní smlouvy ze dne 8. 10. 2012) umožňující rutinně provádět automatický sběr dat ve stavu, kdy je optický systém mikroskopu nastaven na Koehlerovo osvětlení.
Požadované technické a funkční vlastnosti(Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče(Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené plnění dosahuje. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené plnění dosahuje minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
Titan Krios ve vlastnictví CEITEC MU bude dovybaven tak aby umožňoval rutinně provádět automatický sběr dat ve stavu, kdy je optický systém mikroskopu nastaven na Koehlerovo osvětlení | ano | Vyplní uchazeč
Zadavatel požaduje nastavení optického systému mikroskopu a nastavení stolku mikroskopu tak, aby v obraze nebyl patrný Fresnelův rozptyl C2 clony. | ano | Vyplní uchazeč
Nabízené řešení musí umožňovat sběr dat při velikosti osvícené oblasti 500 nm (průměr svazku) a zvětšení 140 000x na kameru Falcon 3 v režimu nanoProbe TEM, aniž by byl ve vysledném obraze pozorovatelný rozptyl z C2 clony. | ano | Vyplní uchazeč
Nabízené řešení musí umožňovat sběr dat při velikosti osvícené oblasti 500 nm (průměr svazku) a zvětšení 60 000x na kameru Gatan K2 v režimu nanoProbe EFTEM, aniž by byl ve vysledném obraze pozorovatelný rozptyl z C2 clony | ano | Vyplní uchazeč
Nabízené řešení musí umožnovat automatický sběr dat pomoci programů SerialEM, EPU a Tomo5 bez nutnosti upgrade tohoto software, nebo takový upgrade musí být součástí dodávky. | ano | Vyplní uchazeč
Dodané řešení nesmí omezit nebo znemožnit jakoukoliv funkcionalitu stávajícího systému Titan Krios, pokud se nejedená o změnu přímo vyžadovanou instalací předmětu této dodávky, takovéto změny budou zadavateli předem oznámeny a budou jím písemně odsouhlaseny | ano | Vyplní uchazeč
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).