## Technické podmínky
Příloha č. 1 - Technické podmínky - Invertovany fluorescencni mikroskop
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele: Mikroskop určený pro pozorování fluorescenčně značených RNA a proteinů v tkáňových kulturách.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí povinně splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. detailním popisem konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Invertovaný mikroskop s kovovým tělem | Ano | Vyplní dodavatel
motorizovaný stativ | Ano | Vyplní dodavatel
Stativ rozšířitelný na systémy TIRF, FRAP, FRET, spinning disk a další pokročilé fl. techniky | Ano | Vyplní dodavatel
binokulární ergonomický tubus s možností naklápění v rozsahu min. 30°- 45°, s volným průhledem na vzorek pro jednoduchou vizuální kontrolu vzorku | Ano | Vyplní dodavatel
Okuláry se zvětšením 10 x a zorným polem min. 22 mm, oba s nastavitelnými dioptriemi a odnímatelnými a dezinfikovatelnými plastovými očnicemi | Ano | Vyplní dodavatel
kódovaný boční kamerový port na těle mikroskopu s výstupem 100/0 % na kameru s průměrem min. 19 mm | Ano | Vyplní dodavatel
Možnost rozšíření o další kamerové porty pro budoucí dovybavení o barevnou kameru | Ano | Vyplní dodavatel
Ovládání mikroskopu pomocí dotykového LCD displeje | Ano | Vyplní dodavatel
Možnost vypnutí displeje při citlivém snímání | Ano | Vyplní dodavatel
Elektronika řídící motorizované funkce mikroskopu umístěná v externí jednotce oddělené od stativu pro eliminaci přenosu tepla a vibrací | Ano | Vyplní dodavatel
USB port na těle mikroskopu nebo řídící jednotce pro uložení a vyvolání individuálního nastavení mikroskopu pro jednotlivé uživatele pomocí osobních USB klíčů | Ano | Vyplní dodavatel
Manuální XY stolek s výměnnými inserty. Rozsah pohybu minimálně 125x80 mm | Ano | Vyplní dodavatel
Inserty pro upevnění podložních skel, petriho misek a multijamkových destiček součástí dodávky | Ano | Vyplní dodavatel
Softwarový autofokus | Ano | Vyplní dodavatel
Motorizovaný pohyb v ose Z | Ano | Vyplní dodavatel
Minimální rozsah pohybu v ose Z - 12 mm | Ano | Vyplní dodavatel
Min. 5 nastavitelných stupňů citlivosti ostření | Ano | Vyplní dodavatel
maximální rychlost posunu alespoň 5 mm/s | Ano | Vyplní dodavatel
Automatické oddálení objektivu od vzorku před změnou objektivu | Ano | Vyplní dodavatel
Automatické oddálení a pozastavení objektivu při přechodu ze suchého na imerzní objektiv a naopak | Ano | Vyplní dodavatel
Možnost nastavení parfokality pro různé třídy a typy objektivů | Ano | Vyplní dodavatel
Možnost ovládání ostření pomocí koaxiálního hrubého/jemného ostření na obou stranách stativu s nastavením min. 5 stupňů citlivosti | Ano | Vyplní dodavatel
Výklopné osvětlovací rameno pro snadnou manipulaci se vzorkem | Ano | Vyplní dodavatel
Motorizovaný kondensor pro automatickou změnu kontrastních metod. Pracovní vzdálenost min. 28 mm s min. NA 0,55 | Ano | Vyplní dodavatel
Motorizovaná aperturní clona | Ano | Vyplní dodavatel
manuální polní clona | Ano | Vyplní dodavatel
min. dva držáky pro umístění filtrů | Ano | Vyplní dodavatel
Procházející světlo LED. Min. životnost 25.000 hodin, s automatickou uzávěrkou | Ano | Vyplní dodavatel
Fázový kontrast pro 10x a 20x, 40x objektivy | Ano | Vyplní dodavatel
Možnost budoucího rozšíření o automatický DIC kontrast | Ano | Vyplní dodavatel
motorizovaný regulátor intenzity fluorescenčního záření | Ano | Vyplní dodavatel
Motorizovaná uzávěrka fluorescenčního záření | Ano | Vyplní dodavatel
Ovládání intenzity fluorescence přes ovladač osvětlení transmisního světla a SW | Ano | Vyplní dodavatel
Motorizovaný karusel fluorescenčních filtrů s min.6 pozicemi pro fluorescenční kostky | Ano | Vyplní dodavatel
Absolutní shoda všech fluorescenčních kanálů i při změně fl. Kostek při snímání různých kanálů (tolerance <1 pixel) | Ano | Vyplní dodavatel
Filtrační kostky pro DAPI, FITC, rhodamine, GFP a YFP a CY5 součástí dodávky | Ano | Vyplní dodavatel
Externí zdroj fluorescence s metalhalidovou lampou s životností min. 2000 h, s výkonem min. 120 W s možností regulace intenzity s odnímatelným IR/UV filtrem | Ano | Vyplní dodavatel
Ochrana proti zatečení imerze a médií do těla mikroskopu | Ano | Vyplní dodavatel
Motorizovaný objektivový revolver s místem pro min. 6 objektivů | Ano | Vyplní dodavatel
Objektiv s min. uvedenou barevnou korekcí : semiapochromatický objektiv 10x s min. NA 0.32, fázový | Ano | Vyplní dodavatel
Objektiv s min. uvedenou barevnou korekcí : semiapochromatický objektiv 20x s min. NA 0.40, fázový, min. prac. vzdálenost 6,5 mm s korekčním kroužkem pro sílu krycího skla | Ano | Vyplní dodavatel
Objektiv s min. uvedenou barevnou korekcí : semiapochromatický objektiv 40x s min. NA 0.60, fázový, min. prac. vzdálenost 3,2 mm s korekčním kroužkem pro sílu krycího skla | Ano | Vyplní dodavatel
monochromatická digitální HD kamera; rozlišení min: 2048 X 2048 (4,2MPIX), velikost pixelu min. 6,5 x 6,5 µm, senzor: sCMOS, rychlost: min. 40 fps, spektrální rozsah: min. 370-1100 nm, dynamický rozsah: min. 21400:1, kapacita pixelu: min. 45000 e-, rozsah expozičního času: min. 1 ms- 5s | Ano | Vyplní dodavatel
Software s následujícími základními vlastnostmi: • Modulární struktura • Možnost přidání dalších aplikačních modulů, plně integrovaných do jádrové aplikace • vytváření fotografií • řazení do alb • Vkládání popisů a měřítek • Kompletní nastavení parametrů snímání • Ovládání motorizovaných částí mikroskopu • Náhled pro srovnání a překryv jednotlivých kanálů • Export dat do běžně užívaných formátů • Nastavení tlačítek mikroskopu • Nastavení kamery • Vytváření přehledných galerií • Základní úpravu obrázků • Vkládání anotací do obrázků • Automatické ukládání všech mezikroků v procesu snímání na disk počítače • Ukládání obrázků do souhrnných souborů obsahujících všechny parametry snímání • Možnost nastavení předefinovaných profilů snímání • Nastavení kontrastu, jasu a gama pro každý snímek i při multikanálovém snímání • Vypočítávání skládání, ořezávání obrazu • Měření intenzity, délek a ploch • Online měření při zobrazení živého obrazu • Definice až 8 kanálů pro každý experiment. Každý přijímací kanál může být definován různými technikami kontrastu a s různými parametry pořízení. • Možnost pořizování časosběrných záběrů. Automatické nastavení optimálního, co nejkratšího expozičního intervalu. • Automatické zobrazení časových řad: obrazové posuvníky pro rychlý posun v rozsáhlých sadách dat. • Ovládání osy Z a SW autofokusu pro určení polohy zaostření a zachycení trojrozměrné datové sady. • Zobrazení Manipulace s 3D snímky (natáčení, posouvání, zoom) pomocí myši • Individuální nastavení intenzity, úrovně šumu, gamma a průhlednosti pro každý kanál • Možnost různých režimů projekce (např. Průhledné, maximální intenzita a hloubkové kódování) • Výběr barvy pozadí snímku • Generátor videí 3D objektů | Ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).