## Technické podmínky
Příloha č. 1 - Technické podmínky - Preparativní ultracentrifuga
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele: Sálová preparativní ultracentrifuga pro sedimentaci makromolekulárních struktur, buněčných frakcí a organel.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí povinně splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. detailním popisem konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Maximální otáčky alespoň 80 000 RPM | Ano | Vyplní dodavatel
Maximální odstředivá síla dosažitelná s výkyvným rotorem alespoň 480 000 x g | Ano | Vyplní dodavatel
Nastavení teploty v rozmezí 0°C až +40°C s krokem po 1°C | Ano | Vyplní dodavatel
Přesnost temperování +-0,5 °C nebo lepší | Ano | Vyplní dodavatel
Alespoň 10 akceleračních a 10 brzdících stupňů | Ano | Vyplní dodavatel
Nastavení času centrifugace od 1 min do 99:59 h a možnost stálé centrifugace | Ano | Vyplní dodavatel
Evakuace rotorového prostoru | Ano | Vyplní dodavatel
Detekce imbalance rotoru | Ano | Vyplní dodavatel
Automatická identifikace rotorů | Ano | Vyplní dodavatel
Jednofázové napájení 230 V / 50 Hz, přístroj musí být tolerantní ke kolísavému napětí v el. síti v rozmezí 200 V až 260 V, aby nedocházelo k přerušení nebo ukončení dlouhodobé centrifugace | Ano | Vyplní dodavatel
Konektivita USB a ethernet | Ano | Vyplní dodavatel
Z důvodu možnosti umístění v laboratori je maximální velikost (š x v x h) | 1200 x 1500 x 900 mm | Vyplní dodavatel
Maximální hmotnost | 500 kg | Vyplní dodavatel
Možnost tvorby uživatelských účtů s víceúrovňovým přístupem uživatelů, ochrana heslem | Ano | Vyplní dodavatel
Možnost programování uživatelských programů | Ano | Vyplní dodavatel
Zobrazení reálné rychlosti a teploty rotoru grafem během centrifugace, grafy ukládány do historie | Ano | Vyplní dodavatel
Při navolení používaných originálních zkumavek přístroj zamezí překročení maximální odstředivé síly konkrétních zkumavek | Ano | Vyplní dodavatel
Software pro simulaci a výpočtů separačních podmínek součástí přístroje. | Ano | Vyplní dodavatel
Přístroj zobrazuje oktuální numerickou hodnotu dosaženého vakua | Ano | Vyplní dodavatel
uživatelský manuál v tištěné formě v anglickém jazyce | Ano | Vyplní dodavatel
Doprava, instalace a zaskoleni musi byt soucasti ponuky | Ano | Vyplní dodavatel
Záruka na centrifugu alespoˇ36 měsíců | Ano | Vyplní dodavatel
Záruka na rotory alespoň 60 měsíců | Ano | Vyplní dodavatel
Úhlový titanový rotor včetně víčka a těsnění s maximální kapacitou alespoň 8 zkumavek o objemu v rozsahu 35 až 40 ml, maximální odstředivá síla alespoň 500 000 x g, možnost použití dalších lahviček a zkumavek různých objemů, alespoň však pro vzorky 10 ml o minimální odstředivé síle 400 000 x g, základní sada zkumavek/lahviček součástí dodávky
Úhlový titanový rotor včetně víčka a těsnění s maximální kapacitou alespoň 6 zkumavek o objemu v rozsahu 90 až 95 ml, maximální odstředivá síla alespoň 235 000 x g, možnost použití dalších lahviček a zkumavek různých objemů, alespoň však pro vzorky 25 ml o minimální odstředivé síle 235 000 x g, základní sada zkumavek/lahviček součástí dodávky | Ano | Vyplní dodavatel
Titanový rotor s výkyvnými závěsy s maximální kapacitou alespoň 6 zkumavek o objemu v rozsahu 12 až 15 ml, maximální odstředivá síla alespoň 288 000 x g, možnost použití dalších lahviček a zkumavek různých objemů, alespoň však pro vzorky 5 ml o minimální odstředivé síle 288 000 x g, základní sada zkumavek/lahviček součástí dodávky | Ano | Vyplní dodavatel
Titanový rotor s výkyvnými závěsy s maximální kapacitou alespoň 6 zkumavek o objemu v rozsahu 35 až 40 ml, maximální odstředivá síla alespoň 175 000 x g, možnost použití dalších lahviček a zkumavek různých objemů, alespoň však pro vzorky 25 ml o minimální odstředivé síle 175 000 x g, základní sada zkumavek/lahviček součástí dodávky | Ano | Vyplní dodavatel
Dvě preventivní prohlídky a údržby součástí dodávky | Ano | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).