## AFM + Fluorescenční mikroskop
Příloha č. 1 - Technické podmínky AFM mikroskop pro biomechanické studie kombinovaný s optickým fluorescenčním mikroskopem
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Předmětem veřejné zakázky je kombinace optického invertovaného mikroskopu a mikroskopu atomárních sil pro zobrazování bioobjektů (tkáně, buňky, biomolekuly) s možností manipulace bioobjektů a nanočástic pomocí samostatného hardwarového řešení. Konstrukce držáku vzorků - tzv. sample stage poskytne možnost provádět skenování pomocí vzorku a tím umožní studium na delších skenovacích rozměrech. Součástí sestavy má být také samostatný indentační modul pro efektivní zisk zatěžovacích charakteristik bioobjektů.
Požadované technické a funkční vlastnosti | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Systém AFM
neomezený přímý optický přístup shora pro použití standardního optického kondenzoru | ano | Vyplní dodavatel
možnost kontroly teploty vzorku | alespoň 20°C až 50°C | Vyplní dodavatel
AFM systém s otevřenou architekturou softwaru a hardwaru | ano | Vyplní dodavatel
možnost používat skenovací hroty dostupné od různých výrobců | ano | Vyplní dodavatel
držák kantilevrů vyměnitelný a sterilizovatelný | ano | Vyplní dodavatel
AFM systém musí umožnit optický přístup ke vzorku jak zespoda tak zhora | ano | Vyplní dodavatel
možnost měření netransparentních vzorků pomocí optiky, která přístupem zhora umožní měření takových vzorků | ano | Vyplní dodavatel
izolace vibrací kompletního systému včetně podkladové desky a robustní ocelový rám podstavy, aktivní izolaci vibrací o rozsahu | alespoň 0.7 – 150 Hz | Vyplní dodavatel
rozměry protivibrační podložky alespoň | 580x580x80 mm3 | Vyplní dodavatel
akustická izolace kompletního systému | ano | Vyplní dodavatel
sada základního spotřebního materiálu | minimálně 40 ks skenovacích hrotů | Vyplní dodavatel
AFM skener
systém musí umožňovat skenování na vzduchu, v kapalinách a v plynech | ano | Vyplní dodavatel
skener v parotěsném a vodotěsném provedení (skener s nezatěsněnými otvory nebude akceptován) | ano | Vyplní dodavatel
skenování hrotem (v XYZ) pro možnost trvalé optické kontroly vzorku během AFM skenování | ano | Vyplní dodavatel
skener s detektory pozice na bázi měření kapacitance | ano | Vyplní dodavatel
skenovací rozsah XY | alespoň 100 μm | Vyplní dodavatel
Z skener mechanicky oddělený od XY skeneru s rozsahem | alespoň 15 μm | Vyplní dodavatel
Šum senzoru v XY lepší než | 0.09 nm RMS | Vyplní dodavatel
Šum senzoru v Z lepší než | 0.04 nm RMS | Vyplní dodavatel
skenování v režimu closed-loop ve všech osách s možností přepnutí do režimu open-loop | ano | Vyplní dodavatel
skener s motorizovaným přiblížením s automatickou kompenzací náklonu skenovací hlavy | ano | Vyplní dodavatel
ohyb nosiče měřícího hrotu AFM monitorován opticky systémem s nízkou koherencí, λ > 780 nm | ano | Vyplní dodavatel
optické filtry omezující průnik světla laseru monitorujícího ohyb kantilevru do optické části invertovaného mikroskopu, umožňující simultánní ovládání AFM a optického mikroskopu | ano | Vyplní dodavatel
úroveň šumu detekčního systému raménka (šířka pásma 0.1 Hz až 1 kHz) | méně než 2 pm RMS | Vyplní dodavatel
frekvence snímání ohybu kantilevru | alespoň 6 MHz | Vyplní dodavatel
navigace ladění pozice laseru na kantilevru při AFM umístěném na invertovaném mikroskopu zprostředkovaná kamerou mikroskopu | ano | Vyplní dodavatel
AFM kontroler
analogové a digitální kanály pro rychlý sběr dat a kontrolu AFM | ano | Vyplní dodavatel
možnost ovládání specializovaných AFM hlav a skenerů | ano | Vyplní dodavatel
počet rychlých 14 bitových D/A převodníků pro skenovací signály | alespoň 4 | Vyplní dodavatel
počet rychlých A/D převodníků s rozlišenín 16 bit | alespoň 2 | Vyplní dodavatel
rychlost záznamu 16 bit A/D převodníků | min. 50 MHz | Vyplní dodavatel
počet dalších 18 bit A/D převodníkových kanálů | alespoň 6 | Vyplní dodavatel
vysokorychlostní digitální lock-in zesilovač | alespoň 1 | Vyplní dodavatel
další středně rychlý digitální lock-in zesilovač | alespoň 1 | Vyplní dodavatel
možnost komunikace s externími systémy zahrnující kanály | alespoň 5 digitálních vstupů a 8 digitálních výstupů | Vyplní dodavatel
Držák vzorků - sample stage
Motorizovaná piezo stage | ano | Vyplní dodavatel
sample stage umožňující skenování vzorkem se současným zachováním možnosti kombinace s fluorescenčním mikroskopem | ano | Vyplní dodavatel
rozsah skenování XYZ při využití sample stage alespoň | 200x200x200 µm³ | Vyplní dodavatel
aditivní motorizovaný posun, alespoň | 15 mm | Vyplní dodavatel
speciální držák vzorku s teplotní kontrolou pro vzorky na Petriho misce, stabilita teploty alespoň 0,1 K, možnost vstupu a výstupu pracovních roztoků, kompatibilita pro transmisní osvit standardním kondenzorem | ano | Vyplní dodavatel
držáky podporují práci se vzorky umístěnými na podložní sklíčka, petriho misky a další průhledné materiály pro simultánní měření na AFM a invertovaném optickém mikroskopu | ano | Vyplní dodavatel
Systém optického invertovaného fluorescenčního mikroskopu
Invertovaný mikroskop se stabilním kovovým stativem a nízko položeným těžištěm | ano | Vyplní dodavatel
Transmisní LED osvětlení s životností | min. 25 000 hodin | Vyplní dodavatel
Ovládání pomocí dotykové obrazovky | ano | Vyplní dodavatel
Motorizovaný + kódovaný levý a pravý boční port, prisma levý 100 % | ano | Vyplní dodavatel
Okuláry se zvětšením alespoň 10x a 22 mm zorným polem, oba nastavitelné pro dioptrickou korekci, odnímatelné plastové očnice | ano | Vyplní dodavatel
Binokulární tubus s náklonem 45°, možnost montování dvěma způsoby pro nastavení výšky, zorné pole 25 mm, nastavitelná mezioční vzdálenost 55–75 mm, naklápění tubusu pro pohodlné vkládání či vyjmutí vzorků, tubus manuálně kódovaný | ano | Vyplní dodavatel
Manuální dvoustupňové koaxiální ostření (hrubé a jemné) | ano | Vyplní dodavatel
Objektivový kódovaný revolver pro objektivy | Min. 6 pozic | Vyplní dodavatel
Pozorování ve světlém poli, fázovém kontrastu a fluorescenci | ano | Vyplní dodavatel
Planachromatický fázový objektiv 10x/0.25 | ano | Vyplní dodavatel
Plan-semiapochromatický objektiv s fluoritovou optikou 40x/0.60 s korekcí pro použití i bez krycího sklíčka, vhodné pro pozorování při IMC, fázový kontrast i fluorescenci | ano | Vyplní dodavatel
Plan-semiapochromatický imerzní objektiv s fluoritovou optikou 63x s NA | min. NA 1.30 | Vyplní dodavatel
Imerzní olej, min. 20 ml | ano | Vyplní dodavatel
Manuální kondenzor s vysokou pracovní vzdáleností a numerickou aperturou, zorné pole 25 mm, Manuální aperturní clona | Min. 70 mm, NA min. 0,3 | Vyplní dodavatel
Externí zdroj fluorescence s metalhalidovou lampou s životností, s výkonem s možností regulace intenzity s odnímatelným IR/UV filtrem | Životnost min. 2000h, výkon min. 120W | Vyplní dodavatel
Světlovodič pro externí fluorescenční zdroj, délka 2 m | ano | Vyplní dodavatel
Ochranný štít před fluorescenčním zářením | ano | Vyplní dodavatel
Min. manuální fluorescenční věž, kódovaná, ovladatelná z obou stran | Min. 6 pozic | Vyplní dodavatel
Absolutní shoda všech fluorescenčních kanálů (zero pixel shift) i při výměně fluorescenčních kostek (tolerance <1 pixel) | ano | Vyplní dodavatel
Barevně stálá teplota osvětlení při změně intenzity světla, plynule nastavitelná intenzita osvětlení | ano | Vyplní dodavatel
Filtrační úzkopásmové kostky pro DAPI, GFP a RHOD | ano | Vyplní dodavatel
C-mount 1x pro sCMOS kamery, velikost čipu s diagonálním rozměrem 18 -22 mm | ano | Vyplní dodavatel
Řídící počítačový systém
Počet jader procesoru | alespoň 4 | Vyplní dodavatel
operační paměť RAM o velikosti | alespoň 8 GB | Vyplní dodavatel
grafická karta s pamětí velikosti | alespoň 1 GB | Vyplní dodavatel
disk SSD pro operační systém, kapacita | alespoň 256 GB | Vyplní dodavatel
dva ks identických datových pevných disků, kapacita | alespoň 500 GB | Vyplní dodavatel
LCD monitor o úhlopříčce nejméně 27“, počet | alespoň 1 | Vyplní dodavatel
Software AFM
celkový počet kanálů pro monitorováníých signálů | alespoň 18 | Vyplní dodavatel
počet kanálů s online monitorováním a s FFT zpracováním signálů | alespoň 4 | Vyplní dodavatel
analýza obrazů AFM a z optického mikroskopu včetně základních, pokročilých a uživatelsky definovaných digitálních filtrů a analytických postupů | ano | Vyplní dodavatel
Systém umožňuje přesně prokládat získaný obraz z AFM a z fluorescenčního mikroskopu - proto musí být možné přímé čtení dat fluorescenční kamery do softwaru AFM | ano | Vyplní dodavatel
kalibrace optických a AFM dat na základě optického obrazu s počtem kalibračních bodů | alespoň 20 | Vyplní dodavatel
kalibrace AFM kantilevrů s na bázi termálního šumu až limitu | alespoň 3 MHz | Vyplní dodavatel
software pro pokročilé programování protokolů silové spektroskopie s neomezeným počtem definovaných segmentů silové křivky a s možností definice mnohočetných zpětných vazeb, včetně automatizovaného řízení záznamů silových křivek a jejich automatizované analýzy | ano | Vyplní dodavatel
software pro nezávislé řízení kamery optického mikroskopu, snímání obrazu s možností kalibrační úsečky a měření vzdáleností | ano | Vyplní dodavatel
software pro kontrolu externích zařízení, synchronizace záznamu analogových a digitálních spouštěcích signálů, načítání analogových a digitálních signálů | ano | Vyplní dodavatel
Operační software systému a kontroléru | Linux | Vyplní dodavatel
Neomezené množství licencí pro zpracování naměřených dat (použitelné jak v prostředí Linux tak Windows OS) | ano | Vyplní dodavatel
Modul pro manipulaci bioobjektů a nanočástic
injekční systém využívající duté kantilevery s mikrofluidními kanálky umožňující přesné sání, nebo přesnou injektáž kapaliny z/do buňky pomocí změny tlaku | ano | Vyplní dodavatel
možnost manipulace s nanočásticemi i celými buňkami (přenos) | ano | Vyplní dodavatel
držák mikrofluidních kantileverů kompatibilní s nabízeným AFM | ano | Vyplní dodavatel
Operační software kompatibilní se softwarem nabízeného AFM | ano | Vyplní dodavatel
Sondy pro manipulační injekční systém, minimálně | 10 ks | Vyplní dodavatel
Indentační modul
indentační modul pro měření zatěžovacích a odtěžovacích charakteristik biologických materiálů kompatibilní s invertovaným fluorescenčním mikroskopem | ano | Vyplní dodavatel
Záznam mechanických dat jako: Tuhost, modul pružnosti, tvrdost, tečení (creep),adheze | ano | Vyplní dodavatel
normálová síla v rozmezí | 10 µN až 10 mN | Vyplní dodavatel
Posun (displacement) maximálně | 150 µN | Vyplní dodavatel
senzor využívající kapacitní technologii, kalibrovaný | ano | Vyplní dodavatel
automatizované rozpoznání povrchu během měření (začátek měření je mimo kontakt) | ano | Vyplní dodavatel
Šum síly menší než | 750 nN | Vyplní dodavatel
Možnost sledovat indentace v reálném čase - pomocí nabízeného invertovaného mikroskopu | ano | Vyplní dodavatel
možnost měření na vzduchu, v kapalinách a v kontrolovaném fyziologickém prostředí. | ano | Vyplní dodavatel
možnost exportu surových dat | ano | Vyplní dodavatel
samostatný počítač s ovládacím softwarem | ano | Vyplní dodavatel
indentační hroty, minimálně | 2 ks | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).