Technická specifikace věci

Anaerobní box

Popis přístroje a jeho využití

Předmětem dodávky je zařízení složené z typizovaných částí (min. anaerobní box, velké přechodové komory, malé vedlejší přechodové komory, recirkulační jednotky a regeneračního systému katalyzátorů kyslíku recirkulační jednotky), určené pro experimenty s látkami (např. vzorky vodných roztoků proteinů, organických sloučenin, popř. pevných látek) v inertní atmosféře s velmi nízkým obsahem reziduálního kyslíku a atmosférické vlhkosti. Pracovním plynem je N2, jehož přívod je k jednotlivým částem boxu ovládán pomocí řídícího modulu.

Základní částí sestavy je celoprůhledný, hermeticky těsný anaerobní box s integrovanými neoprenovými rukavicemi, jehož konstrukčně technické řešení umožňuje současně i snadné vkládání/vyjmutí přístrojů do/z prostor boxu a jejich vzduchotěsné propojení mimo prostory boxu. Box bude umístěn na chemický stůl.

Nedílnou součástí sestavy jsou dvě vzduchotěsné přechodové komory pro vkládání a odběr vzorků pevně připojené k pravé straně těla anaerobního boxu, detektor monitorující obsah kyslíku uvnitř anaerobního boxu. Součástí dodávky je kompaktní chladnička pro uchovávání vzorků umístěná uvnitř boxu.

Sestava dále obsahuje samostatně stojící recirkulační jednotku zajišťující kontinuální odstraňování kyslíku inertním plynem z atmosféry boxu včetně propojení, regenerační systém pro recyklaci katalyzátorů zachycujících kyslík v recirkulační jednotce. Sestava obsahuje nezbytná napojení ke zdrojům energie, vody a inertních plynů.

Předmětem dodávky je nový, kompletní a zcela funkční systém včetně nezbytného příslušenství.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Tělo anaerobního boxu je vyrobeno z průhledného odolného plastu (např. akrylátu) o tloušťce min 12 mm, zajišťující viditelnost bez integrovaného zdroje světla a současně schopného odolávat přetlaku alespoň 24 mbar | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Tělo anaerobního boxu musí mít vnitřní pracovní plochu min 1000 x 750 x 590 mm (š x v x h); Vnější rozměry boxu včetně 2 přechodových komor nesmí překročit, z důvodu umístění na chemický stůl laboratoře, rozměry 1900 x 1000 x 700 mm (š x v x h). Stěhovatelný dveřmi 900 x 1970 mm (š x v) pro instalaci i možnou deinstalaci. Hmotnost boxu včetně přechodových komor ≤ 120 kg | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Technické řešení přední (čelní) stěny boxu obsahuje demontovatelný, vzduchotěsný panel ze stejného materiálu jako tělo anaerobního boxu, o rozměrech alespoň 900 mm (šířka) a 600 mm (výška), umožňující vložení/vyjmutí větších zařízení do/mimo prostor boxu, popř. snadnou dekontaminaci vnitřních prostor a vybavení boxu | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Součástí přední (čelní) stěny boxu jsou alespoň 3 vzduchotěsné kruhové porty s min. 3 integrovanými neoprenovými rukavicemi; každá rukavice má délku v rozsahu 750–900 mm a tloušťku neoprenu 0,5–1,0 mm | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Technické řešení upevnění rukavic umožňuje jejich výměnu za nové přímo uživatelem. Průměr kruhových portů s rukavicemi je v rozsahu 190–220 mm. Středy dvou portů jsou umístěny ve spodní části čelní stěny boxu ve výšce 200–250 mm od spodní hrany boxu, přičemž vzdálenost mezi nimi je 300–450 mm. Obě rukavice mají zároveň středy portů alespoň 300 mm od levé či pravé strany boxu. Třetí port má střed umístěn ve výšce 500–650 mm od spodní hrany boxu a zároveň je posunut o 150–250 mm vpravo vůči pravému spodnímu rukavicovému portu, pro snadnou manipulaci se zařízením μSFM nebo SFM-300 (BioLogic), které bude, po instalaci boxu, do tohoto vloženo. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Technické řešení anaerobního boxu, pracující v režimu mírného přetlaku musí garantovat při pohotovostním i pracovním zapojení boxu, reziduální obsah kyslíku uvnitř boxu méně než 2 ppm a reziduální atmosférickou vlhkost méně než 2 ppm | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Technické řešení připojení (např. potrubím nebo hadicí) anaerobního boxu ke zdrojům inertních plynů, musí zajistit kompatibilitu se zdroji stlačeného dusíku z tlakové lahve nebo generátoru dusíku, produkujícím plyn pod tlakem 3000 mbar | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Inertní plyn (N2) musí být do hlavního těla boxu vpouštěn přes filtry zachycující pevné prachové a jiné nežádoucí částice (např. filtr typu P3). | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Technické řešení musí současně umožnit operativní zastavení/spuštění cirkulace inertní atmosféry uvnitř boxu pomocí nohou (např. pedálem) umístěného pod tělem boxu | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Pravá zadní stěna anaerobního boxu bude ve výšce od spodní hrany v rozsahu 50–500 mm osazena odnímatelným vzduchotěsným panelem obsahujícím hermeticky utěsněné průchodky dodané uživatelem – 2x DB9, 2x SMA, 1x BNC, 1x Jaeger 25 pins pro přístroj µSFM, 1x Jaeger 25 pins pro přístroj SFM-300 a 2x průchodka pro vodní lázeň. Průměr každé průchodky je větší než 5 mm a nepřesahuje 60 mm. Tyto průchodky budou zajišťovat propojení přístrojů Stopped-Flow µSFM (200 x 140 x 640 mm) nebo SFM-300 (200 x 197 x 522 mm) společnosti BioLogic umístěných dle volby uvnitř boxu, s ovládacími prvky mimo tento box. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Box bude napojen do elektrické sítě 230 V/50-60 Hz, jištění 16 A | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu ) |
| Velká (hlavní) přechodová komora musí být pevně připojena k pravé stěně těla anaerobního boxu. Tělo komory a hermetické tlakové dveře jsou vyrobeny ze stejného materiálu jako tělo anaerobního boxu. Komora má vysouvací rovné dno (např. desku, plato) a musí umožnit vkládání/vyjmutí vzorků o rozměrech alespoň 120 x 120 x 450 mm (š x v x h) dovnitř/z boxu. Technické řešení musí umožnit výměnu (odsátí) atmosféry uvnitř komory max do 10 minut. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Malá (vedlejší) přechodová komora je pevně připojena k pravé stěně těla anaerobního boxu. Slouží pro zrychlené vložení/vyjmutí vzorků o rozměrech alespoň 65 x 65 x 270 mm (š x v x h) z okolní atmosféry dovnitř anaerobního boxu. Tělo komory a hermetické tlakové dveře jsou vyrobeny ze stejného materiálu jako tělo anaerobního boxu. Technické řešení musí umožnit výměnu (odsátí) atmosféry uvnitř komory max do 5 minut. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Součástí dodávky vnitřního vybavení anaerobního boxu musí být chladnička, jejíž technické řešení musí zajistit chlazení uchovávaných vzorků při teplotě 4 °C (±1 °C), ovládání on/off, nastavení a zobrazení teploty uvnitř chladničky pomocí ovládacích prvků přístupných uvnitř boxu, udržování nastavené teploty při 24/7 provozu, aniž by tepelný výkon chladničky zvýšil teplotu uvnitř boxu o více než 3 °C oproti okolní teplotě. Vnější rozměry chladničky musí být v rozmezí 250–300 mm (délka), 250–300 mm (šířka) a 350–400 mm (výška), vnitřní rozměry alespoň 220 mm (délka), 160 mm (šířka) a 210 mm (výška). | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| detektor, monitorující obsah kyslíku uvnitř boxu; technické řešení detektoru musí umožnit měření koncentrace kyslíku v rozsahu alespoň 0–50 ppm, funkčnost při teplotách v rozsahu alespoň od 0 do 40 °C a současně zobrazovat aktuální hodnotu koncentrace kyslíku uvnitř boxu s odezvou do 5 sekund (např. pomocí externího digitálního display) a v případě překročení stanovené hodnoty signalizovat např. zvukovou nebo světelnou výstrahou. |  |
| vzduchotěsná elektrická přípojka (230 V/50 Hz) s min 4 zásuvkami typu C, E, nebo F za sebou uvnitř boxu, umístěná v zadní, spodní části těla boxu. |  |
| alespoň 2 vzduchotěsné USB konektory integrované do pravé stěny boxu, zajišťující propojení elektrických zařízení uvnitř boxu se zařízeními mimo prostory boxu, |  |
| min. 2 výškově polohovatelné odkládací police umístěné na zadní stěně anaerobního boxu, každá o rozměrech alespoň 750 mm (šířka) a hloubce 150–200 mm a každá s nosností min 3 kg (pro odkládání např. špiček, zkumavek apod.) |  |
| Samostatně stojící recirkulační jednotka zajišťující výměnu, popř. dočištění vnitřní atmosféry boxu (< 2 ppm O2 i H2O), bude umístěna vedle chemického stolu s připojením do elektrické sítě 230 V/50-60 Hz. Z důvodu omezeného místa v laboratoři, nesmí rozměry jednotky přesáhnout 500 mm (šířka), 700 mm (výška) a 300 mm (hloubka). Výkon jednotky musí, v případě potřeby, umožnit kompletní výměnu atmosféry uvnitř boxu (celého objemu plynu) do 6 hodin | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Spojení boxu a recirkulační jednotky nesmí, z důvodu minimalizace mrtvého objemu dusíku mezi jednotkou a boxem, přesáhnout 3000 mm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Recirkulační jednotka obsahuje alespoň čtyři, paralelně zapojené kazety z nerezové oceli vyplněné katalyzátorem (např. měděné absorbenty) zachycující reziduální kyslík. Množství katalyzátoru v každé kazetě musí být schopno efektivně odstraňovat reziduální O2 z boxu, při konstantním zapojení boxu, po dobu min 336 hodin běžné práce. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Technické řešení zapojení kazet musí umožnit uživateli snadné připojení/odpojení vysycené kazety (regenerační cyklus), přičemž systém čištění O2 anaerobního boxu zůstává funkční se všemi zachovanými parametry, i po odpojení jedné z nich, z důvodu regenerace. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky je regenerační systém pro recyklaci kazet s katalyzátory vysycenými kyslíkem. Systém musí mít, z důvodu omezeného místa laboratoře, rozměry maximálně 300 mm (šířka), 720 mm (výška) a 250 mm (hloubka), a jeho technické řešení musí zajistit regeneraci katalyzátoru v kazetě do 10 hodin. Každá kazeta s katalyzátorem musí mít životnost minimálně 5 let nebo alespoň 150 regeneračních cyklů. Systém bude k regeneraci využívat běžně dostupných zdrojů regeneračních plynů (např. dusík, vodík) a vodního zdroje. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Přívod dusíku do těla anaerobního boxu nebo přechodových komor je uživatelem ovládán pomocí řídícího modulu. Technické řešení modulu musí umožnit postupné doplňování inertního plynu k zajištění požadované hodnoty tlaku uvnitř boxu nebo vyměnit atmosféru z velké nebo malé přechodové komory. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.