Sonikátor

Popis přístroje a jeho využití

Sonikátor, ultrazvukový homogenizátor stolního typu, sloužící k dezintegraci buněk, emulgaci, homogenizaci, dispergaci a extrakci vzorků za použití ultrazvuku, v kultivačních destičkách (min. 24 jamkových) a kádinkách.

Přístroj bude využíván k dezintegraci buněk ve větším počtu vzorků, min. 8 vzorků (2 řady po 4 vzorcích) současně ve 24 jamkové kultivační destičce, z nichž jsou v dalších krocích izolovány proteiny či proteinové komplexy.

Technické řešení sonikátoru je uzpůsobeno k vložení sondy s vyměnitelnými hroty určené k homogenizaci 
až 8 vzorků (2 řady po 4 vzorcích) současně, min. v 24 jamkové kultivační destičce.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení včetně nezbytného příslušenství.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Rozměr těla přístroje nesmí, z důvodu umístění na laboratorní stůl, přesáhnout 210 x 400 x 220 mm (š x h x v) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Připojení do elektrické sítě 230 V, 50/60 Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Nastavitelný časovač pulzů min. 1 s–24 h | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Nastavitelná amplituda až 100% | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Technické řešení sonikátoru umožnuje homogenizaci vzorků s objemy v rozsahu min. 200 μL - 250 mL | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Technické řešení sonikátoru umožňuje homogenizaci až 8 vzorků (2 řady po 4 vzorcích) současně v kultivačních destičkách (min. v 24 jamkové kultivační destičce Whatman Uniplate, katalogové číslo WHA77015102) | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečné hodnoty) |
| Integrovaná, programovatelná řídící jednotka umožňuje uživateli pomocí displeje záznam teploty sondy (°C), záznam výkonu sondy (W), nastavení a záznam časového intervalu sonikace vzorku (s), záznam zapnutí/vypnutí impulsu, nastavení a záznam amplitudy, nastavení min. 10 uživatelských programů sonikace | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečné hodnoty) |
| Dotykový displej obrazovky garantuje možnost ovládání v ochranných rukavicích (např. latexové nebo nitrilové) | Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky sonikátoru je minimálně sonda s vyměnitelnými hroty (2 řady se 4 hroty), jejíž technické řešení umožňuje homogenizaci až 8 vzorků současně minimálně v 24 jamkové kultivační destičce Whatman Uniplate (katalogové číslo WHA77015102), komora/box, jejíž technické řešení omezuje akustický hluk pocházející z ultrazvukové homogenizace, a zároveň umožňující vizuálně kontrolovat její průběh, laboratorní zvedák, umožňující zvedání min. 24 jamkové kultivační destičky Whatman Uniplate, katalogové číslo WHA77015102) uvnitř odhlučňovací komory | (Dodavatel uvede ANO/ NE, technické řešení a skutečné hodnoty) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.