Biohazard box třídy II  (4 kusy)

Popis přístroje a jeho využití

Biohazard box (dále jen box) s minimálně dvěma HEPA filtry a laminárním (vertikálním) prouděním vzduchu zajišťuje sterilitu pracovního prostoru a ochranu vzorku před kontaminací a zároveň chrání obsluhu a okolní prostředí. Box je certifikován dle normy ČSN EN 12469 a splňuje třídu bezpečnosti II.

Biohazard box bude využíván pro vědecko-výzkumné účely v laboratoři pro práci se vzorky s vyšším biologickým rizikem, například venózní a pupečníkovou krví a dalším biologickým materiálem.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Biohazard box třídy II má rozměry vnitřní pracovní plochy min. 1800 x 640 mm (š × h) a vnější rozměry v nejširším místě biohazard boxu nepřesahují 1920 × 800 mm (š × h). | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Součástí dodávky je podstavec pro box s nastavitelnou výškou, který umožňuje manuálně nastavit výšku pracovní plochy v minimálním rozsahu 750 až 950 mm. Výška boxu včetně podstavce je maximálně 2500 mm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Elektrické napájení: 230 V, 50/60 Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Motorický posun skleněné části přední stěny (dále jen přední sklo) boxu ovládaný panelem umístěným na přední straně boxu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Přední sklo je zkosené, netříštivé a jeho spodní hrana nad pracovním otvorem je bez rámu, což umožňuje pohodlnou práci v boxu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přední sklo boxu lze bez servisního zásahu a demontáže jiných částí boxu plně vyklopit do horizontální polohy a v této poloze zajistit jeho snadnější čištění. Maximální výška předního skla v horizontální pozici je do 2 m. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Uživatel může nastavit minimálně dvě pozice výšky pracovního otvoru bez zásahu servisního technika, a to minimálně v rozsahu 200-250 mm. V těchto pozicích musí být garantováno splnění parametrů proudění dle ČSN EN 12469. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Nerezová zadní stěna boxu v jakosti nerezu AISI 316 nebo AISI 316L a vyšší. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Jednodílná celonerezová vana pod pracovní plochou v jakosti nerezu AISI 316 nebo AISI 316L a vyšší, tvarem zajišťující homogenní proudění vzduchu v pracovním prostředí boxu, vnitřní prostor beze spár, ostrých hran a rohů pro snadné čištění a údržbu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Vyjímatelná pracovní plocha složená ze tří segmentů v šířce 45 – 90 – 45 cm pro snadnější manipulaci při čištění a údržbě boxu odolná vůči běžně dostupným dezinfekčním prostředkům (min. lihobenzin, Desprej a další komerčně prodávané dezinfekční prostředky na alkoholové bázi) v jakosti nerezu AISI 316 nebo AISI 316L a vyšší, otvory pro proudění vzduchu pouze v přední a v zadní části boxu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Prosklené boční stěny. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Boční stěny boxu jsou osazeny dvěma průchodkami o průměru v rozmezí 20-25 mm pro montáž ventilů a jednou samouzavíratelnou průchodkou v rozmezí 60-80 mm pro přímé vedení kabelů a hadic. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Součástí boxu jsou minimálně dvě vyjímatelné a dezinfikovatelné opěrky na ruce s výškou v maximálním rozsahu 30-50 mm umístitelné a fixovatelné v perforačních otvorech pracovní plochy. Box lze plně uzavřít s instalovanými opěrkami. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Součástí boxu je minimálně jeden fixní germicidní UV-C zářič zajišťující dezinfekci boxu s programovatelným časováním umístěný tak, aby nerušil laminární proudění a rovnoměrně ozařoval pracovní plochu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí boxu je zdroj světla o minimální intenzitě 1600 lx zajišťující dostatečné osvětlení celé pracovní plochy. Zdroj světla je umístěn tak, že neoslňuje osobu sedící u boxu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí boxu jsou minimálně čtyři elektrické bezpečnostní vnitřní zásuvky s krytím IP40 nebo vyšším. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí podstavce boxu je volně posuvná a vyjímatelná opěrka na nohy s nastavitelnou výškou v minimálním rozsahu 100 až 250 mm, uchytitelná na boční strany podstavce, s možností předozadního posuvu v minimálním rozsahu 300 až 600 mm od přední hrany boxu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Box je certifikován dle normy ČSN EN 12469. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Box obsahuje 2x HEPA filtr H14 dle ČSN EN1822 s účinností filtrace 99,995 % a filtr pevných částic pod pracovní plochou. Oba filtry spolu s dostatečnou rychlostí laminárního proudění a konstrukcí boxu zajišťují třídu čistoty v pracovním prostoru minimálně třídy 4 dle ISO 14644. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Box obsahuje minimálně dva nezávislé ventilátory s možností nastavení rychlosti laminárního proudění v minimálním rozsahu 0,36 až 0,45 m/s. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Hlučnost boxu při plném výkonu ventilátorů není vyšší než 60 dB. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Box umožňuje automatickou regulaci rychlosti laminárního proudění v závislosti na zanášení filtrů. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Box je připraven k budoucí montáži uhlíkového filtru. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Box indikuje chybová hlášení v případě nedodržení základních parametrů pro biohazard box třídy II dle normy ČSN EN 12469 (min. indikace stavu filtrů, rychlosti a laminarity proudění a správné pozice okna) akustickým a zároveň vizuálním alarmem. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Součástí dodávky je závěsná polička s minimální nosností 25 kg a rozměru šířky v rozsahu 20-25 cm a délky v rozsahu 40-50 cm umístitelná na boční pravou nebo levou stranu podstavce se zvýšenou hranou snižující riziko pádu předmětů umístěných na poličce. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Box je snadno stěhovatelný dveřmi 90 x 197 cm pro instalaci i možnou deinstalaci. | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.