Upgrade SwitchSENSE

Popis přístroje a jeho využití

Jedná se o upgrade stávající technologie ve vlastnictví zadavatele - přístroje DRX2 (Dynamic Biosensors) 
pro měření interakce biomolekul v reálném čase na verzi heliX+. Přístroj je schopen měřit hydrodynamickou frikci pro určení absolutní velikosti a tvaru interagujících molekul použitím módu vysokofrekvenčního dynamického elektrického přepínaní. Je schopen měřit v reálném čase kinetiku interakcí nezávislou na velikosti molekul skrze změny lokálního prostředí vyžitím fluorescence molekul. Přístroj musí obsahovat teplotně kontrolovatelný automatický dávkovač vzorků, teplotně kontrolovatelné prostředí pro biočip na samotné měření a dva nezávislé sondovací fluorescenční kanály, kterými je možné měřit v témže čase. Přístroj musí být plně programovatelný 
a ovladatelný použitím počítače. Stávající systém též obsahuje automatizovaný systém pro konjugaci biomolekul na DNA s výpočetní stanicí, které však nebudou upgradovány.

Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční technické řešení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Měření |
| Požadované módy měření: Molekulární dynamika/frikce Fluorescence Proximity Sensing (FPS) Fluorescence resonance energy transfer (FRET) | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Počet signálů měřitelných v reálném čase: min 4 | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Počet nezávislých fluorescenčních kanálů měřitelných v témže čase min 2 | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Teplotní kontrola měření |
| Měření při konstantní teplotě Nastavení teploty min od 10° do 70°C | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Měření při teplotních gradientech Nastavení teploty min od 10° do 70°C | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Přístroj mění teplotu rychlostí až do 10°C/min | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Sledování bodu tání rozsah min od 10°C – 70°C | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Použití destiček pro vzorky: 96 jamkové a 384 jamkové | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Kontrola teploty dávkovače vzorků Teplotní rozsah min od 4 do 40°C | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Konstrukce dávkovače pro zamezení kondenzace a odparování vzorků | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Automatické podávání čipů ze zásobníku Počet čipů v zásobníku min 5 | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Citlivost detekce kinetických interakcí |
| Disociační konstanta KD min v rozsahu od 50 fM do 1 mM | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Asociační rychlostní konstanta kON min v rozsahu od 103 M-1s-1 do 108 M-1s-1 | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Disociační rychlostní konstanta kOFF min v rozsahu od 10-6 s-1 do 20 s-1 | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečné hodnoty) |
| Kompatibilita |
| Plná kompatibilita se stávajícím automatizovaným systémem pro konjugaci biomolekul na DNA ProFire (Dynamic Biosensors) |  |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.