Semi-automatické zařízeni pro měření povrchové energie - Analyzátor kontaktního úhlu

Zařízení je určeno pro výzkum v oblasti povrchových vlastností, jmenovitě stanovení povrchové energie různých materiálů před a po povrchové úpravě. Toto zařízení bude kompaktní a samonosné tak, aby jej bylo možné postavit na standartní laboratorní stůl o velikostech pracovní plochy od 80x90 cm. Měřící zařízení bude umožňovat současné dávkování nejméně dvou různých měřicích kapalin. Zařízení bude dodáno společně se samostatným počítačem obsahujícím aktuální operační systém licencí zaručující pravidelné bezpečnostní aktualizace a měřící software speciálně vyvinutý pro toto zařízení. Měřící systém bude schopen automatické analýzy kontaktního úhlu a vyhodnocení povrchové energie standartními matematicko-fyzikálními modely.

Předmětem dodávky je nový, nepoužitý, kompletní a zcela funkční systém.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | Vepište skutečnou hodnotu |
| Typ/Model | Vepište skutečnou hodnotu |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Kompaktní a samonosné zařízení umístitelné na standartní laboratorní stůl o velikostech pracovní plochy min 80x90 cm (š x h) | Vepište ANO nebo NE |
| Zařízení bude disponovat LED zdrojem záření, vysokorychlostní kamerou, posuvným stolkem na vzorek a nejméně 2 pozicemi (držáky) pro dávkovače kapalin. | Vepište ANO nebo NE |
| Maximální rychlost kamery bude nejméně 2000 snímků za vteřinu (fps) | Vepište ANO nebo NE, skutečnou hodnotu a technické řešení |
| Rozsah sklonu kamery minimálně 4° | Vepište ANO nebo NE, skutečnou hodnotu a technické řešení |
| Minimální rozsah uhlopříčky zorného pole 5 - 12 | Vepište ANO nebo NE, skutečnou hodnotu a technické řešení |
| Stolek na vzorek bude posuvný v horizontální i vertikální rovině | Vepište ANO nebo NE |
| Dodávka bude obsahovat nejméně 2 softwarem ovládané dávkovače kapaliny typu pipeta s jednorázovými plastovými špičkami a nejméně 1 manuální dávkovač typu syringe s jehlou | Vepište ANO nebo NE, skutečnou hodnotu a technické řešení |
| Rozlišení dávkování: 0,1 µl nebo lepší | Vepište ANO nebo NE, skutečnou hodnotu a technické řešení |
| Rozsah měření kontaktního úhlu 0 až 180° | Vepište ANO nebo NE |
| Rozlišení měření kontaktního úhlu 0,1° nebo lepší | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Součástí dodávky bude PC s monitorem a s instalovaným softwarem pro ovládání dávkovačů pro sběr, analýzu a export naměřených dat | Vepište ANO nebo NE a technické řešení |
| Součástí softwaru bude také modul pro automatické měření povrchového a mezifázového napětí, kapalinového menisku a dynamického kontaktního úhlu metodou rostoucího/klesajícího objemu kapky | Vepište ANO nebo NE a technické řešení |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.