Technické podmínky

Pulzní pikosekundový laser s laditelnou vlnovou délkou

Popis zařízení a jeho využití

Pulzní laser je určený pro diagnostiku plazmatu několika různými metodami (laserem indukovaná fluorescence, příp. iniciovaná dvoufotonovou absorpcí, měření elektrického pole E-FISH, Ramanův rozptyl) a musí proto kombinovat řadu vlastností.

Zařízení musí poskytnout výstup lineárně polarizovaného laserového záření s laditelnou vlnovou délkou v rozsahu minimálně 193 – 2300 nm (případné mezery v pokrytí této spektrální oblasti nesmí být větší než 5 nm a nesmí být v oblasti 193 nm - 209 nm ani 210 nm - 380 nm), s délkou pulzu kratší než 15 ps v oblasti 193 nm - 380 nm a kratší než 30 ps v ostatních spektrálních oblastech, se spektrální šířkou záření menší než 5 cm-1 
a s opakovací frekvencí alespoň 50 Hz. Požadované energie v pulzu jsou uvedeny v tabulce níže. Nejkratší krok ladění vlnové délky ve spektrální oblasti pod 380 nm musí mít maximálně 0,01 nm. Zařízení bude využíváno zejména v UV části spektra, musí ovšem umožňovat snadné přelaďování v celé spektrální oblasti.

Zařízení dále musí poskytnout výstup lineárně polarizovaného záření s vlnovou délkou 1064 nm a 532 nm. Svazky těchto dvou vlnových délek nebudou používané zároveň, musí ale vycházet ze zařízení po stejné dráze. Toto záření musí mít délku pulzu kratší než 30 ps, energie pulzu alespoň 30 mJ pro 1064 nm a alespoň 12 mJ pro 532 nm, spektrální šířku maximálně 1 cm-1 pro 1064 nm a maximálně 1,5 cm-1 pro 532 nm, opakovací frekvenci alespoň 50 Hz. Energii IČ (1064 nm) pulzů bude možné tlumit o alespoň 50%.

Zařízení bude umožňovat externí spouštění (TTL) s neurčitostí spuštění (jitter) menší než 10 ns a se zpožděním výstupního pulzu menším než 5 mikrosekund. Zároveň zařízení umožní vysílat před laserovým pulzem synchronizační (TTL) signál s neurčitostí (jitter) maximálně  10 ps.

Zařízení umožní automatický sken přes vlnové délky, pro který obsluha zadá rozsah vlnových délek, spektrální krok a dobu, po kterou laser zůstane na jedné vlnové délce.

Zařízení bude dodáno i s odpovídajícím optickým stolem s rozměry alespoň 2,4 m X 1,2 m a tloušťkou desky alespoň 280 mm. Dále bude dodáno s počítačem řídícím experiment (včetně příslušného software). Zařízení bude napájeno střídavým proudem (50 Hz, 230 V).

Předmětem dodávky je kompletní, nová a zcela funkční sestava.

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Spektrální rozsah laditelné vlnové délky alespoň 193 – 2300 nm (v oblasti 193 – 209 nm a 210 - 380 nm bez mezer a s minimálním krokem max. 0.01 nm.) | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečné hodnoty a technické řešení) |
| Minimální energie laserového pulzu 0,08 mJ na 197 nm, 0,1 mJ na 205 nm a 207 nm, 0,16 mJ na 225 nm a 283 nm, 0,09 mJ na 306 nm, 0,06 mJ na 400 nm, 0,5 mJ na 500 nm a 600 nm, 0,3 mJ na 800 nm, 0,15 mJ na 1000 nm a 0,05 mJ na 1800 nm. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečné hodnoty a technické řešení) |
| Maximální délka pulzu v oblasti 193 nm - 380 nm: 15 ps, v ostatních oblastech: 30 ps | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Spektrální šířka záření menší než 5 cm-1 | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečné hodnoty) |
| Opakovací frekvence alespoň 50 Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Stabilita energie laserových pulzů: směrodatná odchylka energie laserových pulzů v časovém intervalu 30 s menší než 15% pro spektrální oblast 193 - 300 nm, změny délky pulzu menší než 2 ps. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečné hodnoty a technické řešení) |
| Možnost výstupního svazku s vlnovou délkou 1064 nm, maximální délkou pulzu 30 ps, energií pulzu alespoň 30 mJ, spektrální šířkou maximálně 1 cm-1 a opakovací frekvencí alespoň 50 Hz. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečné hodnoty a technické řešení) |
| Možnost výstupního svazku s vlnovou délkou 532 nm, maximální délkou pulzu 30 ps, energií pulzu alespoň 12 mJ, spektrální šířkou maximálně 1,5 cm-1 a opakovací frekvencí alespoň 50 Hz. Tento svazek musí zařízení opouštět ve stejném místě a stejným směrem, jako výše zmíněný IČ svazek. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečné hodnoty a technické řešení) |
| Stabilita energie laserových (1064 nm a 532 nm) pulzů: směrodatná odchylka energie laserových pulzů v časovém intervalu 30 s menší než 1%, drift průměrné energie pulzů maximálně o 2% během osmihodinového provozu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE skutečné hodnoty) |
| Možnost externího triggerovacího pulzu, jitter menší než 10 ns, zpoždění menší než 5 us. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečné hodnoty a technické řešení) |
| Možnost výstupního triggerovacího pulzu vysílaného v rozmezí 500 ns - 50 ns před vysláním laserového pulzu, jitter menší než 10 ps. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečné hodnoty a technické řešení) |
| Optický stůl, na kterém bude zařízení instalováno a na kterém budou probíhat experimenty. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Počítáč řídící laserovou sestavu včetně příslušného SW. Konfigurace: operační paměť minimálně 16 GB, SSD disk, interní paměť alespoň 1 TB | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Možnost nastavovat energii IČ (1064 nm) laserových pulzů v rozsahu alespoň 50 – 100 % maximální energie. | (Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečné hodnoty a technické řešení) |
| Možnost automatického skenu přes definovanou spektrální oblast. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.