## Technicke_podminky
Příloha č. 1 - Technické podmínky - Nový detektor pro SAXS kameru BioSAXS-1000
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Upgrade SAXS kamery Rigaku Bio-SAXS 1000 v jednom funkčním submodulu: náhrada stávajícího detektoru DECTRIS Pilatus 100K na konci fyzické životnosti za HPC (zkratka z anglického Hybrid Photon Counting, hybridní čítač fotonů) detektor RTG fotonů schopný v SAXS kameře Rigaku Bio-SAXS 1000 detekovat přímo (tj. např. bez mezikonverze RTG fotonů na na fotony viditelného světla) Cu Kalpha RTG fotony generované generátorem RTG záření Rigaku MicroMax 007 HF a fokusované a kolimované multivrstevnou RTG optikou "Confocal Max-Flux (CMF) SAXS Optic" Součástí upgrade SAXS kamery Rigaku Bio-SAXS 1000 bude i dodávka počítačového SW (a v případě potřeby eventuálně i počítačového HW) schopného řídit současně jak stávájící submoduly SAXS kamery Rigaku Bio-SAXS 1000, tak nově dodaný HPC detektor RTG záření.
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Uchazeč uvede ANO/NE. V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota rozměru nebo výkonu, je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud uchazeč neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "minimální požadovaná hodnota". Uchazeč níže uvedené hodnoty garantuje.)
Submodul detektor RTG záření
Polovodičový detektor RTG záření | ano | Vyplní dodavatel
Princip funkce detektoru RTG záření: přímá konverze RTG fotonů na elektronicky odečítatelný signál | ano | Vyplní dodavatel
Princip funkce detektoru RTG záření: Dvojstupňový. RTG fotony jsou nejprve převáděny na fotony viditelného světla, a až fotony viditelného světla jsou následně konvertovány na elektronicky odečítatelný signál | ne | Vyplní dodavatel
Celkový počet aktivních měřících bodů (=pixelů) detektoru | > 200 000 | Vyplní dodavatel
Počet aktivních měřících bodů (=pixelů) detektoru ve směru x (=vodorovném) | > 600 | Vyplní dodavatel
Počet aktivních měřících bodů (=pixelů) detektoru ve směru y (=svislém) | > 300 | Vyplní dodavatel
Poměr výšky (Δ y) a šířky (Δ x) jednoho aktivního bodu (= pixelu) detektoru | 3/2 > Δx/Δy > 2/3 | Vyplní dodavatel
Dynamický rozsah vyhodnocovací elektroniky detektoru (bity) | >=30 | Vyplní dodavatel
Lokální limitní rychlost detektoru (=max. počet RTG fotonů detekovatelných jedním bodem/pixelem detektoru za 1 sekundu) | >=1 x 10 ^6 | Vyplní dodavatel
Celková limitní rychlost detektoru (=max. počet RTG fotonů detekovatelných detektorem za 1 sekundu) | >=2.5 x 10 ^11 | Vyplní dodavatel
Detektor potřebuje připojení na externí chladič | ne | Vyplní dodavatel
Detektor potřebuje připojení na externí teplotní výměník | ne | Vyplní dodavatel
Detektor ke své činnosti nevyžaduje klimatizaci regulující vlhkost vzduchu a je schopen pracovat v intervalu hodnot relativní vlhkosti vzduchu (φ min, φ max). | φ min < 20% φ max > 85% | Vyplní dodavatel
Záruční doba | 24 měsíců | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).