Real-time PCR cycler

Přístroj určený pro namnožení specifických úseků genomů metodou PCR s možností kvantifikace produktu 
a analýzy v reálném čase.

Požadovaný PCR systém musí být vhodný pro studium genové exprese, pro genotypizaci, pro absolutní 
a relativní kvantifikaci PCR produktů, analýzu metylací DNA a pro rychlou a spolehlivou analýzu variability DNA molekul bez nutnosti stanovení jejich sekvence, tj. alelovou determinaci pomocí metodiky HRM (high resolution melting) ideálně se schopností rozlišit IV třídu SNPs.

Přístroj musí plně splňovat požadavky pro qPCR amplifikaci (cyklér), pro detekci (optika, CCD kamera, spektrálně optimalizované LED), pro ovládání (display/počítač/notebook s nainstalovaným ovládacím softwarem) a analýzu dat (analytický software).

Nákup bude proveden v rámci obnovy vybavení laboratoře a využíván v řešení probíhajících a také do budoucna plánovaných projektů. Protože v budoucnu se počítá s navýšením počtu analyzovaných genů a vzorků, požadujeme možnost budoucího upgradu přístroje na 384-jamkový formát bez nutnosti nákupu nového přístroje nebo rekalibrace.

Předmětem dodávky je nový, nepoužitý, kompletní a zcela funkční systém.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | Vepište skutečnou hodnotu |
| Typ/Model | Vepište skutečnou hodnotu |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Aplikace |  |
| Analýza exprese genů, absolutní kvantifikace, relativní kvantifikace, genotypizace, mutační analýza, methylační analýza, HRM | Vepište ANO nebo NE |
| Možnost specifické i nespecifické detekce amplikonu | Vepište ANO nebo NE |
| Provádění HRM (High Resolution Melting) analýz s vysokou citlivostí (ideálně se schopností rozlišit IV třídu SNPs) | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Kompatibilita s různými fluorofory (min. FAM, HEX, Texas Red, VIC, Cy5, SYBR Green, EvaGreen, ROX) a s různými typy sond (min. TaqMan) | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Možnost použití všech dostupných fluoroforů bez nutnosti výměny zdroje excitace | Vepište ANO nebo NE |
| Možnost analýzy i bez použití pasivní referenční barvy | Vepište ANO nebo NE |
| Možnost uskutečnit multiplexní analýzu několika templátů | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Provedení reakce |  |
| Validovaný reakční objem PCR reakce 10 – 100 l (pro 96-jamkovou destičku) | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Přesnost nastavení teploty gradientu: 0.3 °C nebo lepší | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Teplotní uniformita 0.5°C nebo lepší | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Možnost použít různý laboratorní plast (PCR plata pro qPCR bílé/čiré, skirted/non-skirted/semi-skirted, 0,2 ul zkumavky, resp. 8-12 stripy) | Vepište ANO nebo NE |
| Možnost používat „otevřenou chemii a plastik”, tj. nevázanost na chemii a plast výrobce přístroje a možnost použít je i od jiných výrobců | Vepište ANO nebo NE |
| Možnost analyzovat i menší počet vzorků než 96 v jednom plate/runu | Vepište ANO nebo NE |
| Možnost uložení standardní kalibrační křivky u experimentů a její import do dalších experimentů | Vepište ANO nebo NE |
| Možnost programování vlastních analýz | Vepište ANO nebo NE |
| Možnost exportovat výsledky analýz ve formátu vhodném pro import do jiných analyzačních programů (např. Qbase+) | Vepište ANO nebo NE |
| Přístroj |  |
| Přístroj musí být nový (ne repasovaný nebo používán dříve jako „demo“ předváděcí) | Vepište ANO nebo NE |
| Stolní (bench-top) provedení | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu rozměrů |
| Blok pro 96-jamkovou destičku | Vepište ANO nebo NE |
| LED zdroj světla | Vepište ANO nebo NE |
| Peltier blok na zahřívání a chlazení | Vepište ANO nebo NE |
| Excitační (min. 5) a emisní filtry (min. 5) pro detekci co nejširšího spektra fluorescenčních barev | Vepište ANO nebo NE |
| Minimální rozsah excitace/emise 450-618 nm/500-660 nm | Vepište ANO nebo NE |
| Detekční systém využívající snímaní všech jamek plata najednou ve stejném čase | Vepište ANO nebo NE |
| Přístroj bez nutnosti pravidelné údržby a kalibrace (např. před každým runem nebo po každém 10tém runu) | Vepište ANO nebo NE |
| Možnost budoucího upgradu na 384 jamkový formát bez nutnosti zakoupení nového přístroje a rekalibrace po výměně bloků | Vepište ANO nebo NE a technické řešení |
| Ovládací jednotka a software |  |
| Součástí nabídky musí být, pokud je nutná, i kontrolní jednotka k ovládání přístroje – tj. počítač nebo notebook s příslušenstvím/software potřebným k ovládání přístroje, včetně nainstalovaného analyzačního a hodnotícího software | Vepište ANO nebo NE |
| Ovládací software – k ovládání přístroje a nastavení runů | Vepište ANO nebo NE |
| Analyzační software – k analýze a vyhodnocení absolutní kvantifikace, relativní kvantifikace, endpoint genotypizaci a genotypizace pomocí křivky tání (HRM) | Vepište ANO nebo NE |
| Možnost nainstalovat analyzační software příp. softwary na vícero počítačů (min. 5) bez nutnosti dokupování licence | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.