# Popis kontroly

  - Níže popsaný postup kontroly se použije při kontrole vzorků dodaných vybraným dodavatelem před uzavřením smlouvy dle odst. 9.2. a 9.3. zadávací dokumentace v souladu s ust. § 104 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

  - Vybraný dodavatel poskytne zadavateli pro účely kontroly:

    - 1 ks plně obsazené krabičky (96 ks) 0.26 ml kryotub dle bodu 1.1. přílohy č. 2 zadávací dokumentace (dále jen „cenová kalkulace“),

    - 1 ks plně obsazené krabičky (96 ks) 1.0 ml kryotub dle bodu 1.2. cenové kalkulace,

    - 1 ks plně obsazené krabičky (48 ks) 1.9 ml kryotub dle bodu 1.3. cenové kalkulace,

    - 1 ks prázdné krabičky pro 1.0 ml kryotuby s 10 ks 1.0. ml zavíčkovanými kryotubami.

  - Všechna zařízení, které budou během kontroly používána (tj. zejména robotické rameno „iSWAP“ systému Hamilton Microlab STAR Liquid Handling System, „cherry picking gripper“ a „SBS gripper“ systému ASKION C-line HS200M), jsou nastavena na přesné rozměry vybraných typů FluidX kryotub i krabiček (tedy 0.26 ml, 1 ml, 1.9 ml).

  - Kontrola proběhne v místě plnění – RECETOX Masarykova univerzita, areál Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, pavilon D29BB), místnost 2S104.

# Postup kontroly

  - Čitelnost 2D a 1D kódů, kontrola rozměrů kryotub a krabiček a způsobu zavíčkování

    - Při kontrole bude otestována čitelnost 2D a 1D kódů na skeneru pro SBS i kryo formáty/SAFE READ - Mulit Express (DMTR-EX-MR-CP + BCRR) od výrobce Ziath níže popsaným způsobem:

| Předmět plnění | Popis předmětu plnění | Způsob testu |
| --- | --- | --- |
| 0.26 ml tubes | capped, racked; 10 racks/960 tubes, Data matrix code on base, 68-0301-11 | Vložení plně obsazené krabičky na skenovací plochu (96 ks kryotub). Úspěšnost testu je podmíněna přečtením všech 2D kódů kryotub a správným přečtením 1D kódu na straně krabičky. |
| 1.0 ml tubes | capped, racked; 10 racks/960 tubes, Data matrix code on base, 1D code and human readable number on side 68-1003-11 | Vložení plně obsazené krabičky na skenovací plochu (96 ks kryotub). Úspěšnost testu je podmíněna přečtením všech 2D kódů kryotub a správným přečtením 1D kódu na straně krabičky. |
| SBS racks for 1.0 ml tubes | FluidX 96-Format, HighBase Rack; 10 racks 66-51020 | Krabička je vložena na skenovací plochu prázdná nebo s několika kusy (např.10 ks) 1.0 ml kryotub. Úspěšnost testu je podmíněna správným přečtením 1D kódu na straně krabičky a jsou-li obsazeny některé pozice krabičky kryotubami, pak i správným přečtením jejich 2D kódu. |
| 1.9 ml tubes | capped, racked; 10 racks/480 tubes, Data matrix code on base, 1D code and human readable number on side 65-7643 | Vložení plně obsazené krabičky na skenovací plochu (48 ks kryotub). Úspěšnost testu je podmíněna přečtením všech 2D kódů kryotub a správným přečtením 1D kódu na straně krabičky. |

    - Čitelnost 2D a 1D kódů bude ověřena na skeneru pipetovacího robota - Hamilton Microlab STAR Liquid Handling System + LabElite DeCapper níže uvedeným způsobem:

| Předmět plnění | Popis předmětu plnění | Způsob testu |
| --- | --- | --- |
| 0.26 ml tubes | capped, racked; 10 racks/960 tubes, Data matrix code on base, 68-0301-11 | Vložení plně obsazené krabičky na chladící plochu pipetovacího robota. Hodnocena bude správnost úchytu krabičky pohyblivým ramenem „iSWAP“ a následně správnost přečtení 1D kódu krabičky a 2D kódů kryotub po robotickém přemístění krabičky na skenovací plochu zařízení LabEliteDecapper. Úspěšnost testu je podmíněna přečtením všech 2D kódů kryotub a správným přečtením 1D kódu na straně krabičky. |
| 1.0 ml tubes | capped, racked; 10 racks/960 tubes, Data matrix code on base, 1D code and human readable number on side 68-1003-11 | Vložení plně obsazené krabičky na chladící plochu pipetovacího robota. Hodnocena bude správnost úchytu krabičky pohyblivým ramenem „iSWAP“ a následně správnost přečtení 1D kódu krabičky a 2D kódů kryotub po robotickém přemístění krabičky na skenovací plochu zařízení LabEliteDecapper. Úspěšnost testu je podmíněna přečtením všech 2D kódů kryotub a správným přečtením 1D kódu na straně krabičky. |
| SBS racks for 1.0 ml tubes | FluidX 96-Format, HighBase Rack; 10 racks 66-51020 | Vložení krabičky na chladící plochu pipetovacího robota. Hodnocena bude správnost úchytu krabičky pohyblivým ramenem „iSWAP“ a následně správnost přečtení 1D kódu krabičky po robotickém přemístění krabičky na skenovací plochu zařízení LabEliteDecapper. Jsou-li některé z pozic obsazeny kryotubami, pak bude hodnocena i správnost přečtení 2D kódů kryotub. Úspěšnost testu je podmíněna přečtením všech 1D kódu na straně krabičky. |
| 1.9 ml tubes | capped, racked; 10 racks/480 tubes, Data matrix code on base, 1D code and human readable number on side 65-7643 | Nebude testováno. |

    - Čitelnost 2D a 1D kódů bude ověřena na skeneru skladovacího systému přístrojů ASKION C-line HS200 M.

    - HS200M-1

| Předmět plnění | Popis předmětu plnění | Způsob testu |
| --- | --- | --- |
| 0.26 ml tubes | capped, racked; 10 racks/960 tubes, Data matrix code on base, 68-0301-11 | Naskladnění a následné vyskladnění jedné plně obsazené krabičky (96 kryotub). Hodnocena bude správnost manipulace kryotub robotickým ramenem a čitelnost 2D kódů kryotub a 1D kódu krabičky. Úspěšnost testu je podmíněna přečtením všech 2D kódů kryotub a správným přečtením 1D kódu na straně krabičky, správným naskladněním a následně vyskladněním všech 96 ks kryotub robotickým ramenem zařízení. |
| 1.0 ml tubes | capped, racked; 10 racks/960 tubes, Data matrix code on base, 1D code and human readable number on side 68-1003-11 | Naskladnění a následné vyskladnění jedné plně obsazené krabičky (96 kryotub). Hodnocena bude správnost manipulace kryotub robotickým ramenem a čitelnost 2D kódů kryotub a 1D kódu krabičky. Úspěšnost testu je podmíněna přečtením všech 2D kódů kryotub a správným přečtením 1D kódu na straně krabičky, správným naskladněním a následně vyskladněním všech 96 ks kryotub robotickým ramenem zařízení. |
| SBS racks for 1.0 ml tubes | FluidX 96-Format, HighBase Rack; 10 racks 66-51020 | Krabička je do skladovacího systému vložena s několika kusy 1.0 ml kryotub (např. 10 ks). Úspěšnost testu je podmíněna přečtením všech 2D kódů kryotub a správným přečtením 1D kódu na straně krabičky, správným naskladněním a následně vyskladněním všech kryotub robotickým ramenem zařízení |
| 1.9 ml tubes | capped, racked; 10 racks/480 tubes, Data matrix code on base, 1D code and human readable number on side 65-7643 | Naskladnění a následné vyskladnění jedné plně obsazené krabičky (48 kryotub). Hodnocena bude správnost manipulace kryotub robotickým ramenem a čitelnost 2D kódů kryotub a 1D kódu krabičky. Úspěšnost testu je podmíněna přečtením všech 2D kódů kryotub a správným přečtením 1D kódu na straně krabičky, správným naskladněním a následně vyskladněním všech 48 ks kryotub robotickým ramenem zařízení. |

    - HS200M-2

| Předmět plnění | Popis předmětu plnění | Způsob testu |
| --- | --- | --- |
| 0.26 ml tubes | capped, racked; 10 racks/960 tubes, Data matrix code on base, 68-0301-11 | Naskladnění a následné vyskladnění jedné plně obsazené krabičky (96 ks kryotub). Hodnocena bude správnost manipulace kryotub robotickým ramenem a čitelnost 2D kódů kryotub a 1D kódu krabičky. Úspěšnost testu je podmíněna přečtením všech 2D kódů kryotub a správným přečtením 1D kódu na straně krabičky, správným naskladněním a následně vyskladněním všech 96 ks kryotub robotickým ramenem zařízení. |
| 1.0 ml tubes | capped, racked; 10 racks/960 tubes, Data matrix code on base, 1D code and human readable number on side 68-1003-11 | Naskladnění a následné vyskladnění jedné plně obsazené krabičky (96 ks kryotub). Hodnocena bude správnost manipulace kryotub robotickým ramenem a čitelnost 2D kódů kryotub a 1D kódu krabičky. Úspěšnost testu je podmíněna přečtením všech 2D kódů kryotub a správným přečtením 1D kódu na straně krabičky, správným naskladněním a následně vyskladněním všech 96 ks kryotub robotickým ramenem zařízení. |
| SBS racks for 1.0 ml tubes | FluidX 96-Format, HighBase Rack; 10 racks 66-51020 | Krabička je do skladovacího systému vložena s několika kusy 1.0 ml kryotub (např. 10 ks). Úspěšnost testu je podmíněna přečtením všech 2D kódů kryotub a správným přečtením 1D kódu na straně krabičky, správným naskladněním a následně vyskladněním všech kryotub robotickým ramenem zařízení |
| 1.9 ml tubes | capped, racked; 10 racks/480 tubes, Data matrix code on base, 1D code and human readable number on side 65-7643 | Nebude testováno. |

  - Zkušební zamrazení

  - Kontrola funkčnosti, kvality a kompatibility kryotub s přístrojem ASKION C-line HS200 M bude spočívat ve zkušebním zamrazení předložených kryotub. Úspěšnost kontroly je podmíněna správným transportem robotickým ramenem, nepoškozením kryotuby po zamrazení a úspěšném uchování látky v ní uskladněné.