## Příloha č. 1 Smlouvy
Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění |  |  | Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Automatizovaný mikroskop/analyzátor buněčných kultur v reálném čase pro LF MU
TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem |  |  | TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Obecné požadavky zadavatele na přístroj (zařízení) jako celek: Jedná se o komplexní platformu pro real-time live-cell imaging za fyziologických podmínek, disponující automatizací, multi-user rozhranním a pokročilým analyzačním softwarem produkujícím hotové publikační výstupy. Platforma je včetně dílčích podsystémů (kromě inkubátoru) poskytována jako funkční celek.
Platforma disponuje těmito záladními podsystémy: 1) Inkubační a mikroskopická hadrwarová jednotka pro uložení vzorků ve fyziologických podmínkách a sběr primárních dat 2) Kontrolní hardwarová jednotka zajišťující ovládání inkubační/mikroskopické jednotky, vzdálený přístup, analýzu primárních dat a datové úložiště 3) Specializované plně kompatibilní softwarové moduly pro pokoročilou analýzu a následnou tvorbu publikačních výstupů
Položka č. 1 Inkubační a mikroskopická hadrwarová jednotka pro uložení vzorků ve fyziologických podmínkách a sběr primárních dat |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce/dodavatel
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Kontrola fyziologických podmínek systém automatického snímání a analýzy obrazu musí pracovat a snímat obrazy ze standardního inkubátoru pro tkáňové kultury a umožňovat přesnou kontrolu teploty, vlhkosti a koncentrace CO2 a kyslíku |  | ANO | vyplní dodavatel
Pořizování snímků optika systému se musí automaticky pohybovat na zobrazované oblasti, nádoby s buněčnými kulturami se v průběhu analýzy nesmějí hýbat, stacionární optika a manuální posuv podstavce mikroskopu nejsou přijatelné |  | ANO | vyplní dodavatel
Prostupnost |  | systém musí být schopen současně zobrazovat a analyzovat libovolnou kombinaci alespoň 6 testovacích destiček, které odpovídají standardu ANSI / SLAS pro testovací desky, patří mezi ně 384-jamkové mikrotitrační destičky, 96-jamkové mikrotitrační destičky, 48-jamkové destičky, 24-jamkové destičky, 12-jamkové destičky a 6-jamkové destičky | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Versatilita |  | na každé testovací desce musí být možné spustit jinou aplikaci, přičemž paralelně může běžet alespoň 6 různých aplikací | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Kompatibilita |  | systém musí umožňovat použití následujících formátů pro kultivaci buněk - kultivační lahve 75 cm2, kultivační lahve 25 cm2, 92.6 cm2 Roboflask, 500 cm2 Tripleflask, 84 cm2 Autoflask, kultivační lahve 225 cm2, kultivační lahve 185 cm2, kultivační lahve 182 cm2, kultivační lahve 175 cm2, kultivační lahve 162 cm2, kultivační lahve 150 cm2, 35 mm misky, 60 mm misky, 100 mm misky, 150 mm misky, podložné sklíčka s komůrkou, podložné sklíčka „micro“ formátu, použití dalších formátů mimo výše uvedené není vyloučeno | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Přesnost při pořizování snímku automatizovaný zobrazovací systém se musí být schopný v průběhu analýzy vrátit na stejné místo záchytu obrazu opakovaně a bez jakékoliv odchylky |  | ANO | vyplní dodavatel
Parametry optické jednotky |  | systém musí mít vysokorozlišovací optiku s fázovým kontrastem a dvě fluorescenční vlnové délky – červená: excitace 565–605 nm, emise 625–705 nm; zelená: excitace 440–480 nm, emise 504–544 nm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Automatizace |  | systém musí mít plně automatizovaný provoz bez nutnosti manuálního zásahu po dobu minimálně 28 dní nebo déle, a musí být navržen tak, aby bylo možné automatické ostření a nastavení expozice během tohoto časového úseku | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Detekce fluorescence |  | fluorescenční optika musí být schopna zachytávat signál z barviček - standardní interkalující DNA barviva, fluorescein nebo fluoresceinové deriváty, GFP, YFP, Alexa 488, YoPro-3, mKate2, atd. | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Objektivy |  | systém musí mít na automatizovaném revolveru následující objektivy - 4x PLAN, 10x PLAN FLUOR a 20x PLAN FLUOR; | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Doplňující specifikace |  | systém musí mít CMOS nebo CCD detektor s nízkou hladinou šumu při čtení a detektor s lineární odezvou na změny fluorescence; optika systému s vysokým rozlišením musí zobrazovat standardní desky pro tkáňové kultury s minimálně 384 jamkami bez ovlivnění bočními stěnami nebo menisku | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Rozměry |  | systém se musí vejít do CO2 inkubátoru o objemu 240 L, resp. o jednotlivých vnitřních rozměrech přibližně 590 mm x 620 mm x 630 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Položka č. 2 Kontrolní hardwarová jednotka zajišťující ovládání inkubační/mikroskopické jednotky, vzdálený přístup, analýzu primárních dat a datové úložiště |  |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce/dodavatel
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  |  | Účastníkem nabízená hodnota
Základní funkce systém musí vykonávat zobrazování neporušených buněk ve vybraných nádobách a zahrnovat software pro navigaci a posun v obraze |  | ANO | vyplní dodavatel
Základní schopnost softwaru software musí být schopen vytvářet růstové křivky buněk kultivovaných ve 2D kulturách (růst buněk v čase) a pozorované v procházejícím světle a bez nutnosti značení buněk |  | ANO účastník uvede přesný název SW | vyplní dodavatel - uvede: - přesný název/označení SW - bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Pokročilá schopnost softwaru software musí být schopen aplikovat masky, kvantifikovat je a generovat křivky v čase, založené na fluorescenčních metrikách včetně, ale bez omezení na - počet fluorescenčních signálů, průměrná plocha fluorescence, celková plocha fluorescenčního signálu, konfluence fluorescenčního signálu, střední intenzitu fluorescence, průměrnou integrovanou intenzitu fluorescence a excentricitu fluorescence |  | ANO | vyplní dodavatel
Konektivita ovládání systému musí být možné přes počítačovou síť, přičemž software nainstalovaný na kterémkoliv počítači koncového uživatele musí být schopen vykonávat kontrolu nad automatizovaným zobrazováním a analýzou |  | ANO | vyplní dodavatel
Přístupnost k dispozici musí být neomezený počet licencí uživatelského software, uživatelský software na počítači koncového uživatele nesmí být spouštěn s nutností použití licenčního klíče nebo disku |  | ANO | vyplní dodavatel
Garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru po dobu živostnosti přístroje minimálně po dobu 10 let |  | ANO | vyplní dodavatel
Úložiště |  | kapacita úložiště dat v systému musí být alespoň 16 TB, ve formě RAID, s možným rozšířením až do 49 TB | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Doplňující specifikace |  | přístroj musí mít systém pro kalibraci fluorescence, který umožňuje srovnání metrik založených na fluorescenci odvozených od obrazů z různých nástrojů stejného typu, kalibrační systém musí také umožňovat srovnání hodnot intenzity pro snímky, které jsou zachyceny různými objektivy a v různých dobách pořízení, kalibrace musí umožnit automatickou korekci posunu kamery, tvaru osvětlení a signálu pozadí ze zdrojů, jako je protékání světla a autofluorescence optických prvků (např. korekce tmavého pole a plochého pole) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Položka č. 3 Specializované kompatibilní softwarové moduly pro pokoročilou analýzu dat a následnou tvorbu publikačních výstupů
Účastníkem nabízená hodnota
3a | Modul pro analýzu migrace/invaze buněk včetně případného nezbytného hardwarového příslušenství. | Umožňuje připravit podmínky simulující iv-vivo prostředí a následně analyzovat fyziologické procesy migrace a invaze buněk v rámci tkáňové kultury účastník uvede přesný název SW modulu | vyplní dodavatel - uvede: - přesný název/označení SW modulu - bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
3b | Modul pro analýzu neadherentních buněk | Umožńuje pokročilou analýzu buněk volně distribuovaných v suspenzi kultivačního média. účastník uvede přesný název SW modulu | vyplní dodavatel - uvede: - přesný název/označení SW modulu - bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
3c | Modul pro analýzu chemotaxe buněk | Umožňuje pokročilou analýzu fyziologických procesů chemotaxe v rámci tkáňové kultury účastník uvede přesný název SW modulu | vyplní dodavatel - uvede: - přesný název/označení SW modulu - bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
3d | Modul pro analýzu sferoidů | Umožňuje pokročilou analýzu fyziologických procesů buněk v interakci s modelovými strukturami - sferoidy. účastník uvede přesný název SW modulu | vyplní dodavatel - uvede: - přesný název/označení SW modulu - bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Garance funkčnosti softwaru a systému jako celku (zachování jeho vlastností a stability) bez nutnosti placeného upgrade softwaru po dobu živostnosti přístroje minimálně po dobu 10 let |  | ANO | vyplní dodavatel
takto označené buňky vyplní účastník v rámci zpracování své nabídky