## 01_TS_L8U
Upgrade konfokálního mikroskopu Zeiss LSM800
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Upgrade invertovaného mikroskopu Zeiss AxioObserver.Z1 s konfokálním nástavcem Zeiss LSM800 o LED osvětlení pro excitaci fluorescenčního signálu a jeho snímání v epifluorescenčním režimu. LED osvětlení se skládá ze samostatně ovladatelných LED diod. LED diody lze nezávisle na sobě vypínat a zapínat a kontrolovat intensitu signálu. Uprade obsahuje multipásmové filtry pro snímání více fluorochromů bez nutnosti výměny filtrové kostky - pouze zapnutí/vypnutí excitační LED diody. Součástí dodávky je externí ovládací panel, který umožňuje kontrolu LED mimo software ZEN. Pro minimalizaci fluktuace osvětlení je výstupní signál každé LED monitorován a podle naměřeného výkonu systém automaticky upravuje výkon LED, aby výstupní intenzita byla vždy stejná. Tím je dosaženo stabilního výstupu každé LED diody po celou dobu životnosti systému. LED diody jsou napojeny na mikroskop přímo bez světlovodiče. Ovládání LED diod musí být plně integrováno v řídícím software mikroskopu ZEN a nesmí nijak ovlivnit stávající funkce připojeného konfokálního nástavce LSM800. Součástí upgrade je i nový řídící počítač fungující pod operačním systémem Windows 10. Řídící počítač musí zajišťovat plnou funkcionalitu software ZEN a práci mikroskopu v epifluorescenčním i konfokálním režimu. Dodávka obsahuje montáž, instalaci software ZEN, nastavení a přenos všech konfiguračních nastavení z vyměnovaného počítače a kalibraci konfokálního systému. Záruční doba na všechny komponenty minimálně 12 měsíců.
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni) | Minimální požadovaná hodnota (hodnotou "ANO" se rozumí fyzická přítomnost funkce nebo dílu v zařízení, popřípadě ostatních funkčních celcích, v celém rozsahu dle popisu daného dílu či funkce. Není přípustné, aby instalování jedné funkce nebo dílu fyzicky vylučovalo instalování a neomezenou funkčnost jiné požadované funkce či dílu.) | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. popisem, konkrétním odkazem na technické listy, hardwarové nebo softwarové řešení, výkresy apod.)
LED modul s LED diodami o těchto vlnových délkách.
LED dioda s rozsahem o vlnové délce 385/30 nm nebo menším pro excitaci DAPI a podobné | ANO | Vyplní dodavatel
LED dioda s rozsahem o vlnové délce 420/50 nm nebo menším pro excitaci CFP a podobné | ANO | Vyplní dodavatel
LED dioda s rozsahem o vlnové délce 470/50 nm nebo menším pro excitaci GFP a podobné | ANO | Vyplní dodavatel
LED dioda s rozsahem o vlnové délce 510/50 nm nebo menším pro excitaci YFP a podobné | ANO | Vyplní dodavatel
LED dioda s filtry pro rozdělení signálu na excitaci s rozsahem 555/30 nm nebo menším a rozsahem 590/30 nm nebo menším | ANO | Vyplní dodavatel
LED dioda s rozsahem o vlnové délce 630/40 nm nebo menším pro excitaci Cy5 a podobné | ANO | Vyplní dodavatel
Životnost jednotlivých LED | 15 000 hodin | Vyplní dodavatel
Externí ovládací panel pro softwarově nezávislou kontrolu LED | ANO | Vyplní dodavatel
Monitoring výstupního signálu jednotlivých LED diod | ANO | Vyplní dodavatel
Fluorescenční filtry
Kostka s multipásmovým filtrem pro současné snímání těchto fluorochromů - DAPI, GFP, Cy3 a Cy5. Set obsahuje dichromatické zrcátko a emisní filtr. Kostka obsahuje čip pro automatické rozpoznávání mikroskopem. | ANO | Vyplní dodavatel
Kostka s multipásmovým filtrem pro současné snímání těchto fluorochromů - CFP, YFP, mCherry. Set obsahuje dichromatické zrcátko a emisní filtr. Kostka obsahuje čip pro automatické rozpoznání mikroskopem. | ANO | Vyplní dodavatel
Řídící jednotka
CPU procesor, počet jader | 4 | Vyplní dodavatel
operační RAM paměť | 64 GB | Vyplní dodavatel
grafická karta vhodná pro výpočty s pamětí | 2 GB | Vyplní dodavatel
výstup grafické karty pro připojení monitoru | 2 x display port | Vyplní dodavatel
síťová karta s připojenímím | 2 x 10 GbE RJ45 | Vyplní dodavatel
SSD disk s kapacitou | 256 GB | Vyplní dodavatel
HDD disk s kapacitou | 6 TB | Vyplní dodavatel
Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).