Přenosný ruční rentgenový spektrometr

Jedná se o přenosný ruční rentgenový spektrometr, který slouží k stanovení prvkového složení hornin 
a půd přímo v terénu. Přístroj lze také použít v laboratoři. Stanovení prvkového složení hornin přímo 
na výchozu je rychlé a dostatečně přesné, aby umožnilo fundované rozhodování přímo v terénu. Přístroj je využíván pro hodnocení půd a dnových sedimentů při monitoringu kvality životního prostředí. Jedná se o nedestruktivní analýzu vhodnou také pro mineralogické a archeologické exponáty. Přístroj je plánováno využít v rámci diplomových a bakalářských prací a dále pro projekty, které se zabývají mineralogickým a petrografickým složením vrtných jader, hlušinového materiálu, hodnotí aktuální stav dnových a říčních sedimentů.

Předmětem dodávky je nové, nepoužité, kompletní a zcela funkční zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | Vepište skutečnou hodnotu |
| Typ/Model | Vepište skutečnou hodnotu |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Ruční rentgenový spektrometr, robustní provedení, krytí IP54 | Vepište ANO nebo NE |
| Rozsah měřených prvků od Mg po U | Vepište ANO nebo NE |
| Rtg. lampa 50kV, 5W, 500 μA | Vepište ANO nebo NE |
| Možnost měření těžkých prvků na K-čarách s 50kV | Vepište ANO nebo NE |
| SDD detektor s graphenovým okénkem a mechanickou ochranou proti poškození i během měření | Vepište ANO nebo NE a technické řešení |
| Jednoduchý export výsledků, tisk protokolů o měření, možnost porovnávání/vyhodnocování spekter v PC, možnost stahování výsledků přes WiFi | Vepište ANO nebo NE |
| Stolní stojan | Vepište ANO nebo NE |
| Vestavěná GPS jednotka | Vepište ANO nebo NE |
| Během jedné analýzy lze sejmout až 4 spektra za různých budících podmínek – pro dosažení nejlepší citlivosti, nejlepších detekčních limitů a nejkratší doby analýzy. Čtyři kroky – 6kV, 12kV, 40kV, 50kV | Vepište ANO nebo NE |
| Zabudovaný interní standard pro automatickou kalibraci | Vepište ANO nebo NE |
| 2 zabudované kamery (mikro a makro) | Vepište ANO nebo NE a technické řešení |
| Výdrž baterie min 5 hodin | Vepište ANO nebo NE a skutečnou hodnotu |
| Součástí dodávky je notebook s nainstalovaným operačním systémem (Microsoft Windows 10) k vyhodnocení naměřených dat. Min. konfigurace: procesor 2,4 GHz, CPU Mark 8200 operační paměť 8 GB SSD disk s pamětí 512 GB obrazovka 15´´ WiFi6, Thunderbolt 3 | Vepište ANO nebo NE, skutečné hodnoty a technické řešení |
| Spektrometr spadá do kategorie drobných zdrojů ionizujícího záření - má tzv. ohlašovací povinnost. Dodavatel musí zajistit veškerou agendu spojenou s jeho dovozem ze zahraničí a přihlášením v ČR. | Vepište ANO nebo NE |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.