Generátory plynů

Popis přístroje a jeho využití:

Předmětem dodávky je sestava generátorů plynů pro laboratoř plynové chromatografie zajišťující nepřetržitou dodávku plynů. Jmenovitě se jedná o generátory vodíku, dusíku a čistého vzduchu. Součástí dodávky je 
i nezbytné příslušenství - zásobní lahev na vodu ke generátoru vodíku a vzduchový kompresor, který je zdrojem vzduchu pro generátory dusíku a čistého vzduchu. Všechna zařízení musí být kompaktních rozměrů a musí být vzájemně stohovatelná kvůli omezenému prostoru pro instalaci.

Předmětem dodávky je nová, kompletní a zcela funkční sestava generátorů plynů, včetně nezbytného příslušenství, odborné instalace a napojení na stávající laboratorní rozvody.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce | Vepište skutečnou hodnotu |
| Typ/Model | Vepište skutečnou hodnotu |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem* |
| --- | --- |
| Vzduchový kompresor |
| Umožňuje přímé a současné napojení na generátor dusíku i generátor čistého vzduchu a zásobuje je stlačeným vzduchem | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Hlučnost kompresoru méně než 55 dB | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Pracovní tlak nejméně 115 psi (7.93 bar) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Stohovatelný s níže definovanými generátory plynů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Generátor čistého (nulového) vzduchu |
| Produkuje suchý a čistý vzduch (nulový) sloužící jako palivo pro FID detektory plynových chromatografů | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Průtok vzduchu nejméně 1,45 l/min (litrů za minutu) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Výstupní tlak vzduchu nejméně 75 psi (5,17 bar) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Obsah uhlovodíků v nulovém vzduchu < 0,06 ppm (méně než) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Doba ustálení po spuštění přístroje méně než 65 minut | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Generátor dusíku |
| Produkuje dusík použitelný jako nosný, pomocný (make-up a referenční plyn v plynové chromatografii | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dosušení produkovaného dusíku s využitím molekulových sít a adsorpce za měnícího se tlaku (Pressure Swing Adsorption – PSA) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Přečistění katalytickou oxidací | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Čistota produkovaného dusíku > 99.9995 % (více než) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Obsah uhlovodíků < 0,07 ppm (méně než) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Průtok dusíku nejméně 995 ml/min (mililitrů za minutu) |  |
| Výstupní tlak dusíku nejméně 75 psi (5,17 bar) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Doba ustálení po spuštění přístroje méně než 95 minut | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Generátor vodíku |
| Produkce vodíku pomocí elektrolýzy s proton-výměnnou membránou (Proton Exchange Membrane – PEM) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Dosušení produkovaného vodíku s využitím molekulových sít a adsorpce za měnícího se tlaku (Pressure Swing Adsorption – PSA) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Produkovaný vodík je svou čistotou, která činí nejméně 99,9999 %, vhodný jako nosný plyn pro plynovou chromatografii a zároveň jako palivo pro FID detektor | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Průtok vodíku nejméně 245 ml/min (mililitrů za minutu) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Výstupní tlak vodíku nejméně 95 psi (6,55 bar) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Spotřeba vody méně než 1,3 l/den (litrů za den) | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Externí zásobní nádoba na vodu o objemu nejméně 4 litry je součástí dodávky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Interní čidlo detekující únik vodíku s funkcí automatického odstavení výrobníku | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Další požadavky |
| Zařízení jsou vzájemně stohovatelná a v půdorysu nepřekračují rozměr 65 × 50 cm | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Požadavky na napájení u každé jednotky: 230 V, 50/60 Hz | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Napájecí kabely ke každému přístroji, nebo modulu součástí dodávky | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Předvedení zařízení určeného k dodání a ověření technických parametrů u zadavatele, dodavatele nebo na jiném referenčním pracovišti na vyžádání | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je nezbytné příslušenství a odborné připojení všech generátorů na stávající laboratorní rozvody | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Bezplatné preventivní prohlídky po dobu záruční doby min. 1x ročně na vyzvání | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Záruka na jednotlivé součásti 2 roky | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů  NE, je to důvod pro vyloučení účastníka z další účasti ve výběrovém řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.