Systém automatického odpařování vzorků

Popis přístroje a jeho využití

Zařízení slouží k odpařování organických rozpouštědel z extraktů vzorků za pomoci inertního plynu. Objem extraktu před odpařováním je obvykle 50 ml nebo méně. Odpařování je ukončeno automaticky po dosažení objemu v rozsahu 0,5-1 ml s využitím hladinového senzoru a/nebo po uplynutí nastaveného času. Současně je možné odpařovat alespoň 12 vzorků. Nádobky se vzorkem jsou umístěny ve vyhřívaném suchém bloku s regulací teploty minimálně od 30 °C do 80 °C. Zařízení má možnost programování a uložení metod odpařování. Předmětem dodávky je kompletní, nový a zcela funkční systém včetně nezbytného příslušenství.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Kompletní technické řešení má šířku max. 40 cm, hloubku max. 50 cm a výšku max.55 cm z důvodu umístění v digestoři | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Stolní provedení s minimálně 12 pozicemi | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Nezávislé ovládání pozic (tj. nemusí se vždy plně využít kapacita zařízení) | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Možnost nastavení teploty odpařování v rozmezí minimálně 30 °C – 80 °C | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Objem nádobky na vzorek minimálně 50 ml, maximálně 100 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Nádobky se vzorkem jsou umístěny ve vyhřívaném suchém bloku s regulací teploty | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Ukončení koncentračního procesu automaticky po detekci objemu v rozsahu 0,5-1 ml nebo po uplynutí nastaveného času nebo kombinací času a hladinového senzoru, včetně vizuálního a zvukového signálu. Zakoncentrovaný vzorek se nachází mimo vyhřívaný prostor | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Možnost uložení minimálně 10 metod zakoncentrování do interní paměti zařízení | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |
| Zakoncentrování probíhá pomocí odfoukávání proudem inertního plynu. Zařízení má zabudovanou regulaci průtoku nebo tlaku plynu. | (Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení) |
| Odvádění par rozpouštědel (minimálně hexan, chloroform, methanol, dichlormethan a jiná organická rozpouštědla) do odtahu v digestoři | (Dodavatel uvede ANO/ NE) |
| Součástí dodávky je minimálně 12 originálních a plně kompatibilních nádobek na vzorky se zbytkovým objemem 0,5 ml | (Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.