Vakuová rotační odparka s recirkulačním chladičem (2 sety)

Popis přístroje a jeho využití

Odparka s recirkulačním chladičem slouží k výzkumné činnosti na zakoncentrování vzorků organické syntézy odpařením rozpouštědel. Odpařování rozpouštědel vyžaduje ochlazení chladiče na optimální teplotu průtokem chladícího média. Recirkulační chladič zajišťuje stálou a modifikovatelnou teplotu chladícího média pro optimalizace odpařovacího procesu. Recirkulační chladič je plně kompatibilní se stávajícím systémem Büchi R-‍300. Každá z odparek bude umístěna vedle druhé, stávající odparky Büchi R-300 na pracovní ploše o rozměrech 50 × 65 cm.

Předmětem dodávky jsou kompletní, nová a zcela funkční zařízení.

Technické podmínky

| Parametr | Parametr nabízený dodavatelem |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Typ/Model |  |

| Minimální požadované technické parametry | Technické parametry nabízené dodavatelem |
| --- | --- |
| Možnost ruční i automatické manipulace s ramenem sloužícím ke zdvihu baňky z lázně | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Elektronicky regulovatelné otáčky min. v rozsahu 20 – 280 otáček/min | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Systém umožňuje zavzdušnění systému při nepředvídatelných událostech (např. neočekávané vzkypění, zpozorování praskliny na skle aj.) | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Systém při výpadku proudu vypne probíhající operaci a vyzdvihne odpařovací baňku z lázně | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Celý systém umožňuje nouzové jednokrokové vypnutí | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Integrovaná knihovna rozpouštědel včetně možnosti jejího doplnění uživatelem | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Vertikální chladič | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Automatické destilace s kontrolou teploty par | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Inertní výhřevná lázeň vhodná pro dlouhodobé užívání vody nebo oleje jako ohřevného média | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Objem výhřevné lázně min. 5 l | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Přesnost udržování nastavené teploty lázně s odchylkou max. ± 1 °C při 95 °C | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Regulovatelný ohřev lázně v rozsahu min. 20 – 200 °C | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Možnost kontroly nastavené a aktuální teploty v lázni na ovládacím panelu odparky | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Možnost použití baněk o objemu v rozsahu min‍. 50 – 5000 ml | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Nastavení a užití tlakových gradientů, automatické destilace a sušení | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Nastavitelnost tlaku systému odparky na jejím ovládacím panelu | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Nejnižší provozní tlak menší nebo roven 15 mbar | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Součástí dodávky je membránová vývěva s chemicky odolnými membránami | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Nejméně dvoustupňová membránová vývěva | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Chemicky odolný systém odparky včetně přípojných hadic, které jsou součástí dodávky | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Integrovaná funkce na testování těsnosti systému se zobrazením výsledků testování | (Dodavatel uvede ANO/NE a technické řešení) |
| Rozsah nastavitelné teploty chladícího média recirkulačního chladiče min. v rozsahu 0 až 25 °C | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Přesnost nastavitelné teploty max ±1 °C při teplotě 15 °C | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu) |
| Recirkulační chladič podporující připojení min. 2 laboratorních odparek | (Dodavatel uvede ANO/NE a skutečnou hodnotu a technické řešení) |
| Kompatibilita recirkulačního chladiče se stávajícím systémem Büchi R-300 (produktové číslo: 11SR300251VP01) včetně podpory komunikace mezi odparkou a chladičem a kontroly chladiče z ovladače odparky | (Dodavatel uvede ANO/NE) |
| Zobrazení nastavené a aktuální teploty (°C) na displeji recirkulačního chladiče i na ovladači odparky | (Dodavatel uvede ANO/NE) |

* Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.